Załącznik nr 1.3 do SIWZ

Zadanie nr 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Medyczne stanowiska przeglądowe dla sal operacyjnych ( cyfrowe)

| Lp. | Sprzęt | Liczba kompletów |
| --- | --- | --- |
| 1. | stacje przeglądowe dla sal operacyjnych w postaci „negatoskopu cyfrowego” dla sal operacyjnych wraz z podłączeniem, montażem, uruchomieniem i szkoleniem | 5 |

| L.p. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE |  | Potwierdzenie wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) ze wskazaniem str. w dokumencie opisowym |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Negatoskop cyfrowy - z dwoma monitorami, montaż na ścianie, dodatkowy monitor do powieszenia na ramieniu lampy operacyjnej |  |  |  |
| 2 | Możliwość wyświetlania obrazów z PACS, RIS, HIS |  |  |  |
| 3 | Urządzenie współpracujące z monitorem zawieszonym na ramieniu zamontowanej lampy operacyjnej. Wykonawca zobowiązany jest do poprowadzenia niezbędnych przewodów pomiędzy monitorem na ramieniu a negatoskopem cyfrowym oraz wykonaniu niezbędnych prac instalacyjnych oraz takim skonfigurowaniem zestawu aby monitor wyświetlał obrazy radiologiczne z monitora podstawowego negatoskopu cyfrowego. |  |  |  |
| 4 | Całość zintegrowana(z wyjątkiem monitora montowanego na ramieniu) w jednej obudowie, klawiatura składana, podfoliowa z touchpad’em, zmywalna, dodatkowo myszka silikonowa zmywalna na półce (nie dotyczy monitora montowanego na ramieniu lampy operacyjnej) |  |  |  |
| 5 | Stacja DVD+/-RW LightScribe – 2 szt. |  |  |  |
| 6 | Monitory chroniony szybą z antyrefleksem, 8 krotna redukcja niepożądanych refleksów świetlnych |  |  |  |
| 7 | Dwa złącza USB 2.0 zabezpieczone przed zalaniem |  |  |  |
|  | Gniazda sygnału wejściowego Display Port, HDMI, VGA, Gniazdo sygnału wyjściowego display Port |  |  |  |
|  | Gniazdo sieciowe LAN 10/100/1000GB zabezpieczone przed zalaniem x 2 szt |  |  |  |
| 8 | Zasilanie negatoskopu cyfrowego 230V;50Hz |  |  |  |
|  | Zasilanie monitora na ramieniu 12V lub 24 V. |  |  |  |
| 9 | Obudowa negatoskopu gwarantująca łatwość dezynfekcji |  |  |  |
| 10 | System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące minimalne wymagania: 1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; 4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer 9. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 14. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 15. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 16. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 17. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 18. Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; 19. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 20. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 21. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 22. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 23. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; 24. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 25. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 26. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 27. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 29. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; 30. Rozwiązanie ma umożliwić wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 31. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 32. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 33. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 34. Udostępnianie modemu; 35. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 36. Możliwość przywracania plików systemowych; 37. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 38. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu) |  |  |  |
| 11 | Procesor osiągający min. 6500 punktów w teście PassMark. Wydruk potwierdzenia. |  |  |  |
| 12 | Pamięć RAM 4 GB DDR2 z możliwością rozbudowy do 8 GB |  |  |  |
| 13 | Profesjonalna karta graficzna zapewniająca wysoką dokładność odwzorowania obrazu |  |  |  |
| 14 | Dysk twardy 500 GB z możliwością powiększenia przestrzeni oraz pracy w trybie RAID |  |  |  |
| 15 | Kolorowe medyczne monitory referencyjne z funkcją kalibracji zgodnie z DICOM Part 14, posiadające sprzętową kalibrację do standardu DICOM w tablicy LUT monitora - oświadczenie producenta monitorów. |  |  |  |
| 16 | Przekątna monitora podstawowego min. 40 ‘’ |  |  |  |
|  | Przekątna monitora dodatkowego monitor min. 24” |  |  |  |
|  | Trzeci monitor na ramieniu lampy o przekątnej min 21”, obudowa z powłoką antybakteryjną, załączyć oświadczenie producenta, monitor zasilany napięciem 12V lub 24V, wymaga montażu dodatkowego zasilacza w przestrzeni serwisowej lampy. |  |  |  |
| 17 | Rozdzielczości monitorów min. 1920x1080 – 2 Mpix |  |  |  |
| 18 | Kąt widzenia monitora poziom/pion – 178º / 178º |  |  |  |
| 19 | Jasność monitorów min. 300 cd/ m² |  |  |  |
| 20 | Kontrast monitorów min. 2000:1 |  |  |  |
| 21 | Możliwość równoczesnego wyświetlania obrazów z PACS, RIS i HIS, integracja negatoskopu z posiadanymi przez zamawiającego systemami dystrybucji obrazów i danych.(Zamawiający posiada system HIS/RIS firmy Pixel i HIS Infomedica firmy Asseco) |  |  |  |
| 22 | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych dotyczy negatoskopu oraz trzeciego monitora na ramieniu lampy |  |  |  |
| 23 | Montaż oraz czynności serwisowe realizowane będą przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego dostawcy lub producenta, który posiada certyfikat ISO 13485 dedykowany dla serwisowania wyrobów medycznych. |  |  |  |
| 24 | Oświadczenie producenta negatoskopu, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym. |  |  |  |
| 25 | Dostawca posiada wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2000 oraz ISO 13485:2003 |  |  |  |
| 26 | Instrukcja dla negatoskopów w języku polskim |  |  |  |
| 27 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi negatoskopów przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zakończone wystawieniem imiennych certyfikatów |  |  |  |
| 28 | Wykonanie wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych miedzi innymi: doprowadzenie sieci LAN, podłączenie urządzeń do szpitalnych systemów RIS PACS firmy PIXEL oraz HIS INFOMEDICA |  |  |  |
| 29 | Gwarancja min.60 miesięcy |  |  |  |
| 30 | W przypadku zgłoszenia usterki naprawa nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia |  |  |  |
| 31 | Możliwość maksymalnie 3 awarii tego samego elementu urządzenia po czwartej awarii wymiana urządzenia na nowe |  |  |  |
| 32 | Instalacja stacji we wskazanych przez zamawiającego salach operacyjnych szpitala obejmująca zawieszenie ich na ścianie oraz monitorów na ramieniu lamp operacyjnych, doprowadzenie do nich niezbędnych przewodów i podłączenie do sieci komputerowej szpitala. |  |  |  |
| 33 | W okresie gwarancji co najmniej raz w roku wykonanie testów monitorów diagnostycznych, dostarczenie sprawozdań z testów |  |  |  |
| 34 | W okresie gwarancji wykonanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. |  |  |  |
| POUCZENIE: W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”. Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. |  |  |  |  |
| ……………………………………………………. pieczęć Wykonawcy |  | ................................................................. Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |  |  |