poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry)

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sterylizator plazmowy z wyposażeniem | 1 |
| Producent …………………………… |  | Model ………………………………. |

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie lub/parametry oferowane(podać dokładne wartości) z zaznaczeniem stron katalogowych na potwierdzenie spełnienia wymagań |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry techniczne sterylizatora |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – 2015r. |  |  |
|  | Komora prostokątna, jednodrzwiowa o objętości użytkowej min.110 litrów (+5%) wykonana ze stali kwasoodpornej. |  |  |
|  | Minimalna głębokość użytkowa komory 680mm.Komora wyposażona w dwie półki, dolną i środkową, o nośności min.25 kg każda. |  |  |
|  | Przeznaczony do sterylizacji wrażliwych narzędzi w tym optyk. |  |  |
|  | Brak zakłóceń w przebiegu programu w przypadku dotknięcia sterylizowanego materiału do ścianki komory lub drzwi komory. |  |  |
|  | Automatyczna kontrola procesu sterylizacji (temperatury, ciśnienia, fazy cyklu, itp) |  |  |
|  | Czynnik sterylizujący nadtlenek wodoru (stężenie maksymalnie 60%) oraz plazma gazu (brak toksyczności czynnika sterylizującego) |  |  |
|  | Brak konieczności stosowania dodatkowych opakowań na pozostałości nadtlenku wodoru. Pojemnik z substancją sterylizującą powinien być zabezpieczony przed wyciekiem czynnika przed i po użyciu pojemnika. |  |  |
|  | Urządzenie skonfigurowane do przeprowadzania tylko okresowo testów biologicznych .Zwolnienie materiału do użycia możliwe jest bezpośrednio po prawidłowo zakończonym procesie ,bez oczekiwania na wynik testu biologicznego.(z wyjątkiem implantów).Załączyć oświadczenie producenta. |  |  |
|  | Brak konieczności stosowania busterów dla narzędzi kanałowych giętkich o długości min. 1000mm,Ø1mm |  |  |
|  | Możliwość stosowania opakowań oraz testów do sterylizacji plazmowej różnych producentów bez utraty skuteczności sterylizacji fabrycznego procesu sterylizacji (załączyć do oferty potwierdzenie, oświadczenie producenta o skuteczności fabrycznego procesu sterylizacji w przypadku stosowania opakowań i testów przeznaczonych do sterylizacji plazmowej różnych producentów. |  |  |
|  | Temperatura cyklu sterylizacji maksymalnie 55 ºC. |  |  |
|  | Minimum trzy programy sterylizacji. |  |  |
|  | Czas trwania najdłuższego procesu do 65 minut, brak konieczności aeracji wsadu (materiał po procesie gotowy do użycia). |  |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe. |  |  |
|  | Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem (nie dopuszcza się przycisków membranowych). |  |  |
|  | Menu oraz komunikaty wyświetlane w języku polskim. |  |  |
|  | Wydruku całego procesu sterylizacji oraz ewentualnych sytuacji alarmowych na wbudowanej drukarce. |  |  |
|  | Możliwość zgrania historii procesów sterylizacji na pamięć masową poprzez wbudowany port USB lub kartę SD. |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz (nie wymaga żadnych dodatkowych przyłączy). |  |  |
|  | Maksymalna moc urządzenia 4500W. |  |  |
|  | Urządzenie mobilne. Możliwość swobodnego przemieszczenia urządzenia. |  |  |
|  | Waga urządzenia max. 300 kg. |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne urządzenia max. szer.700mm x wys.1650mm x gł.930mm |  |  |
|  | Pojemnik z czynnikiem sterylizującym na min. 20 cykli bez konieczności wymiany. |  |  |
|  | Automatyczna blokada drzwi podczas procesu sterylizacji. |  |  |
|  | Dodatkowy system usuwania resztek wilgoci, niezależny od pompy próżniowej i układu podgrzewania komory sterylizatora. |  |  |
|  | Inkubator do testów biologicznych |  |  |
| II | Wyposażenie ,materiały eksploatacyjne. |  |  |
|  | Kontener do sterylizacji zestawów chirurgicznych z uchwytami do przenoszenia - wymiary zewn. 250x150x600 mm (szer,wys,dł) – 8 szt. |  |  |
|  | Kontener do sterylizacji zestawów chirurgicznych z uchwytami do przenoszenia - wymiary zewn. 280x280x600 mm (szer,wys,dł) – 4 szt. |  |  |
|  | Rękawy do sterylizacji w plazmie szerokość 100 mm x 200m |  |  |
|  | Rękawy do sterylizacji w plazmie szerokość 200 mm x 200m |  |  |
|  | Rękawy do sterylizacji w plazmie szerokość 250 mm x 200m |  |  |
|  | Rękawy do sterylizacji w plazmie szerokość 300 mm x 200m |  |  |
|  | Testy paskowe do sterylizacji w plazmie 200 szt. |  |  |
|  | Testy biologiczne 50 szt. |  |  |
|  | Zgrzewarka rolkowa do rękawów plazmowych z drukarką. |  |  |
|  | Stojak na rękawy z obcinarką (blatowy). |  |  |
|  | Włóknina do sterylizacji w plazmie 120x120 cm -300 szt. |  |  |
|  | Taśma do sklejania włókniny – 200 m. |  |  |
|  | Kosze do sterylizacji narzędzi: - 4szt – 180x120x650 mm (szer,wys,dł) - 2szt - 350x120x650 mm (szer,wys,dł) |  |  |
|  | Czynnik sterylizujący do wykonania 100 cykli. |  |  |
| III | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące. |  |  |
|  | W cenie dostawy ,w okresie gwarancji dostawca wykona przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta wraz z wymianą zużywalnych materiałów eksploatacyjnych (dotyczy sterylizatora) |  |  |
|  | Dokumentacja ruchowa i serwisowa w języku polskim. |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy 4 dni robocze, w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy 10 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii. |  |  |
|  | 3 krotne wystąpienie tej samej usterki,(o takich samych objawach) w okresie gwarancji, powoduje wymianę sprzętu na nowy. |  |  |
|  | Szkolenie z zakresu obsługi urządzenia dla minimum 4 osób zakończone wystawieniem imiennych certyfikatów. |  |  |
|  | Urządzenie dopuszczone do użytku na terytorium RP zgodnie z wymogami prawa i Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010r.(dotyczy sterylizatora) |  |  |
|  | Producent posiada wdrożony system jakości ISO 9001lub równoważny.(dotyczy sterylizatora). |  |  |
|  | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE. (dotyczy sterylizatora) |  |  |
|  | Potwierdzenie spełnienia wymagań normy ISO14937 zawarte w deklaracji zgodności producenta.(dotyczy sterylizatora) |  |  |
|  | Dostawca urządzenia posiada autoryzację producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terytorium RP. (dotyczy sterylizatora). |  |  |
|  | Urządzenie ma być zainstalowane zgodnie z wymaganiami producenta |  |  |
|  | Do szkolenia dostawca użyje własnych materiałych szkoleniowych i eksploatacyjnych. |  |  |
| IV | Oceniane parametry techniczne | Wartość oferowana podać | Ocena w kryterium oceny ofert |
| 1. | Identyfikacja nabojów sterylizujących za pomocą technologii RFID |  | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy w kolumnie „Parametry wymagane ” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „parametry oferowane”.

W przypadku, gdy w wymagających tego rubrykach Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości granicznej określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Parametry wymagane”.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu