Załącznik nr 1.1 do SIWZ do zadania nr 1

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH

Poz. 1 Fotel wielofunkcyjny, 3 segmentowy–10 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

Kraj pochodzenia:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Fotel szpitalny wielofunkcyjny 3-segmentowy przeznaczony do przeprowadzania długotrwałych zabiegów i terapii |  |
|  | Konstrukcja wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, kolumnowa łatwa do czyszczenia i dezynfekcji. Konstrukcja stabilna umożliwiająca wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej CPR. Kolorystyka ramy stalowej dostępna w min. 8 wariantach. |  |
|  | Całkowita długość: 2145 (± 30 mm) Całkowita szerokość: 860 mm (± 30 mm) Szerokość leża: 730 (± 30 mm) |  |
|  | Segment pleców w celu zapewnienia większego komfortu i poczucia bezpieczeństwa pacjenta profilowany oraz w części brakowej poszerzony |  |
|  | Regulacja wysokości siedziska w zakresie: 550 mm do 850 mm (± 50 mm) uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem przewodowym |  |
|  | Regulacja segmentu podparcia pleców w zakresie min. 0 - 75° uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem przewodowym. |  |
|  | Regulacja segmentu podudzia w zakresie min. 0 - 45° uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem przewodowym. |  |
|  | Segment podudzia wyposażony w podparcie stóp wykonane z płyty laminatowej. Elektryczna regulacja podpórki stóp w zakresie min. 160 mm uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem przewodowym. |  |
|  | Elektryczna funkcja Trendelenburga 150 (+/- 50) realizowana poprzez pilot przewodowy. Oznaczenie funkcji na pilocie w kolorze czerwonym |  |
|  | Jednoczesna i niezależna regulacja segmentu oparcia pleców oraz segmentu nóg. |  |
|  | Elektryczna pozycja wyjściowa uzyskiwana po naciśnięciu jednego wyraźnie oznaczonego przycisku na pilocie przewodowym z max. uniesionym segmentem pleców i max. opuszczonym segmentem nóg – pozycja ułatwiająca pacjentowi wejście i opuszczenie fotela. Oznaczenie funkcji na pilocie w kolorze czerwonym |  |
|  | Segmenty fotela wykonane z płyty HPL. Materac piankowy 2 elementowy (segmentu pleców oraz siedziska i nożny razem). Materac duży segmentu siedziska i nóg odejmowany bez konieczności użycia narzędzi, umożliwiający łatwe dotarcie do segmentów fotela oraz spodniej części materaca w celach mycia i dezynfekcji. Tapicerka wykonana ze zmywalnego materiału: o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych potwierdzonych certyfikatem, dostępna w min. 20 kolorach. |  |
|  | Fotel przejezdny, 4 koła o średnicy 100 mm z centralną blokadą kół dostępną od strony pleców pacjenta. Podstawa fotela oraz elementy sterujące pod siedziskiem zabudowane osłonami z tworzywa ABS, kolorystyka osłon dostępna w min. 2 kolorach. |  |
|  | Fotel wyposażony w dwa podłokietniki tapicerowane, zdejmowane, profilowane z regulacją: - wysokości, - kąta nachylenia w płaszczyźnie pionowej +/- 150 - kąta odchylenia w płaszczyźnie poziomej +/-900 - odchylane do góry o kąt min. 950 w celu łatwego wsiadania pacjenta na fotel. Podłokietniki zintegrowane z segmentem pleców z funkcją utrzymania pozycji ustalonej poziomej przy jednoczesnym ruchu segmentem pleców bez konieczności korygowania ustawienia przez personel medyczny. |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 200 kg |  |
|  | Wyposażenie: - obrotowy wieszak kroplówki z regulacją wysokości zintegrowany z podstawą fotela, - uchwyty na pilota przy każdym podłokietniku, - tapicerowany podgłówek z regulacją wysokości, - uchwyt na kubek jednorazowy zintegrowany z podłokietnikiem z możliwością chowania pod podłokietnik. |  |
|  | Fotel wyposażony w przycisk alarmowy/ przywołania personelu generujący sygnał świetlny i wizualny. Fotel połączony bezprzewodowo z centralą. Centrala wskazuje numer fotela z którego pochodzi sygnał. Zasilanie centrali z sieci elektrycznej 230V. |  |
|  | Deklaracja lub certyfikat zgodności na przedmiot oferty, wystawiony przez uprawniony podmiot, zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z dnia 20.05.2010 r.) załączyć do oferty. |  |

Poz. 2  Wózek zabiegowy - 1  szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

Kraj pochodzenia:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja oraz elementy boczne wózka wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 |  |
|  | Wymiary: szer. 620 x głęb. 530 x wys.1020 mm (±30mm) |  |
|  | Blat roboczy wykonany z formowanego wzmocnionego polimeru o wysokiej trwałości z dwoma uchwytami do prowadzenia wózka wykonanymi ze stali nierdzewnej zintegrowanymi z blatem roboczym. |  |
|  | Blat z trzech stron z podniesionymi brzegami zabezpieczającymi przed zsuwaniem sprzętu z blatu |  |
|  | Fronty szuflad wykonane z wodoodpornego polimeru |  |
|  | Wózek wyposażony w 5 szuflad na prowadnicach teleskopowych, 110% wysuwu szuflad (wymiary +/- 5 mm) - 4 szuflady wysokości 80 mm, - 1 szuflada wysokości 200 mm. |  |
|  | Układ jezdny wyposażony w cztery koła o średnicy 125 mm, 2 z hamulcami, system łatwego prowadzenia. Podstawa wózka zabezpieczona krążkami odbojowymi w każdym rogu. |  |
|  | Wyposażenie: - segregator do min. 3 szuflad, - kosz na odpady wykonany z tworzywa z odchylaną pokrywą o pojemności 15l. - składana półka z boku wózka, - uchwyt na rękawiczki |  |
|  | Wybór koloru zgodnie z paletą kolorów producenta |  |
|  | Deklaracja lub certyfikat zgodności na przedmiot oferty, wystawiony przez uprawniony podmiot, zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z dnia 20.05.2010 r.) załączyć do oferty. |  |

Poz. 3  Stolik zabiegowy „przyjaciel” - 10  szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

Kraj pochodzenia:

| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Stolik zabiegowy typu „przyjaciel” |  |
|  | Wymiary: Blat- 740 x 410 mm Podstawa- 740 x 440 mm |  |
|  | Stelaż wykonany ze stali lakierowanej proszkowo |  |
|  | Blat wykonany z tworzywa ABS, z pogłębieniem zapobiegającym zsuwaniu się przedmiotów |  |
|  | Regulacja wysokości blatu ręczna w zakresie od 800 do 1300 mm |  |
|  | Wyposażony w cztery kola o średnicy 80 mm, w tym dwa z blokadą |  |
|  | Wybór koloru zgodnie z paletą kolorów producenta |  |
|  | Deklaracja lub certyfikat zgodności na przedmiot oferty, wystawiony przez uprawniony podmiot, zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z dnia 20.05.2010 r.) załączyć do oferty. |  |

| Wymagania dotyczące serwisu i przeglądów gwarancyjnych | Minimum | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak/lub spełnia) |
| --- | --- | --- |
| Liczba przeglądów okresowych w czasie trwania gwarancji, bezpłatnych | 1 przegląd okresowy na każde 12 miesięcy trwania okresu gwarancji (ostatni przegląd na miesiąc przed upływem terminu gwarancji) |  |
| Koszty części zużywalnych | W ramach gwarancji pokrywa wykonawca |  |
| Okres gwarancyjny liczony od | Przekazania wyrobu i przyjęcia przez użytkownika (protokół zdawczo odbiorczy) |  |
| Czas usunięcia awarii liczony od momentu zgłoszenia | 3 dni |  |
| Urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach | W przypadku dokonania naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych. |  |
| Wymiana elementu na nowy | W przypadku przekroczenia 3 napraw elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym |  |
| Możliwość zgłoszeń awarii sprzętu | 24h/dobę, 365 dni / rok |  |
| Autoryzowany punkt serwisowy | Podać jaki |  |
| Gwarancja produkcji i dostępu części zamiennych przez okres minimum | 5 lat |  |
| Koszt obsługi serwisowej | W okresie gwarancji na koszt Wykonawcy |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne (nie dotyczy parametrów długości, szerokości, wysokości, które nie mogą ulec zmianie większej niż dopuszczone przez Zamawiającego, ze względu na parametry projektu budowlano-technologicznego poszczególnych pomieszczeń)- nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów  spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Do oferty należy dołączyć foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.