Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 - Stentgrafty, stenty do tętnic nerkowych |  |  |  |
| 1 | Stentgraft aorty brzusznej: - stentgraft wykonany z nitinolu z powłoką poliestrową -odkryty stent na biższym zakończeniu pozwalający na umiejscowienie stentgraftu jeszcze powyżej odejścia tętnic nerkowych - znacznik widoczny w promieniach rentgenowskich - system wprowadzający stentgraftu podstawowego nie większy niż 22F - długość całkowita stentgraftu podstawowego 150mm lub 170 mm - długość dodatkowej odnogi bocznej w zakresach od 50 do 105 mmm bez stref nakładania się , co najmniej trzy długości - średnice proksymalne stentgraftu podstawowego: 24-34 mm, średnice dystalne (główna odnoga boczna):12-22 mm, odnoga krótka 14 mm - współpraca z prowadnikiem sztywnym 0,035 cala - dodatkowo: przedłużki biodrowe i aortalne oraz moduł tzw. iliac branch o średnicy proksymalnej 18,16,14 mm, średnicy dystalnej 10-14 mm, średnicy dystalnej odnogi bocznej 8mm -możliwość wyboru opcji uwalniania skokowego, za pomocą systemu dźwigniowego na rękojeści systemu lub płynnego przez ręczne ściągnięcie koszulki zewnętrznej. - jeden kompletny stentgraft wraz z systemem wprowadzającym oraz taką ilością tzw. przedłużek (w tym moduł tzw. iliac branch), która umożliwi implantację stentgraftu w stand. warunkach, jeden niskociśnieniowy balon do doprężenia stengraftów, dwa prowadniki sztywne, koszula o średnicy odpowiednich do użytych systemów wprowadzających stentgraft |  |  |
| 2 | Stentgraft do tętnic obwodowych montowany na balonie: - Stentgraft do naczyń obwodowych / t. biodrowych i t. nerkowych /, - Montowany na balonie, - Stentgraft wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego, pokrycie z PTFE, - Długość zestawu wprowadzającego 75 lub 120cm, - Długość 18,22,28,38 i 58mm dla średnic 5mm,6mm, - Długość 27,37 i 57mm dla średnic 7,8,9,10mm - Średnica zestawu wprowadzającego: 6F dla średnicy 5 i 6; 7F dla średnic 7,8,9,10mm, - System kompatybilny z prowadnikiem 0,035. |  |  |
| 3 | Termin ważności co najmniej 18 miesięcy |  |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 2 - Stenty do tętnic nerkowych |  |  |
| 1 | Stent do tętnic nerkowych: chromowo-kobaltowy; montowany na balonie; średnica 4-7mm ( co 0,5mm ); długość 12-18mm; kompatybilny z cewnikiem 6F; średnica części środkowej od 14 do 18mm; długość 10cm. |  |
| 2 | Termin ważności co najmniej 18 miesięcy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-3 do SIWZ

(do zadania nr 3)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 3 - Balony, prowadniki |  |  |
| 1. | Balon zabiegów wewnątrznaczyniowych: przeznaczony do rozszerzania samorozprężających się stentgraftów stosowanych w leczeniu tętniaków aorty brzusznej oraz tętniaków aorty piersiowej; posiadający dwa radiocieniujące znaczniki; balon z poliuretanu; długość użytkowa 100cm; średnica shaftu 8F; średnica balonu: 10-50mm (w zależności od wypełnienia ); kompatybilny z prowadnikiem 0,035'; minimalna średnica cewnika 12F. |  |
| 2. | Prowadniki sztywne: w części proksymalnej z trzonu ze specjalnej stali powleczonej PTFE oraz bardzo giętkiej końcówki dystalnej; średnica 0,035'; długość robocza prowadnika 190 i 300cm; długość całkowita 180-300mm; długość elastycznej końcówki 3-10cm. |  |
| 3. | Termin ważności co najmniej 18 miesięcy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-4 do SIWZ

(do zadania nr 4)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 4 - Prowadniki hydrofilne, cewniki, koszulki wprowadzające |  |  |
| 1. | Prowadniki diagnostyczne z pokryciem hydrofilnym: średnica 0,018", 0,035'; długość 145,150,180,260cm; giętka atraumatyczna końcówka o długości 3cm; odporny na załamania struktury podłużnej, elastyczny rdzeń nitilinowy pokryty poliuretanem; prowadnik pokryty substancją hydrofilną; końcówka prosta lub w kształcie litery J; dostępny w wersji sztywnej, półsztywnej i standardowej; dodatkowo przyrząd ułatwiający manewrowanie prowadnikiem podczas użycia. |  |
| 2. | Prowadnik extra sztywny typu Lunderquist: wykonany ze stali nierdzewnej z miękką, sprężynową końcówką umożliwiającą nadawanie pożądanego kształtu, prowadnik pokrywany teflonem; średnica 0,035'; długość 90, 145,180 i 260cm; giętka końcówka o długości 4 i 7cm; końcówka prowadnika prosta lub w kształcie J o promieniu 3mm. |  |
| 3. | Cewniki diagnostyczne o różnych końcówkach ( VTK, H1, H3,C1, C2, C3, SIM1, SIM2, JB1, JB2, JB3, VAL, DAV, MAN, VERT,RIM, VS, VS1,VS2, VS3, BMC, KMP, MPA,PED,PIG i inne ): akceptujące prowadnik 0,035', 0,038'; średnica 4,5F; długość 65, 70, 90, 100, 125cm. |  |
| 4. | Cewniki do manipulacji typu Van Schie: używane do cewnikowania rozwidlonych, wewnątrznaczyniowych stentgraftów tętniaka aorty brzusznej; końcówka cewnika cieniodajna; akceptujące prowadnik 0,035'; rozmiar 5F; długość 40, 65cm. |  |
| 5. | Cewnik kalibrowany : wykonany z nylonu, zbrojony na całej długości; wielootworowy; dwie krzywizny- prosty i pigtail; akceptujący prowadnik 0,035'; średnica 5F i 6F; długość 90-110 cm; znaczniki na skali co 1cm. |  |
| 6. | Cewniki balonowe: przeznaczone do czasowego zamknięcia dużych naczyń lub do rozprężania protez wewnątrznaczyniowych; średnica cewnika 10F; długość cewnika 120cm; akceptujący prowadnik 0,035'; średnica maksymalnie wypełnionego balonu 32,40mm. |  |
| 7. | Koszulki wprowadzające interwencyjne: długość od 35 do 55cm; miękka atraumatyczna końcówka; dobra widoczność w promieniach rtg; w rozmiarze 5-7F; proste i o krzywiźnie typu ANL - do t. nerkowych. |  |
| 8. | Koszulki wprowadzające: zbrojone spiralnym oplotem stalowym; z pokryciem hydrofilnym; do t. udowej; średnice 4-8F; akceptujące prowadnik 0,035'. |  |
| 9. | Koszulki wprowadzające używane do wprowadzania dużych urządzeń do zabiegów naczyniowych: kompatybilne z prowadnikami oraz cewnikami angiograficznymi 0,035'; hemostatyczny zawór uszczelniający od 0-24F; z hydrofilną powłoką; średnica 16F-24F; długość 20 lub 30cm. |  |
| 10. | Termin ważności co najmniej 18 miesięcy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-5 do SIWZ

(do zadania nr 5)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 5 - Prowadniki, cewniki, koszulki |  |  |
| 1 | Prowadniki diagnostyczne z pokryciem hydrofilnym: zbudowane z rdzenia nitinolowego, pokrycie hydrofilne ( M polimer ); średnice 0,018", 0,035"; długości 260,300cm; sztywność: standardowa - miękkie, sztywne i półsztywne; stożkowata miękka końcówka długości 10,30,50,80mm, prosta i zagieta 45º, zagięcie J 1,5mm, zagięcie J 3mm, podwójnie zagięta. |  |
| 2 | Prowadniki specjalistyczne: budowa hybrydowa z usztywnionego nitinolu, całość prowadnika składająca się z dwóch połączonych rdzeni o różnej sztywności; końcówka 25cm miękka z zakończeniem zagiętym 45º, reszta prowadnika bardzo sztywna pokryta spiralnym PTFE z tungstenem, całość pokryta hydrofilnie ( M Coat ); długość 180,260 i 300cm; średnice 0,014', 0,018', 0,035'. |  |
| 3 | Cewnik wspierający do trudnych przejść : kompatybilny z prowadnikiem 0,035' i koszulką 4F; długości 65, 90, 135 i 150 cm; trwała powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40cm; shaft wzmocniony podwójnym oplotem stalowym odporny na załamanie struktury podłużnej; końcówka dystalna taperowana na 12mm ( wyprofilowana zwężająca się ), do wyboru zagięta lub prosta; trzy markery: zatopiony marker 1mm od końcówki widoczny pod skopią oraz dwa markery umieszczone 40 i 60mm od końcówki dystalnej widoczne gołym okiem i pod skopią; kształt prosty lub zagięty pod kątem 30º. |  |
| 4. | Koszulki interwencyjne z balonem: zbrojone o średnicy (profilu wejścia) podczas wprowadzania 11-14F; średnice koszulki po rozprężeniu ID: 14F, 18,5F, 19,5F, 21,5F; posiadające balon wewnętrzny służący do uzyskania zaprogramowanej średnicy wewnętrznej. |  |
| 5 | Termin ważności co najmniej 18 miesięcy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-6 do SIWZ

(do zadania nr 6)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 6 - Igły, spirale do embolizacji, zestawy do usuwania ciał obcych |  |  |
| 1. | Igły do artegriografii: wykonane z plastiku, przystosowane do współpracy z prowadnikiem hydrofilnym; średnicy wewnętrznej 0,035' i 0,038'; z systemem kontroli znalezienia światła naczynia. |  |
| 2. | Zestawy uniwersalne do usuwania ciał obcych: pętle o średnicy od 2 do 30mm; dwupłaszczyznowe; rozmiar cewnika: 3-6F; możliwość chwytania bocznego; możliwość obrotu o 360º. |  |
| 3. | Torquer: z możliwością stosowania również w prowadnikach hydrofilnych; jednoręczna obsługa przy pomocy mechanizmu z przyciskiem; brak elementów metalowych mogących uszkodzić powłokę hydrofilną; karbowany uchwyt ułatwiający sterowanie i obrót; kompatybilny z prowadnikami 0,018'-0,035". |  |
| 4. | Spirale do embolizacji: wykonane z platyny średnicy pierwotnej 0,018" i 0,035"; pokryte "włoskami' z dakronu przyspieszającego embolizację; kompatybilne z cewnikiem o minimalnym świetle wewnętrznym 0,038" oraz 0,021" w zależności od średnicy pierwotnej zwoju; kompatybilne z prowadnikiem 0,035" i 0,018"; różne kształty i wielkości. |  |
| 5. | Termin ważności co najmniej 18 miesięcy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-7 do SIWZ

(do zadania nr 7)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 7 - Cewnik specjalistyczny umożliwiający powrót do światła naczynia |  |  |
| 1 | Cewniki specjalne umożliwiające powrót do światła naczynia: system umożliwiający powrót do prawdziwego światła naczynia po jego pokonaniu; niski profil; zgodny z introduktorem 6F; znaczniki łatwo orientujące położenie cewnika w naczyniu; skuteczna kontrola obrotu. |  |
| 2 | Termin ważności co najmniej 18 miesięcy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.