Załącznik nr 1-A do SIWZ

(do zadania nr 1)

WARUNKI GRANICZNE DOTYCZĄCE SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO I DZIERŻAWIONEGO ANALIZATORA

| L.p. | Warunki graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK/NIE | Opis oferowanego parametru, ze wskazaniem strony w dokumencie opisowym |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Warunki graniczne dotyczące systemu próżniowego |  |  |  |
| 1 | Probówki zapewniające łatwe i bezpieczne otwieranie i zamykanie probówek. Nie jest wymagany gwint |  |  |
| 2 | Fabrycznie kalibrowana próżnia zapewniająca pobranie wystandaryzowanej objętości krwi |  |  |
| 3 | Probówki z K3 EDTA i buforowanym roztworem cytrynianu sodu 3,2 % – przystosowane do automatycznych podajników w analizatorach SYSMEX XN2000 oraz ACL500 i ACL300 – bez konieczności otwierania probówek. Należy załączyć oświadczenie producenta analizatorów lub przedstawioną przez producenta listę walidowanych probówek |  |  |
| 4 | Cały asortyment pochodzący od jednego producenta |  |  |
| 5 | Okres trwałości asortymentu – minimum 6 miesięcy |  |  |
| 6 | Probówki z aktywatorem krzepnięcia i żelem separującym – obojętnym chemicznie - po odwirowaniu możliwość przechowywania próbki bez utraty stabilności w temp.-20°C |  |  |
| 7 | Probówki wykonane z tworzywa o dużej odporności mechanicznej, z możliwością oceny lipemii i hemolizy próbki – metodą wizualną. Nalepka nie powinna utrudniać oceny właściwości próbki |  |  |
| 8 | Wszystkie probówki okrągłodenne |  |  |
| 9 | Etykiety na probówkach muszą zawierać informacje: numer serii i termin ważności, objętość pobieranego materiału, informacje o odczynniku w probówce |  |  |
| 10 | Możliwość współpracy z systemem LUER – wenflony, cewniki naczyniowe |  |  |
| 11 | W ramach umowy dostawy zapewnione szkolenia teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi sprzętu objętego zakresem zamówienia dla osób pobierających materiał do badań w SPWSZ : - 4 razy w roku ( raz na kwartał ), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownik Labolatorium Centralnego. - na każdorazowe pisemne wezwanie Zamawiającego. Wykonawca po powiadomieniu przez Zamawiającego o konieczności szkolenia zobowiązany jest w ciągu trzech dni przekazać odpowiedź zwrotną o jego terminie. |  |  |
| 12 | Przy pierwszej dostawie należy dołączyć do Laboratorium Centralnego: Instrukcje pobierania, przechowywania i wirowania materiału przy użyciu oferowanego systemu (forma elektroniczna i drukowana) |  |  |
| Warunki graniczne dotyczące analizatora |  |  |  |
| 1 | Jeden analizator zapewniający automatyczny odczyt OB z mieszadłem (wewnętrznym lub zewnętrznym) – fabrycznie nowy – rok produkcji 2014 lub 2015, wraz z zewnętrznym urządzeniem zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut) Wpisać rok produkcji aparatu |  |  |
| 2 | Aparat pracujący w układzie zamkniętym – bez konieczności otwieranie probówek |  |  |
| 3 | Wydajność aparatu – minimum 30 próbek w ciągu godziny |  |  |
| 4 | Czytnik kodów kreskowych do odczytu probówek pacjentów |  |  |
| 5 | Przegląd aparatu – po 12 miesiącach oraz dodatkowo – na zlecenie Zamawiającego |  |  |
| 6 | Zapewnienie udziału w kontroli międzylaboratoryjnej przez cały czas trwania umowy (minimum 2 razy w roku) |  |  |
| 7 | Przez cały okres trwania umowy analizator musi współpracować z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym INFOMEDICA. Koszt włączenia się do systemu Zamawiającego ponosi w całości Wykonawca. Jedno stanowisko komputerowe obejmujące: komputer, monitor, bezprzewodową klawiaturę i mysz, czytnik kodów kreskowych, licencję, program antywirusowy – wyposażone w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut). Wszystkie czynności / urządzenia, sterowniki oraz szkolenie personelu związane z podłączeniem analizatora i uruchomienie dwustronnej komunikacji – w ramach dzierżawy. |  |  |
| 8 | W cenie dzierżawy szkolenia dla użytkowników aparatów przeprowadzone w terminie określonym przez zamawiającego i obejmujące: obsługę techniczną i indywidualne certyfikaty dla uczestników |  |  |
| 9 | Zapewnienie autoryzowanego serwisu aparatu przez cały czas trwania umowy |  |  |
| 10 | Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego w celu naprawy) w dni robocze do 24 h od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o awarii przez autoryzowany serwis producenta analizatora (telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną), w dni świąteczne do 48 godzin. |  |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w kolumnie 3 tabeli odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” w  którejkolwiek z rubryk w kolumnie 3 tabeli spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych parametrów. Natomiast w kolumnie 4 tabeli w pozycjach niezaciemnionych należy opisać oferowany parametr oraz wskazać nr strony w dokumencie opisowym.

…….............................                                                                  ……........................................................

/ miejscowość ,data /                                                                      /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych

w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych

do występowania w obrocie prawnym,

reprezentowania Wykonawcy i składania

świadczeń woli w jego imieniu