Załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry)

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sterylizator plazmowy z wyposażeniem | 1 |
| Producent……………………………………………… |  | Model……………………………………… |

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości) z zaznaczeniem stron katalogowych na potwierdzenie spełnienia wymagań |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry techniczne sterylizatora |  |  |
|  | Komora prostokątna, jednodrzwiowa o objętości całkowitej 130 litrów (+/-5%) wykonana ze stali kwasoodpornej. |  |  |
|  | Minimalna głębokość komory 700mm. |  |  |
|  | Przeznaczony do sterylizacji wrażliwych narzędzi w tym optyk. |  |  |
|  | Brak zakłóceń w przebiegu programu w przypadku dotknięcia sterylizowanego materiału do ścianki komory lub drzwi komory. |  |  |
|  | Automatyczna kontrola procesu sterylizacji (temperatury, ciśnienia, fazy cyklu, itp) |  |  |
|  | Czynnik sterylizujący nadtlenek wodoru (stężenie maksymalnie 60%) oraz plazma gazu (brak toksyczności czynnika sterylizującego) |  |  |
|  | Brak konieczności stosowania dodatkowych opakowań na pozostałości nadtlenku wodoru. |  |  |
|  | Urządzenie skonfigurowane do przeprowadzania tylko okresowo testów biologicznych. Oczekuje się urządzenia, dla którego zwolnienie materiału do użycia możliwe jest bezpośrednio po procesie bez oczekiwania na wynik testu biologicznego. |  |  |
|  | Brak konieczności stosowania busterów dla narzędzi kanałowych. |  |  |
|  | Możliwość stosowania opakowań oraz testów do sterylizacji plazmowej różnych producentów bez utraty skuteczności sterylizacji fabrycznego procesu sterylizacji (załączyć do oferty potwierdzenie, oświadczenie producenta o skuteczności fabrycznego procesu sterylizacji w przypadku stosowania opakowań i testów przeznaczonych do sterylizacji plazmowej różnych producentów) |  |  |
|  | Temperatura cyklu sterylizacji maksymalnie 55 ºC. |  |  |
|  | Minimum trzy programy sterylizacji. |  |  |
|  | Czas trwania najdłuższego procesu do 65 minut, brak konieczności aeracji wsadu (materiał po procesie gotowy do użycia). |  |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe. |  |  |
|  | Dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem (nie dopuszcza się przycisków membranowych). |  |  |
|  | Menu oraz komunikaty wyświetlane w języku polskim. |  |  |
|  | Wydruku całego procesu sterylizacji oraz ewentualnych sytuacji alarmowych na wbudowanej drukarce. |  |  |
|  | Możliwość zgrania historii procesów sterylizacji na pamięć masową poprzez wbudowany port USB lub kartę SD. |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz (nie wymaga żadnych dodatkowych przyłączy). |  |  |
|  | Maksymalna moc urządzenie 4500W. |  |  |
|  | Urządzenie mobilne. Możliwość swobodnego przemieszczenia urządzenia. |  |  |
|  | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją) |  |  |
|  | Potwierdzenie spełnienia wymagań normy ISO14937 zawarte w deklaracji zgodności producenta. |  |  |
|  | Producent posiada wdrożony system jakości ISO 9001 lub równoważny. |  |  |
| II | Wyposażenie ,materiały eksploatacyjne. |  |  |
|  | Kontener do sterylizacji zestawów chirurgicznych 250x250x600 mm (szer., wys., dł.) – 6 szt. |  |  |
|  | Kontener do sterylizacji zestawów chirurgicznych 250x150x600 mm (szer., wys., dł.) – 6 szt. |  |  |
|  | Rękawy do sterylizacji w plazmie szerokość 100 mm x 400m |  |  |
|  | Rękawy do sterylizacji w plazmie szerokość 200 mm x 400m |  |  |
|  | Rękawy do sterylizacji w plazmie szerokość 250 mm x 400m |  |  |
|  | Rękawy do sterylizacji w plazmie szerokość 300 mm x 400m |  |  |
|  | Testy paskowe do sterylizacji w plazmie 500 szt. |  |  |
|  | Testy biologiczne 200 szt. |  |  |
|  | Inkubator do testów biologicznych. |  |  |
|  | Zgrzewarka rolkowa do rękawów plazmowych z drukarką. |  |  |
|  | Stojak na rękawy z obcinarką (blatowy). |  |  |
|  | Włóknina do sterylizacji w plazmie 120x120 cm -300 szt. |  |  |
|  | Taśma do sklejania włókniny – 500 m. |  |  |
|  | Tace do sterylizacji narzędzi: - 4szt – 350x300x100 mm - 2szt - 350x650x100 mm |  |  |
|  | Czynnik sterylizujący do wykonania 300 cykli. |  |  |
|  | Papier do drukarki przebiegu procesu – 20 rolek |  |  |
| III | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Gwarancja co najmniej 36 miesięcy |  |  |
|  | W cenie dostawy ,w okresie gwarancji dostawca wykona przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta wraz z wymianą zużywalnych materiałów eksploatacyjnych. |  |  |
|  | Dokumentacja ruchowa i serwisowa w języku polskim. |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy 2 dni robocze, w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy 10 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii. |  |  |
|  | 3 krotne wystąpienie tej samej usterki, (o takich samych objawach) w okresie gwarancji, powoduje wymianę sprzętu na nowy. |  |  |
|  | Szkolenie z zakresu obsługi urządzenia dla około 30 osób personelu zakończone wystawieniem imennego certyfikatu |  |  |
|  | Dostawca powinien posiadać dokumenty potwierdzające upoważnienie przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela w zakresie sprzedaży i prowadzenia serwisu gwarancyjnego. (dokumenty należy załączyć do oferty). |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniem) – 4 szt. |  |  |
|  | Certyfikaty CE, deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski wymagane obowiązującymi przepisami prawa |  |  |
| IV | Oceniane parametry jakościowe | Wartość oferowana podać | Ocena w kryterium oceny ofert |
| 1. | Pojemnik z czynnikiem sterylizującym na co najmniej 15 cykli. |  | Pojemnik na 15 cykli - 0 pkt./ Pojemnik na więcej niż 15 cykli - 5 pkt. |
| 2. | System automatycznego usuwania resztek wilgoci poprzez dedykowaną funkcję suszenia niezależną od systemu nagrzewania komory sterylizatora. |  | Nie - 0 pkt. Tak - 5 pkt. |
| 3. | Identyfikacja nabojów sterylizujących za pomocą technologii RFID. |  | Nie - 0 pkt. Tak - 5 pkt. |
| 4. | Wymiary zewnętrzne sterylizatora mniejsze niż ( S x G) 700 mm x 1000 mm |  | Nie - 0 pkt. Tak - 5 pkt. |
| 5. | Waga urządzenia do 350 kg. |  | Nie - 0 pkt. Tak - 5 pkt. |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy w kolumnie „Parametry wymagane ” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „parametry oferowane”.

W przypadku, gdy w wymagających tego rubrykach Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości granicznej określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Parametry wymagane”.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu