Załącznik nr 1.8 do SIWZ do zdania nr 1, 2, 3, 4 - poprawiony

ZADANIE NR 1

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW TECHNOCZNO - EKSPLOATACYJNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH

Poz. 1 Łóżko elektryczne kardiologiczne – 62 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

Kraj pochodzenia:

| # L.p. |  | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Szczyty blokowane za pomocą dwóch pokręteł z graficzną informacją: zablokowane/odblokowane. |  |  |
|  | Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych, metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C. |  |  |
|  | Barierki dzielone, tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg oraz zabezpieczające pacjenta w pozycji siedzącej, tj poruszające się wraz z segmentem pleców. Zgodne z Normą EN 60601-2-52 |  |  |
|  | Barierki zwalniane za pomocą min. dwóch ruchów, tj, dociśnięcie barierki do łóżka, a następnie zwolnienie blokady. Rozwiązanie zabezpieczające pacjenta przed upadkiem z łóżka w wyniku przypadkowego opuszczenia barierki. |  |  |
|  | Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny. Możliwość zwolnienia blokady barierki za pomocą jednej ręki. |  |  |
|  | Barierki posiadają kolorowe elementy dekoracyjne, możliwość wyboru koloru min 5 propozycji |  |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami . Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych opartych na pantografie, mechanizmach korbowych czy też kolumnach niecylindrycznych niezabezpieczonych przed wnikaniem zanieczyszczeń – posiadających wiele trudnodostępnych miejsc – utrudniających lub tez uniemożliwiających skuteczną dezynfekcje/czyszczenie łóżka/ i zwiększających ryzyko powstawania infekcji a co za tym idzie narażające na niebezpieczeństwo pacjenta i powodujące powstawanie kolejnych kosztów dla szpitala (dodatkowa terapia, dodatkowe koszty) |  |  |
|  | Segmenty leża pokryte odejmowanymi osłonami z tworzywa ABS, łatwe w dezynfekcji |  |  |
|  | Pojedyncze koła jezdne o średnicy 150mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka z centralną i kierunkową blokadą. Dwie dźwignie hamulca zlokalizowane w narożnikach łóżka, przy kołach od strony nóg |  |  |
|  | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: - Wbudowanych paneli w poręczach bocznych łóżka w barierce lewej i prawej, od strony wewnętrznej dla pacjenta i zewnętrznej dla personelu. Nie dopuszcza się sterowań przyklejanych, naklejanych stwarzających ryzyko gnieżdżenia się brudu i powstawania ognisk infekcji. Regulacje dostępne z paneli: wysokość, kąt nachylenia segmentu pleców i uda oraz funkcja autokontur, panele zabezpieczone przyciskiem aktywacyjnym, - Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg służącego do regulacji wszystkich dostępnych funkcji elektrycznych. Panel wyposażony w min. 3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. Wszystkie panele wyposażone w przycisk aktywacji funkcji elektrycznych. Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem regulacji. |  |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 335 mm do 720 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków |  |  |
|  | długość zewnętrzna łóżka – 2160mm (+/-50mm) |  |  |
|  | Funkcja przedłużenia leża dwustopniowa o 150mm i 300mm, |  |  |
|  | szerokość zewnętrzna łóżka – 945mm (+/-50mm) |  |  |
|  | regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70 +/- 5 |  |  |
|  | regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 50 +/- 5 |  |  |
|  | zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka |  |  |
|  | wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania, wskaźnik dodatkowo informuje o konieczności wymiany akumulatora |  |  |
|  | Funkcja autoregresji o parametrze minimum 11 cm niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4 |  |  |
|  | regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach bocznych i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg |  |  |
|  | regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20 (+/- 4) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg |  |  |
|  | regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20 (+/- 4º) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. |  |  |
|  | regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |  |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji antyszokowej, polegająca na wypoziomowaniu wszystkich segmentów leża i wykonaniu przechyłu Trendelenburga – sterowanie przy pomocy jednego przycisku (na panelu sterowniczym) oznaczonego odpowiednim piktogramem |  |  |
|  | elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |  |  |
|  | Pozycja ekstraniska, sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. Naciśnięcie przycisku sygnalizowane sygnałem akustycznym |  |  |
|  | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. W przycisk aktywujący wyposażony panel centralny montowany na szczycie nóg oraz panele wbudowane w barierki. Aktywacja następuje po jednorazowym naciśnięciu przycisku aktywującego. |  |  |
|  | Odłączenie wszelkich regulacji (za wyjątkiem CPR i antyszokowej, jako funkcji ratujących życie) po 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) |  |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. |  |  |
|  | Dodatkowa, mechaniczna funkcja CPR segmentu pleców |  |  |
|  | Pojedyncze koła jezdne o średnicy 150mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka |  |  |
|  | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. |  |  |
|  | 4 tworzywowe krążki odbojowe w narożnikach łóżka |  |  |
|  | Złącze wyrównania potencjału |  |  |
|  | wyposażenie: - Barierki boczne dzielone zabezpieczające na całej długości opisane powyżej - materac z pianki poliuretanowej o grubości min. 10 cm (100 mm) z pokryciem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze; - haczyki na worki do moczu po każdej stronie łóżka |  |  |
| 40. | Deklaracja Zgodności CE, wpis/zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 - dla łóżka i materaca |  |  |

Poz. 2 Łóżko do intensywnej opieki medycznej, elektryczne kardiologiczne – 8 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

Kraj pochodzenia:

| # L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Szczyty blokowane za pomocą dwóch dużych pokręteł (nie dźwigni) |  |
|  | Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C. |  |
|  | Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga w sytuacjach ruchomego szczytu i powodowania konsekwencji ekonomicznych dla szpitala |  |
|  | Górna część szczytów służy jako uchwyty do trzymania łóżka w czasie transportu, dzięki wyprofilowanym otworom. |  |
|  | Możliwość wyboru dekoracyjnego elementu szczytów. Min 5 propozycji, |  |
|  | Barierki boczne o wysokości co najmniej 45 cm powyżej poziomu leża pacjenta umożliwiające współpracę łóżka z materacami anty -odleżynowymi zaawansowanymi o wysokości nawet do 23 cm |  |
|  | Barierki dzielone dwuczęściowe, w pełni zabezpieczające pacjenta, zgodne z Normą EN 60601-2-52. Barierki tworzywowe poruszające się wraz z segmentami leża – zabezpieczające również w pozycji siedzącej w odróżnieniu do barierek jednoczęściowych. Zintegrowane w uchwytach barierki wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców i kąta nachylenia leża. Wskaźniki umieszczone w uchwycie barierki pod dźwignią zwalniającą blokadę barierki. |  |
|  | Barierki tworzywowe, jednorodne bez elementów łączenia, klejenia, skręcania. Nie dopuszcza się barierek o konstrukcji składającej się z kilku łączonych elementów i posiadających potencjalne miejsca sprzyjające rozwojowi drobnoustrojów |  |
|  | Opuszczanie barierki bocznej wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny. Nie dopuszcza się ciężkich barierek o wadze przewyższającej 5 kg danego segmentu barierki |  |
|  | Regulacja barierek: 1. Barierka zabezpieczająca segment oparcia pleców, poruszająca się wraz z segmentem w trakcie jego podnoszenia, barierka opuszczana w dół, poniżej poziomu materaca. 2. Barierka zabezpieczająca segment siedziska i uda, opuszczana w dół, poniżej poziomu materaca. |  |
|  | Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone w części barierki od strony głowy na wysokości wzroku leżącego pacjenta z dużymi wyraźnymi piktogramami w celu łatwej identyfikacji regulacji przez pacjenta z wadami wzroku. Możliwość zablokowania sterowników w barierkach z panelu centralnego dla personelu. Panele w barierkach wewnętrzne oraz zewnętrzne oraz po obu stronach łóżka, wyposażone w przycisk aktywujący. Nie dopuszcza się barierek wyposażonych w przyciski z pozycjami programowalnymi pozycji mobilizacyjnej oraz krzesła kardiologicznego w celu bezpieczeństwa pacjenta – funkcje te uruchamia tylko personel. |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami . Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych opartych na pantografie, mechanizmach korbowych czy też kolumnach niecylindrycznych niezabezpieczonych przed wnikaniem zanieczyszczeń – posiadających wiele trudnodostępnych miejsc – utrudniających lub tez uniemożliwiających skuteczną dezynfekcje/czyszczenie łóżka/ i zwiększających ryzyko powstawania infekcji a co za tym idzie narażające na niebezpieczeństwo pacjenta i powodujące powstawanie kolejnych kosztów dla szpitala (dodatkowa terapia, dodatkowe koszty) |  |
|  | Segment pleców przezierny dla promieni RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć aparatem RTG w pozycji leżącej i siedzącej pacjenta / segment pleców wyposażony w pozycjoner kasety RTG pod leżem łóżka/ nie dopuszcza się rozwiązań niebezpiecznych dla pacjenta wymagających jego przemieszczania przy wykonywaniu zdjęć (np. wkładania kasety RTG pod materac lub pacjenta bezpośrednio) . |  |
|  | Segment pleców oraz siedziska wypełniony płytą HPL, montowaną na stałe. Segment uda i podudzia wypełniony odczepianymi panelami z ABS, wyposażone w otwory do odprowadzania płynów. |  |
|  | Pozycjoner kasety pod segmentem pleców wyposażony w system naprowadzający w celu wykonania poprawnego zdjęcia pozwalającego na diagnozę stanu płuc pacjenta czy to w przypadkach respiratorowego zapalenia płuc czy też bezpowietrzności miąższu płucnego spowodowana zamknięciem oskrzela doprowadzającego powietrze do określonego obszaru miąższu płucnego lub uciskiem (niedodmy z ucisku) będącym skutkiem obecności płynu w jamie opłucnowej lub innej zmiany uciskającej na miąższ płucny. |  |
|  | Pozycjoner kasety wyposażony w uchwyt, który po włożeniu pozycjonera pod segment pleców służy do zmiany położenia kasety oraz wyznacza jej środek. |  |
|  | Kaseta wsuwana z boku segmentu pleców, zarówno gdy segment pleców jest w pozycji horyzontalnej oraz gdy jest podniesiony do pozycji siedzącej. Konstrukcja łóżka musi umożliwiać pełne wysunięcie pozycjonera do kasety przy podniesionym oraz opuszczonym segmencie pleców. |  |
|  | Możliwość współpracy z ramieniem C co najmniej na odcinku od głowy aż do miednicy (konstrukcja łóżka musi umożliwiać podjechanie ramieniem C w środkowej części łóżka) . Rozwiązanie konstrukcyjne na odcinku leża od głowy do miednicy musi być pozbawione nieprzeziernych komponentów utrudniających wykonanie zdjęcia/diagnozy zarówno respiratorowego zapalenia płuc jak i niedodmy |  |
|  | Koła tworzywowe o średnicy 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. |  |
|  | Centralna oraz kierunkowa blokada uruchamiana za pomocą podwójnych dźwigni umieszczonych przy kołach od strony nóg z wyraźnie oznaczonymi kolorystycznie pozycjami: zielony-blokada kierunkowa, czerwony- blokada centralna kół. |  |
|  | sterowanie elektryczne przy pomocy : - Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu, sterowanie regulacji wysokości leża, kąta nachylenia segmentu pleców oraz uda, a także funkcji Autokontur. Nie dopuszcza się sterowań przyklejanych, naklejanych stwarzających ryzyko gnieżdżenia się brudu i powstawania ognisk infekcji - Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego co najmniej kilkucentymetrowe piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku. Panel podzielony na minimum 3 strefy, oznaczone kolorystyczne dla bardziej intuicyjnej obsługi. |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – 2200mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża do minimum długości 2400mm dla pacjentów wysokiego wzrostu |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach / wymagana konfiguracja barierek przy transporcie pacjenta/ nie więcej niż 1050mm |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 360 mm do 740 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70 +/- 5 |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 35 +/- 5 |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Anty- i Trendelenburga 13 (+/-2o)– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg |  |
|  | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga -krzesła kardiologicznego |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych oraz dodatkowych uchwytów do nawijania przewodu. |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu |  |
|  | Inteligentny wskaźnik baterii pokazujący nie tylko stan naładowania akumulatorów, ale również diagnozujący przypuszczalną żywotność baterii i informujący o konieczności zaplanowania terminu wymiany w celu uniknięcia sytuacji na oddziale kiedy w sytuacji zagrożenia życia łóżko z powodów braku prądu, niesprawnego akumulatora, wyczerpanej baterii i zepsutej baterii zwiększy ryzyko nie uratowania życia, wskaźnik umieszczony na panelu centralnym montowanym na szczycie od strony nóg |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji dostępne w sterowaniu: na panelu i w barierkach, przycisk oznaczony w wyraźny sposób |  |
|  | Odłączenie wszelkich regulacji z pilota lub panelu po 180 sekundach nie używania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. |  |
|  | Dodatkowa, mechaniczna funkcja CPR segmentu pleców |  |
|  | Funkcja zaawansowanej autoregresji segmentu pleców i uda o parametrach niwelujących ryzyko powstawania odleżyn, polegająca nie tylko na odsuwaniu dolnej krawędzi segmentu w trakcie podnoszenia, dolna krawędź dodatkowo się unosi. Rozwiązanie zabezpiecza pacjenta przeciw odleżynom 1-4 stopnia |  |
|  | regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy panelu oraz zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg |  |
|  | regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |  |
|  | elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |  |
|  | Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |  |
|  | elektryczna, pozycja egzaminacyjna (wypoziomowanie wszystkich segmentów i podwyższenie leża do maksymalnej wysokości w celu nie narażania personelu medycznego na zginanie się nad pacjentem)– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |  |
|  | Elektryczna pozycja mobilizacyjna (podniesienie segmentu oparcia pleców oraz obniżenie wysokości do minimalnej) sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego |  |
|  | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. |  |
|  | 4 kółka odbojowe chroniące przed uszkodzeniami |  |
|  | Wyposażenie: - Materac w pokrowcu zmywalnym, przepuszczającym powietrze, ale nie przepuszczającym płynów. Materac o grubości min 14cm. Materac z funkcją pamięci kształtu ciała. Kształt materaca dopasowany do wymiarów leża. Materac zbudowany z dwóch rodzajów piany: dolna część pianka poliuretanowa, górna część viscoelastic, posiadająca funkcję pamięci kształtu ciała |  |
|  | Alarm dźwiękowy opuszczenia łóżka przez pacjenta oraz sygnalizujący zmianę pozycji pacjenta na łóżku. |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE |  |

Poz. 3 Łóżko do intensywnej opieki medycznej, elektryczne kardiologiczne– 2 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

Kraj pochodzenia:

| # LP. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Szczyty blokowane za pomocą dwóch dużych pokręteł (nie dźwigni) |  |
|  | Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C. |  |
|  | Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga w sytuacjach ruchomego szczytu i powodowania konsekwencji ekonomicznych dla szpitala |  |
|  | Górna część szczytów służy jako uchwyty do trzymania łóżka w czasie transportu, dzięki wyprofilowanym otworom. |  |
|  | Możliwość wyboru dekoracyjnego elementu szczytów. Min 5 propozycji, |  |
|  | Barierki boczne o wysokości co najmniej 45 cm powyżej poziomu leża pacjenta umożliwiające współpracę łóżka z materacami anty-odleżynowymi zaawansowanymi o wysokości nawet do 23 cm |  |
|  | Barierki dzielone dwuczęściowe, w pełni zabezpieczające pacjenta, zgodne z Normą EN 60601-2-52. Barierki tworzywowe poruszające się wraz z segmentami leża – zabezpieczające również w pozycji siedzącej w odróżnieniu do barierek jednoczęściowych. Zintegrowane w uchwytach barierki wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców i kąta nachylenia leża. Wskaźniki umieszczone w uchwycie barierki pod dźwignią zwalniającą blokadę barierki. |  |
|  | Barierki tworzywowe, jednorodne bez elementów łączenia, klejenia, skręcania. Nie dopuszcza się barierek o konstrukcji składającej się z kilku łączonych elementów i posiadających potencjalne miejsca sprzyjające rozwojowi drobnoustrojów |  |
|  | Opuszczanie barierki bocznej wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny. Nie dopuszcza się ciężkich barierek o wadze przewyższającej 5 kg danego segmentu barierki |  |
|  | Regulacja barierek: 1. Barierka zabezpieczająca segment oparcia pleców, poruszająca się wraz z segmentem w trakcie jego podnoszenia, barierka opuszczana w dół, poniżej poziomu materaca. 2. Barierka zabezpieczająca segment siedziska i uda, opuszczana w dół, poniżej poziomu materaca. |  |
|  | Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone w części barierki od strony głowy na wysokości wzroku leżącego pacjenta z dużymi wyraźnymi piktogramami w celu łatwej identyfikacji regulacji przez pacjenta z wadami wzroku. Możliwość zablokowania sterowników w barierkach z panelu centralnego dla personelu. Panele w barierkach wewnętrzne oraz zewnętrzne oraz po obu stronach łóżka, wyposażone w przycisk aktywujący. Nie dopuszcza się barierek wyposażonych w przyciski z pozycjami programowalnymi pozycji mobilizacyjnej oraz krzesła kardiologicznego w celu bezpieczeństwa pacjenta – funkcje te uruchamia tylko personel. |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami . Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych opartych na pantografie, mechanizmach korbowych czy też kolumnach niecylindrycznych niezabezpieczonych przed wnikaniem zanieczyszczeń – posiadających wiele trudnodostępnych miejsc – utrudniających lub tez uniemożliwiających skuteczną dezynfekcje/czyszczenie łóżka/ i zwiększających ryzyko powstawania infekcji a co za tym idzie narażające na niebezpieczeństwo pacjenta i powodujące powstawanie kolejnych kosztów dla szpitala (dodatkowa terapia, dodatkowe koszty) |  |
|  | Segment pleców przezierny dla promieni RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć aparatem RTG w pozycji leżącej i siedzącej pacjenta / segment pleców wyposażony w pozycjoner kasety RTG pod leżem łóżka/ nie dopuszcza się rozwiązań niebezpiecznych dla pacjenta wymagających jego przemieszczania przy wykonywaniu zdjęć (np. wkładania kasety RTG pod materac lub pacjenta bezpośrednio) . |  |
|  | Segment pleców oraz siedziska wypełniony płytą HPL, montowaną na stałe. Segment uda i podudzia wypełniony odczepianymi panelami z ABS, wyposażone w otwory do odprowadzania płynów. |  |
|  | Pozycjoner kasety pod segmentem pleców wyposażony w system naprowadzający w celu wykonania poprawnego zdjęcia pozwalającego na diagnozę stanu płuc pacjenta czy to w przypadkach respiratorowego zapalenia płuc czy też bezpowietrzności miąższu płucnego spowodowana zamknięciem oskrzela doprowadzającego powietrze do określonego obszaru miąższu płucnego lub uciskiem (niedodmy z ucisku) będącym skutkiem obecności płynu w jamie opłucnowej lub innej zmiany uciskającej na miąższ płucny. |  |
|  | Pozycjoner kasety wyposażony w uchwyt, który po włożeniu pozycjonera pod segment pleców służy do zmiany położenia kasety oraz wyznacza jej środek. |  |
|  | Kaseta wsuwana z boku segmentu pleców, zarówno gdy segment pleców jest w pozycji horyzontalnej oraz gdy jest podniesiony do pozycji siedzącej. Konstrukcja łóżka musi umożliwiać pełne wysunięcie pozycjonera do kasety przy podniesionym oraz opuszczonym segmencie pleców. |  |
|  | Możliwość współpracy z ramieniem C co najmniej na odcinku od głowy aż do miednicy (konstrukcja łóżka musi umożliwiać podjechanie ramieniem C w środkowej części łóżka) . Rozwiązanie konstrukcyjne na odcinku leża od głowy do miednicy musi być pozbawione nieprzeziernych komponentów utrudniających wykonanie zdjęcia/diagnozy zarówno respiratorowego zapalenia płuc jak i niedodmy |  |
|  | Koła tworzywowe o średnicy 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. |  |
|  | Centralna oraz kierunkowa blokada uruchamiana za pomocą podwójnych dźwigni umieszczonych przy kołach od strony nóg z wyraźnie oznaczonymi kolorystycznie pozycjami: zielony-blokada kierunkowa, czerwony- blokada centralna kół. |  |
|  | sterowanie elektryczne przy pomocy : - Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu, sterowanie regulacji wysokości leża, kąta nachylenia segmentu pleców oraz uda, a także funkcji Autokontur. Nie dopuszcza się sterowań przyklejanych, naklejanych stwarzających ryzyko gnieżdżenia się brudu i powstawania ognisk infekcji - Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego co najmniej kilkucentymetrowe piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku. Panel podzielony na minimum 3 strefy, oznaczone kolorystyczne dla bardziej intuicyjnej obsługi. |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – 2200mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża do minimum długości 2400mm dla pacjentów wysokiego wzrostu |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach / wymagana konfiguracja barierek przy transporcie pacjenta/ nie więcej niż 1050mm |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 360 mm do 740 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70 +/- 5 |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 35 +/- 5 |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Anty- i Trendelenburga 13 (+/-2o)– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg |  |
|  | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga -krzesła kardiologicznego |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych oraz dodatkowych uchwytów do nawijania przewodu. |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu |  |
|  | Inteligentny wskaźnik baterii pokazujący nie tylko stan naładowania akumulatorów, ale również diagnozujący przypuszczalną żywotność baterii i informujący o konieczności zaplanowania terminu wymiany w celu uniknięcia sytuacji na oddziale kiedy w sytuacji zagrożenia życia łóżko z powodów braku prądu, niesprawnego akumulatora, wyczerpanej baterii i zepsutej baterii zwiększy ryzyko nie uratowania życia, wskaźnik umieszczony na panelu centralnym montowanym na szczycie od strony nóg |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji dostępne w sterowaniu: na panelu i w barierkach, przycisk oznaczony w wyraźny sposób |  |
|  | Odłączenie wszelkich regulacji z pilota lub panelu po 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. |  |
|  | Dodatkowa, mechaniczna funkcja CPR segmentu pleców |  |
|  | Funkcja zaawansowanej autoregresji segmentu pleców i uda o parametrach niwelujących ryzyko powstawania odleżyn, polegająca nie tylko na odsuwaniu dolnej krawędzi segmentu w trakcie podnoszenia, dolna krawędź dodatkowo się unosi. Rozwiązanie zabezpiecza pacjenta przeciw odleżynom 1-4 stopnia |  |
|  | regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy panelu oraz zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg |  |
|  | regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |  |
|  | elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |  |
|  | Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |  |
|  | elektryczna, pozycja egzaminacyjna (wypoziomowanie wszystkich segmentów i podwyższenie leża do maksymalnej wysokości w celu nie narażania personelu medycznego na zginanie się nad pacjentem)– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |  |
|  | Elektryczna pozycja mobilizacyjna (podniesienie segmentu oparcia pleców oraz obniżenie wysokości do minimalnej) sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego |  |
|  | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. |  |
|  | 4 kółka odbojowe chroniące przed uszkodzeniami |  |
|  | Wyposażenie: - Materac w pokrowcu zmywalnym, przepuszczającym powietrze, ale nie przepuszczającym płynów. Materac o grubości min 14cm. Materac z funkcją pamięci kształtu ciała. Kształt materaca dopasowany do wymiarów leża. Materac zbudowany z dwóch rodzajów piany: dolna część pianka poliuretanowa, górna część viscoelastic, posiadająca funkcję pamięci kształtu ciała – 6szt - 2szt łóżka wyposażone w precyzyjny system ważenia, opisany poniżej: |  |
|  | precyzyjny układ ważenia odnotowujący nie tylko stan rzeczywisty(całkowitą wagę pacjenta) ale również wszelkie zmiany relatywne(różnice zmian wagi) – przedstawiony na dwóch elektronicznych wyświetlaczach. Nie dopuszcza się systemu ważenia obarczonego wadą pomiaru polegająca na różnym pomiarze ze względu na umiejscowienie pacjenta. Wyklucza się sytuacje umieszczenia pacjenta w jednym miejscu , a następnie w innym i uzyskanie różnych pomiarów. |  |
|  | Dwa elektroniczne wyświetlacze systemu ważenia wbudowane na stałe w ramę leża, pod szczytem od strony nóg. |  |
|  | Wysoka precyzyjność pomiarów . Tolerancja błędu w systemie pomiaru zmian maksymalnie 100g |  |
|  | Pomiary uniezależnione od wyposażenia jak np. wieszak kroplówki czy też woreczki urologiczne. Wymienione wyposażenie nie może rzutować na jakość dokonywanego pomiaru |  |
|  | Funkcja zamrażania pomiaru na czas wymiany pościeli, piżamy, w przypadku konieczności dołożenia koca itp., po wyłączeniu funkcji wyświetlacz wskazuje tylko wagę pacjenta, a dołożenie w/w elementów nie rzutuje na wyniki pomiaru |  |
|  | Alarm dźwiękowy opuszczenia łóżka przez pacjenta oraz sygnalizujący zmianę pozycji pacjenta na łóżku. |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE |  |

Poz. 4 Szafka przyłóżkowa – 72 szt.

Producent:

Model/Typ:

Rok produkcji:

Kraj pochodzenia:

| L.p. | Wymagane parametry |  |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szafka przyłóżkowa z możliwością dwustronnego ustawienia |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja szafki wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, ocynkowanej odpornej na działanie promieni UV |  |  |  |  |
|  | Szerokość całkowita: 500 mm (+ 30 mm) Długość całkowita: 480 mm (+30 mm) Wysokość całkowita: 870 mm (+30 mm) |  |  |  |  |
|  | Blat główny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, odpornej na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę |  |  |  |  |
|  | Blat główny szafki zabezpieczony przy krawędziach aluminiowymi listwami w kształcie litery C |  |  |  |  |
|  | Blat boczny zabezpieczony przy dłuższych krawędziach aluminiowymi listwami w kształcie litery C, zabezpieczenie przed zsunięciem się przedmiotów z blatu |  |  |  |  |
|  | Przy blacie głównym szafki dwa relingi zabezpieczające przed zsunięciem się przedmiotów pacjenta oraz służące do transportu szafki, relingi zamontowane na blacie głównym zorientowane pionowo |  |  |  |  |
|  | Reling na ręcznik pacjenta zlokalizowany na bocznej ścianie |  |  |  |  |
|  | Szuflada szafki wyposażona w tworzywowy wkład |  |  |  |  |
|  | Szuflada szafki wysuwana na prowadnicach ślizgowych |  |  |  |  |
|  | Komora szafki przedzielona wyciąganą półką |  |  |  |  |
|  | Blat boczny składany do boku szafki z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 720 mm – 1080mm oraz kąta pochylenia, regulacja wysokości wspomagana sprężyną gazową |  |  |  |  |
|  | Szafka wyposażona w cztery koła o śr. 75 mm, w tym 2 z blokadą |  |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów blatów, szczytów drzwiczek oraz frontu szuflady min 4 kolory |  |  |  |  |
|  | Folder lub karta katalogowa – (dołączyć do oferty) |  |  |  |  |
|  | - Deklaracja Zgodności CE, wpis/zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 |  |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |  |
| 1. | Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. |  |  |  |  |
| Wymagania dotyczące serwisu i przeglądów gwarancyjnych |  | minimum |  |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) |
| 1 | Liczba przeglądów okresowych w czasie trwania gwarancji, bezpłatnych | 1 przegląd okresowy na każde 12 miesięcy trwania okresu gwarancji (ostatni przegląd na miesiąc przed upływem terminu gwarancji) |  |  |  |
| 2 | Koszty części zużywalnych | W ramach gwarancji pokrywa wykonawca |  |  |  |
| 3 | Okres gwarancyjny liczony od | Przekazania wyrobu i przyjęcia przez użytkownika (protokół zdawczo odbiorczy) |  |  |  |
| 4 | Czas usunięcia awarii liczony od momentu zgłoszenia | 3 dni |  |  |  |
| 5 | Urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach | W przypadku dokonania naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych. |  |  |  |
| 6 | Wymiana elementu na nowy | W przypadku przekroczenia 3 napraw elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym |  |  |  |
| 7 | Możliwość zgłoszeń awarii sprzętu | 24h/dobę, 365 dni / rok |  |  |  |
| 8 | Autoryzowany punkt serwisowy | Podać jaki |  |  |  |
| 9 | Gwarancja produkcji i dostępu części zamiennych przez okres minimum | 10 lat |  |  |  |
| 10 | Koszt obsługi serwisowej | W okresie gwarancji na koszt Wykonawcy |  |  |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne (nie dotyczy parametrów długości, szerokości, wysokości, które nie mogą ulec zmianie większej niż dopuszczone przez Zamawiającego, ze względu na parametry projektu budowlano-technologicznego poszczególnych pomieszczeń) - nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów  spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Do oferty należy dołączyć foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

ZADANIE NR 2

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW TECHNOCZNO - EKSPLOATACYJNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH

| Poz. 5 Kozetka lekarska - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Model/Typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. |  | Wymagane parametry |  |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |  |  |  |
|  |  | Wyrób nowy |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Konstrukcja wykonana z litego drewna i dostosowana do badań EKG |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Leże dwusegmentowe, tapicerowane materiałem zmywalnym |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Manualna regulacja kąta nachylenia podgłówka w zakresie od 0° do +25° ±5° |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Długość 1850 mm±30mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szerokość wózka 560 mm ±30mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wysokość leża 550 mm ± 30 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyt na rolkę podkładu papierowego |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Powierzchnie kozetki odporne na środki dezynfekcyjne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folder lub karta katalogowa – (dołączyć do oferty) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wybór kolorów zgodnie z obowiązującą paletą kolorów producenta |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deklaracja Zgodności CE, wpis/zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 6 Kozetka lekarska - 17 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Model/Typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry |  |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |  |
|  | Wyrób nowy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leże dwusegmentowe tapicerowane bezszwowo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manualna regulacja kąta nachylenia podgłówka w zakresie od -30° do +30° ±5° |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Długość 1850 mm± 10mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szerokość wózka 560 mm ± 10mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość leża 550 mm ± 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt na rolkę podkładu papierowego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Powierzchnie kozetki odporne na środki dezynfekcyjne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Folder lub karta katalogowa – (dołączyć do oferty) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wybór kolorów zgodnie z obowiązującą paletą kolorów producenta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE, wpis/zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 7 Wózek do przewożenia chorych leżących - 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Model/Typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |  |  |
|  | Szerokość całkowita wózka bez poręczy bocznych : 650 mm ( + 30 mm ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi : 720 mm ( + 30 mm ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Długość całkowita wózka: 1970 mm ( + 30 mm ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 580 – 880 mm ( + 20 mm ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oparcie pleców regulowane sprężynami gazowymi z blokadą w zakresie od 00 do 700 + 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przechył Trendelenburga : 260 ( + 30 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przechył anty -Trendelenburga :150 ( + 30 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wózek wykonany z profili stalowych , pokrytych lakierem proszkowym |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa ABS z miejscem w wyprasce na podręczne rzeczy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trzysegmentowe leże wypełnione płytą laminatową umożliwiającą wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzanie reanimacji. Możliwość monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leże z trzema tunelami na kasetę RTG (jeden w oparciu pleców, dwa w segmencie nożnym) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wózek zaopatrzony w 4 krążki odbojowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materace zdejmowane wykonane z materiału nieprzemakalnego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koła jezdne o średnicy min. 200 mm z centralną blokadą jazdy i kołem kierunkowym |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie wózka min. 250 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie wózka: - poręcze boczne chromowane - wieszak kroplówki (4 haczyki chromowane) - pas do zabezpieczania pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wybór kolorów zgodnie z obowiązującą paletą kolorów producenta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE, Wpis/Zgłoszenie do Urzędu rejestracji wyrobów medycznych |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 8 Stół zabiegowy - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Model/Typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |  |  |
| 1. | Stół do badań, zabiegów opatrunkowych i prostych zabiegów operacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Długość stołu z blatem : 2050 mm ( + 30 mm ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Całkowita szerokość blatu : 580 mm ( + 30 mm ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Regulacja wysokości blatu: 840 do 1020 mm ( + 30 mm ). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Regulacja oparcia pleców: - 350 do 850 ( + 50 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Regulacja podgłówka: - 350 do 550 ( + 50 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Przechył Trendelenburga : 250 ( + 50 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Przechył anty-Trendelenburga : 100 ( + 50 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 100 ( + 50 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800 + 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Regulacja wysokości blatu za pomocą nożnej pompy hydraulicznej |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Dźwignie pompy po dwóch stronach podstawy, skierowane w stronę podgłówka |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka, przechyłów wzdłużnych oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad w sprężynach gazowych służących do regulacji oparcia pleców |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Konstrukcja stołu ze stali lakierowanej proszkowo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Stół przejezdny z systemem centralnej blokady kół i kołem kierunkowym |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Stół z zaciskiem wyrównania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Blat stołu 4-ro segmentowy: – podgłówek płytowy - oparcie pleców - płyta lędźwiowa - 2 szt. podnóżków |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Blat przenikalny dla promieni RTG, z możliwością zastosowania tac na kasety lub uchwytów do mocowania kaset do zdjęć RTG, co najmniej w segmencie oparcia pleców i siedziska |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Materace bezszwowe, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Materac płyty lędźwiowej zdejmowany. Grubość materaca min. 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Wyposażenie stołu : - ramka ekranu ze stali nierdzewnej z korpusem mocującym - wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej z korpusem mocującym - podpórka ręki z korpusem mocującym |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Deklaracja Zgodności CE, wpis/zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 9 Fotel do pobierania krwi - 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Model/Typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |  |  |
| 1. | Wyrób nowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stelaż fotela pokryty lakierem proszkowym |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Siedzisko, oparcie pleców oraz podłokietnik pokryte materiałem zmywalnym |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Fotel wyposażony jest w płynna regulację kąta pochylenia oparcia oraz zagłówek |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Fotel wyposażony jest w dwa podłokietniki przestawne |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Oparcie fotela ściśle zintegrowane z podłokietnikami |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wymiary fotela: Całkowita szerokość 750 +/- 50 mm Całkowita długość 780 +/- 20 mm Szerokość podstawy 650 +/- 20 mm Długość podstawy 710 +/- 20 mm Całkowita wysokość 1100/1260 +/- 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Powierzchnie fotela odporne na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Deklaracja Zgodności CE, wpis/zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 10 Wózek do przewożenia zwłok - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Model/Typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |  |  |
| 1. | Wyrób nowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wózek posiada metalowy szkielet wykonany z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Regulacja wysokości leża za pomocą mechanizmu śrubowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Regulacja wyskokowi leża za pomocą mechanizmu śrubowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Długość wózka 1970 mm +/- 5mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szerokość wózka 698 mm +/- 5mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zakres regulacji wysokości leża 608 do 838 mm +/- 5mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Długość przykrycia: 1860 mm +/- 10mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Szerokość pokrywy: 682 mm +/- 3mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wysokość pokrywy: 320 mm +/- 10mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Posiada 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Deklaracja Zgodności CE, wpis/zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 11 Fotel laryngologiczny 2-segmentowy - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Model/Typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # L.p. | Wymagane parametry |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |  |  |
| 1. | Fotel przeznaczony do ustalenia i utrzymania pacjenta w pozycji siedzącej podczas badań laryngologicznych |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Długość x szerokość siedziska: 520 mm (± 20 mm) x 560 mm (± 20 mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Regulacja wysokości siedziska w zakresie: 480 mm (± 20 mm) do 650 mm (± 20 mm) uzyskiwana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Odchylane oparcie pleców od pionu: 45 O (± 5 O) wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Obrót siedziska w stosunku do podstawy o kąt: 90 O w lewo i 90 O prawo blokowany za pomocą mechanizmu śrubowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Profilowany podgłówek z regulacja wysokości i kąta pochylenia – dwuprzegubowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Bezszwowa tapicerka siedziska, oparcia pleców i podgłówka |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Możliwość wyboru koloru tapicerki |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Fotel wyposażony w odchylane i odejmowane podrączki wykonane z poliuretanu |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Tworzywowe osłony podstawy, siedziska, oparcia pleców |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Powierzchnie fotela łatwe do czyszczenia i dezynfekcji |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Deklaracja Zgodności CE, wpis/zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania dotyczące serwisu i przeglądów gwarancyjnych |  |  | minimum |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) |
| 1 | Liczba przeglądów okresowych w czasie trwania gwarancji, bezpłatnych |  | 1 przegląd okresowy na każde 12 miesięcy trwania okresu gwarancji (ostatni przegląd na miesiąc przed upływem terminu gwarancji) |  |  |  |  |  |
| 2 | Koszty części zużywalnych |  | W ramach gwarancji pokrywa wykonawca |  |  |  |  |  |
| 3 | Okres gwarancyjny liczony od |  | Przekazania wyrobu i przyjęcia przez użytkownika (protokół zdawczo odbiorczy) |  |  |  |  |  |
| 4 | Czas usunięcia awarii liczony od momentu zgłoszenia |  | 3 dni |  |  |  |  |  |
| 5 | Urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach |  | W przypadku dokonania naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych. |  |  |  |  |  |
| 6 | Wymiana elementu na nowy |  | W przypadku przekroczenia 3 napraw elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym |  |  |  |  |  |
| 7 | Możliwość zgłoszeń awarii sprzętu |  | 24h/dobę, 365 dni / rok |  |  |  |  |  |
| 8 | Autoryzowany punkt serwisowy |  | Podać jaki |  |  |  |  |  |
| 9 | Gwarancja produkcji i dostępu części zamiennych przez okres minimum |  | 10 lat |  |  |  |  |  |
| 10 | Koszt obsługi serwisowej |  | W okresie gwarancji na koszt Wykonawcy |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne ( nie dotyczy parametrów długości, szerokości, wysokości, które nie mogą ulec zmianie większej niż dopuszczone przez Zamawiającego, ze względu na parametry projektu budowlano-technologicznego poszczególnych pomieszczeń )- nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów  spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Do oferty należy dołączyć foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

ZADANIE NR 3

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW TECHNOCZNO - EKSPLOATACYJNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH

| Poz. 12 Wózek anestezjologiczny - 8 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |
| Model/Typ: |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| 1 | Wózek zabiegowy 5 szufladowy |  |
| 2 | Wymiary wózka: - max. Szerokość: 650 mm - max. Głębokość 475 mm - max. Wysokość: 970 mm |  |
| 3 | Trzy uchwyty chromowane do przetaczania wózka umieszczone na blacie głównym po bokach i z tyłu wózka. Uchwyt stanowiące także zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego. |  |
| 4 | Górny blat roboczy wykonany z płyty ze stali nierdzewnej |  |
| 5 | Stabilna konstrukcja nadstawki na leki wykonana ze stali pokrytej lakierem proszkowym. Nadstawka z10 uchylnymi plastikowymi pojemnikami zamykanych centralnym zamkiem na kluczyk. |  |
| 6 | Ścianki boczne i tylni wykonane z kompozytowego panelu aluminiowego |  |
| 7 | Metalowa nadstawka na leki z możliwością regulacji wysokości w zakresie min 20 cm ułatwiająca korzystanie z wózka zarówno osobą o niskim jak i wysokim wzroście. |  |
| 8 | Dodatkowy blat boczny wykonany z plastiku - wysuwany spod blatu z lewej strony wózka |  |
| 9 | Fronty szuflad wykonane ze stopu aluminiowego. uchwyty szuflad wykonane z plastiku |  |
| 10 | Wszystkie szuflady wyposażone w wyciągane podziałki do segregacji leków – rozwiązanie pozwalające na segregowanie zawartości szuflad. |  |
| 11 | Minimalna nośność szuflady 50 kg |  |
| 12 | Wszystkie szuflady z nowoczesnym systemem samo domykającym |  |
| 13 | Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady (zamek umieszczony z prawej strony wózka) |  |
| 14 | Wózek wyposażony jest w 4 podwójne cichobieżne kółka (o średnicy Φ100mm) każde z blokadą jazdy. |  |
| 15 | Wysokość szuflad: 4 szt. - 11 cm , 1 szt. - 21 cm |  |
| 16 | Wyposażenie: - metalowa nadstawka anestezjologiczna na lekarstwa zamykana na kluczyk, - dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka, - dwa kosze plastikowe (pojemność każdego z koszy min 6l ) - druciany kosz na akcesoria medyczne (długość: 23 x głębokość: 10 x wysokość:11cm) a w nim pojemnik na zużyte igły |  |
| 17 | Dokumenty: -Deklaracja Zgodności -CE - Wpis/zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |
| 1. | Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne ( nie dotyczy parametrów długości, szerokości, wysokości, które nie mogą ulec zmianie większej niż dopuszczone przez Zamawiającego, ze względu na parametry projektu budowlano-technologicznego poszczególnych pomieszczeń )- nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów  spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Do oferty należy dołączyć foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

ZADANIE NR 4

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW TECHNOCZNO - EKSPLOATACYJNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH

| Poz. 13 Wózek wielofunkcyjny - 11 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Model/Typ: |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| 1. | Wymiary zewnętrzne szafki wózka 800 x 500 mm ± 5 mm |  |  |
| 2. | Wymiary podstawy 865 x 570 mm ± 5mm |  |  |
| 3. | Wysokość od podłoża do blatu 1000 mm |  |  |
| 4. | Szafka podzielona na część z szufladami oraz część z drzwiami |  |  |
| 4a. | Szerokość drzwi 310 mm |  |  |
| 5. | Wózek wykonany ze stali , lakierowany proszkowo, w tym: |  |  |
| 5a. | Blat górny oraz podstawa wykonane z tworzywa ABS |  |  |
| 5b. | Blat górny z pogłębieniem, otoczony z 2 stron bandami |  |  |
| 6. | Szafka wykonana za stali lakierowanej proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL |  |  |
| 7. | Podstawa z odbojami umieszczonymi w narożnikach wózka nad kołami, zabezpieczającymi wózek przed uszkodzeniami |  |  |
| 8. | Cztery koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą; Oponki nie brudzące podłoże; |  |  |
| 9. | Szafka wózka wyposażona w pięć szuflad na prowadnicach łożyskowych z samodociągiem |  |  |
| 9a. | Szuflady o różnej wysokości frontów: 2x 86mm 2x137mm 1x233mm |  |  |
| 9b. | Szerokość frontów szuflad 418 mm |  |  |
| 10 | Wysuwany blat boczny z tworzywa ABS z pogłębieniem, z zintegrowaną rączką oraz dodatkowym przetłoczeniem na drobne akcesoria |  |  |
| 11 | Wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia wózka ze stali kwasoodpornej ; uchwyt umieszczony z boku wózka; |  |  |
| 13. | Wyposażenie wewnątrz szafki z drzwiami: 3x wysuwany kosz o wymiarach: 400x300x100mm |  |  |
| 14. | 3 odcinki szyny instrumentalnej o przekroju 25x10 mm do zawieszania osprzętu o długości nie mniejszej niż 400mm; |  |  |
| 15. | Kosz na odpady z tworzywa , z pokrywą wahadłową w obudowie drucianej stalowej, z uchwytami na szynę – 1 szt. |  |  |
| 16. | Pojemnik na zużyte igły z tworzywa sztucznego o wysokości 50 mm, i średnicy 145mm, z uchwytem na szynę – 1 szt. |  |  |
| 17. | Koszyk stalowy na akcesoria, chromowany lub lakierowany proszkowo, z uchwytem na szynę -1 szt. Wymiary: 360x160x150 mm |  |  |
| 18. | Możliwość wyboru kolorystyki wózka w co najmniej pięciu różnych kolorach |  |  |
| 19. | Dokumenty: -Deklaracja Zgodności -CE - Wpis/zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 |  |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 1. | Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. |  |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne ( nie dotyczy parametrów długości, szerokości, wysokości, które nie mogą ulec zmianie większej niż dopuszczone przez Zamawiającego, ze względu na parametry projektu budowlano-technologicznego poszczególnych pomieszczeń )- nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów  spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Do oferty należy dołączyć foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.