Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

WYMOGI GRANICZNE

| L.p. | Wymogi graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cała dostawa odczynników i materiałów kontrolnych (pozycje 1-5) od jednego producenta. Potwierdzenie na podstawie ulotek producenta |  |
| 2 | Minimalna wielkość opakowania odczynników: - pozycje 1 – 3: 40 testów - pozycja 4 – 5 : 10 ml Potwierdzenie na podstawie ulotki producenta |  |
| 3 | Maksymalna wielkość opakowania pozycji 10: 200 testów Potwierdzenie na podstawie ulotki producenta |  |
| 4 | Minimalny termin ważności odczynników: 6 miesięcy |  |
| 5 | Dla materiału kontrolnego wymagane 2 poziomy: normalny i patologiczny. Potwierdzenie na podstawie ulotki producenta Należy zapewnić maksymalnie 3 serie materiału w czasie trwania umowy |  |
| 6 | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: - maksymalnie 72 godzin od poniedziałku do piątku - maksymalnie 48 godziny w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Laboratorium Centralnego (budynek H – II piętro) do godziny 14.00 |  |
| 7 | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: - produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych - potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni roboczych rozliczenie wartościowe reklamowanych produktów: procentowo – zgodnie z ilością reklamowanych testów |  |
| 8 | Z pierwszą dostawą należy dostarczyć wersje drukowane w języku polskim: metodyki oznaczeń (instrukcje użycia dla odczynników i materiałów kontrolnych, zakresy referencyjne dla dorosłych i dzieci), karty charakterystyki substancji chemicznej |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

WYMOGI GRANICZNE

| L.p. | Warunki graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dwa jednakowe analizatory, fabrycznie nowe, rok produkcji 2015 - wyposażone w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut) |  |
| 2 | Analizatory minimum 5 DIFF - w pełni automatyczne z bezpośrednim pomiarem następujących parametrów (nie wyliczane): WBC, RBC, PLT, HGB. Rozdział WBC – minimum 5 populacji Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 3 | Analizatory wolnostojące lub instalowane na stołach - połączone w jeden moduł Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 4 | Metody pomiarowe oparte o cytometrię przepływową Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 5 | W jednym analizatorze możliwość wykonywania badań w materiale: płyny z jam ciała (w tym płyn mózgowo – rdzeniowy) oraz pomiar 5-DIFF wraz z retykulocytami Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 6 | Wszystkie odczynniki, płyny, akcesoria i czynności związane z obsługą – jednakowe dla obu analizatorów. Zapis nie dotyczy odczynników do pomiaru retykulocytów. Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 7 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników w obu analizatorach Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 8 | Identyfikacja wszystkich odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i próbek pacjentów przy użyciu kodów kreskowych Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 9 | Maksymalna objętość próbki badanej dla morfologii 5 DIFF + RET oraz badania płynów z jam ciała: 200 ul – w trybie automatycznym i manualnym Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 10 | Wydajność każdego analizatora minimum 100 oznaczeń w ciągu godziny - dla morfologii 5 DIFF Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 11 | Automatyczny podajnik próbek – minimum 50 probówek Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 12 | Wyliczanie niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji, wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentowych Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 13 | Oznaczanie parametrów w płynach z jam ciała (w tym płynu mózgowo-rdzeniowego) bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 14 | Możliwość oznaczania w płynach z jam ciała (w tym płynu mózgowo – rdzeniowego) co najmniej: liczby leukocytów i liczby erytrocytów Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. - Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 15 | Materiał kontrolny : – dla parametrów hematologicznych – 3 poziomy – w formie probówek systemu zamkniętego - dla płynów z jam ciała ( w tym pmr) – minimum 2 poziomy Potwierdzenie na podstawie ulotki |  |
| 16 | Wymagana liniowość dla oznaczanych parametrów: - WBC – do 400 x 10³ w 1ul - PLT – do 3 000 x 10³ w 1ul - RBC – do 7000 x 10³ w 1ul - Hgb – do 22 g/dl Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. - Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 17 | Analizatory z możliwością ciągłego dostawiania próbek w trybie „CITO” Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 18 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych – wewnętrzny i czytnik kodów kreskowych zewnętrzny Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 19 | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 20 | Możliwość automatycznego zaprogramowania wykonania badań powtórnych (funkcja RERUN) Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 21 | Możliwość przełączania trybu pracy: - morfologia - morfologia + rozmaz - morfologia + RET - morfologia + rozmaz + RET bez konieczności zmiany zestawów odczynnikowych Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 22 | Odczynnik do oznaczania hemoglobiny – bezcyjankowy Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 23 | Analizatory wyposażone w oprogramowanie obejmujące system kontroli jakości oraz możliwość przeprowadzenia analizy statystycznej Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 24 | Dwustronne połączenie analizatorów z firmowym centrum serwisowym poprzez łącze internetowe przez całą dobę – na koszt Wykonawcy |  |
| 25 | W przypadku awarii analizatorów – przyjazd pracownika serwisu i naprawa w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia. |  |
| 26 | Do ilości badań należy doliczyć testy potrzebne na wykonanie kalibracji i wszystkich niezbędnych badań z zakresu kontroli jakości |  |
| 27 | Kalkulację ilości kalibratorów oraz wszystkich materiałów zużywalnych należy podać zgodnie z zaleceniami producenta. |  |
| 28 | Harmonogram wewnętrznej kontroli jakości: -codziennie – dla parametrów hematologicznych: 3 poziomy – 2 analizatory i dodatkowo 1 poziom – 1 analizator - codziennie – 1 poziom dla płynów z jam ciała – 1 analizator Poza podanym harmonogramem 3 poziomy kontroli dla parametrów hematologicznych oraz wszystkie poziomy dla płynów z jam ciała (w tym płynu mózgowo – rdzeniowego) wykonuje się po awarii i przeglądzie analizatora. |  |
| 29 | W przypadku konieczności zamówienia większej ilości materiałów kontrolnych lub odczynników niż zadeklarowana przez Wykonawcę dla podanej przez Zamawiającego liczby badań, jest on zobowiązany dostarczyć je na swój koszt w ramach umowy |  |
| 30 | Wykonawca zobowiązuje się do instalacji wszystkich urządzeń będących przedmiotem umowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia umowy |  |
| 31 | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: - maksymalnie 72 godzin od poniedziałku do piątku - maksymalnie 24 godziny w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Laboratorium Centralnego (budynek H – II piętro) do godz.14.00 |  |
| 32 | Wraz z analizatorami w ramach dzierżawy należy dostarczyć mikroskop o parametrach podanych poniżej lub nie gorszych: - obiektyw typy planchromat 10, 40 i 100 (immersja) - pole widzenia 20 – 22 SM - oświetlenie 30 W - tubus trinokularowy z wyjściem na fotografię - dodatkowy filtr do fotografii dający białe tło |  |
| 33 | Zapewnienie i pokrycie kosztów udziału w kontroli międzylaboratoryjnej przez cały czas trwania umowy- wg danych poniżej: 1; Morfologia krwi 2 próbki (różne poziomy) – sprawdzian internetowy; 1 x miesiąc. 2; Rozmaz krwi obwodowej – ocena 2 – 3 rozmazów wybarwionych MGG; 2 x. 3rok; 5 częściowy rozdział leukocytów w analizatorach hematologicznych; 4 x rok. 4; Retikulocytoza – metodą automatyczną; 4 x rok. 5; Pasożyty we krwi (diagnostyka malarii) – barwienie odczynnikiem MGG; 4 x rok. |  |
| 34 | W przypadku terminu ważności wszystkich pozycji: odczynników, materiałów kontrolnych i dodatkowych elementów zużywalnych - krótszego niż 6 miesięcy - możliwość uczestnictwa w promocjach cenowych Wykonawcy w zakresie objętym umową |  |
| 35 | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: - - produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin roboczych - - potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych - - rozliczenie wartościowe reklamowanych produktów: procentowo – zgodnie z ilością reklamowanych testów |  |
| 36 | Przez cały okres trwania umowy wszystkie analizatory muszą współpracować z laboratoryjnym system informatycznym aktualnie stosowanym w Laboratorium (INFOMEDICA, firma Asseco). Koszt włączenia się do systemu Zamawiającego ponosi w całości Wykonawca. Należy zapewnić jedno stanowisko komputerowe obejmujące: Komputer, monitor, bezprzewodową klawiaturę i mysz, czytnik kodów kreskowych, licencję, program antywirusowy - wyposażony w zewnętrzna źródła zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut ) Wszystkie czynności/ urządzenia, sterowniki oraz szkolenie personelu związane z podłączeniem analizatorów i uruchomienie dwustronnej komunikacji - w ramach dzierżawy. |  |
| 37 | W ramach umowy należy zapewnić wydruki wyników na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga minimum jednej zewnętrznej drukarki laserowej monochromatycznej o prędkości drukowania – minimum 20 stron/ minutę. Możliwość wydruku – format A4 i A5 z dwóch różnych podajników bez konieczności zmiany ustawień. Przez cały czas trwania umowy dostarczanie wszystkich akcesoriów niezbędnych do pracy drukarek (bębny, tonery). Przez cały czas trwania umowy zapewnienie serwisu urządzeń w ramach umowy. Format A4 – 4 strony/ dzień Format A5 – 200 stron/ dzień |  |
| 38 | Analizatory wraz z całym oprzyrządowaniem muszą być kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z ich przeznaczeniem |  |
| 39 | Wymagane są szkolenia personelu Laboratorium dotyczące obsługi bieżącej i konserwacji urządzeń na terenie Laboratorium. Wydanie certyfikatów imiennych dla wszystkich osób przeszkolonych - według listy wskazanej przez Zamawiającego. Wszystkie czynności na koszt Wykonawcy. |  |
| 40 | Wymagane jest szkolenie dla użytkowników: teoretyczne i praktyczne w formie warsztatów (ocena rozmazów krwi obwodowej i szpiku) poza siedzibą Zamawiającego dla dwóch osób w ciągu roku oraz udziału w konferencji na terenie Polski – dla dwóch osób w ciągu roku - w trakcie trwania umowy. Wszystkie szkolenia na koszt Wykonawcy. Podać rodzaj, termin i miejsce szkolenia/ konferencja w roku 2015 oraz 2016 |  |
| 41 | Wykonawca zapewni optymalną temperaturę i wilgotność w miejscu pracy analizatorów i mikroskopu oraz przechowywania odczynników (klimatyzacja sufitowa). Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zapewni serwis klimatyzatorów w ramach umowy dzierżawy (wymagane przeglądy co 6 miesięcy). |  |
| 42 | Z urządzeniami należy dostarczyć wersje drukowane w języku polskim: instrukcji obsługi, metodyki oznaczeń (instrukcje użycia dla odczynników i materiałów kontrolnych, zakresy referencyjne dla dorosłych i dzieci), karty charakterystyki substancji chemicznej, karty konserwacji urządzeń, paszporty techniczne. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-3 do SIWZ

(do zadania nr 3)

WYMOGI GRANICZNE

| L.p. | Warunki graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dwa jednakowe analizatory fabrycznie nowe rok produkcji 2015 lub 2014 - wyposażone w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut) | Podać rok produkcji |
| 2 | Zamawiający dopuszcza 2 analizatory wolnostojące lub instalowane na stołach Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 3 | Możliwość wykonywania pomiarów jednocześnie metodą: - koagulometryczną, - chromogenną - immunologiczną Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 4 | Wszystkie odczynniki, płyny, akcesoria i czynności związane z obsługą – jednakowe dla obu analizatorów Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 5 | Oddzielne systemy pipetujące dla odczynników i próbek badanych wyposażone w czujniki poziomu cieczy Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 6 | Identyfikacja wszystkich odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i próbek pacjentów przy użyciu kodów kreskowych Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 7 | Analizatory wyposażone w automatyczny przebijak korków probówek zamkniętego systemu pobierania – obecnie stosowany system w SPWSZ firmy Becton Dickinson Potwierdzenie przez producenta możliwości używania probówek stosowanych przez Zamawiającego bez konieczności zdejmowania korka |  |
| 8 | Automatyczne usuwanie kuwet do pojemników na odpady Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi.. |  |
| 9 | Wydajność analizatorów: minimum 180 oznaczeń PT i APTT w ciągu godziny Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 10 | Możliwość zapamiętywania kilku krzywych kalibracyjnych Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi.. |  |
| 11 | Możliwość przedanalitycznego skanowania próbki i automatycznego doboru długości fali w przypadku wykrycia interferencji ze strony: hemolizy, ikterii, lipemii (HIL) lub zaoferowanie metody niewrażliwej na interferencje ze strony HIL Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 12 | Analizatory z możliwością ciągłego dostawiania próbek w trybie „CITO” Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 13 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych – wewnętrzny i czytnik kodów zewnętrzny Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 14 | Możliwość automatycznego zaprogramowania wykonania badań powtórnych (funkcja RERUN) Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi.. |  |
| 15 | Oznaczanie PT – przy użyciu tromboplastyny ludzkiej rekombinowanej o ISI 1,0 ± 0,1 Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 16 | Oznaczenie fibrynogenu metodą Claussa Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 17 | Analizatory wyposażone w oprogramowanie obejmujące system kontroli jakości oraz możliwość przeprowadzenia analizy statystycznej Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 18 | Materiał kontrolny liofilizowany lub płynny – minimum 2 poziomy dla wszystkich parametrów Potwierdzenie na podstawie ulotki |  |
| 19 | Możliwość wykonywania codziennych i okresowych czynności konserwacyjnych automatycznie zapisywanych przez analizatory Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 20 | Do ilości badań należy doliczyć testy potrzebne na wykonanie kalibracji oraz wszystkich niezbędnych badań z zakresu kontroli jakości |  |
| 21 | Kalkulację ilości kalibratorów oraz wszystkich materiałów zużywalnych należy podać zgodnie z zaleceniami producenta. |  |
| 22 | Przy ilości odczynników należy uwzględnić trwałość odczynników na pokładzie analizatora – zapis dotyczy tylko pozycji: APTT, PT, TT, D-dimery, Fibrynogen |  |
| 23 | Harmonogram wewnętrznej kontroli jakości: - dla PT, APTT, TT, Fibrynogenu i D-dimerów: od poniedziałku do piątku 2 poziomy – 2 analizatory - dla PT, APTT, TT, Fibrynogenu i D-dimerów: w soboty i niedzielę – 2 poziomy – 1 analizator Pozostałe badania – 1 poziom – 1 analizator - przed wykonaniem próbki pacjenta. Poza podanym harmonogramem wszystkie poziomy kontroli dla parametrów koagulologicznych wykonuje się po awarii i przeglądzie analizatora. |  |
| 24 | Wykonawca dostarczy maksymalnie 3 serie materiału kontrolnego w czasie trwania umowy - dotyczy tylko pozycji: APTT, PT, TT, D-dimery, Fibrynogen. |  |
| 25 | W przypadku konieczności zamówienia większej ilości kalibratorów, materiałów kontrolnych, odczynników dodatkowych lub akcesoriów niż zadeklarowana przez Wykonawcę dla podanej przez Zamawiającego liczby badań, jest on zobowiązany dostarczyć je na swój koszt w ramach umowy |  |
| 26 | W ramach dzierżawy należy dostarczyć na koszt Wykonawcy chłodziarko – zamrażarkę laboratoryjną o podanych poniżej parametrach lub nie gorszych: - chłodziarka: poj. minimum 250 L, zakres temp. + 2°C do + 8°C, odszraniane automatyczne, alarm przerwy w zasilaniu, wskaźnik temp. zewnętrzny cyfrowy, - zamrażarka: poj. minimum 100 L, zakres temp. - 9°C do - 30°C, odszraniane manualne, alarm przerwy w zasilaniu, wskaźnik temp. zewnętrzny cyfrowy. - 2 kompresory i 2 obiegi chłodnicze. W trakcie trwania umowy chłodziarko – zamrażarka zostanie podłączona przez Wykonawcę do systemu monitorowania temperatury zainstalowanego w pomieszczeniach laboratorium. Koszt włączenia do systemu pokrywa Wykonawca. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zapewnia bieżącą konserwację oraz serwis w ramach umowy – wymagane przeglądy sprzętu co 12 miesięcy. |  |
| 27 | Wykonawca zobowiązuje się do instalacji wszystkich urządzeń będących przedmiotem umowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia umowy |  |
| 28 | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: - maksymalnie 72 godzin od poniedziałku do piątku - maksymalnie 24 godziny w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Laboratorium Centralnego (budynek H – II piętro) do godziny 14.00 |  |
| 29 | Zapewnienie i pokrycie kosztów udziału w kontroli międzylaboratoryjnej przez cały czas trwania umowy- wg danych poniżej: 1; Czas protrombinowy – program int; rnetowy 4x rok. 2; APTT i fibrynogen – program internetowy; 4 x rok. 3; D – dimery – program internetowy; 4 x rok. 4; Pozostałe parametry; 2 x rok. |  |
| 30 | W przypadku terminu ważności wszystkich pozycji: odczynników, materiałów kontrolnych i dodatkowych elementów zużywalnych - krótszego niż 6 miesięcy - możliwość uczestnictwa w promocjach cenowych Wykonawcy w zakresie objętym umową |  |
| 31 | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: - produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin roboczych - potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych - rozliczenie wartościowe reklamowanych produktów: procentowo – zgodnie z ilością reklamowanych testów. |  |
| 32 | Przez cały okres trwania umowy analizatory muszą współpracować z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym aktualnie stosowanym w laboratorium: Infomedica f. Asseco. Koszt włączenia się do systemu Zamawiającego ponosi w całości Wykonawca. Dwa stanowiska komputerowe obejmujące: komputer, monitor, bezprzewodową klawiaturę i mysz, czytnik kodów kreskowych, licencję, program antywirusowy – wyposażone w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut). Wszystkie czynności / urządzenia, sterowniki oraz szkolenie personelu związane z podłączeniem analizatorów uruchomienie dwustronnej komunikacji – w ramach dzierżawy. |  |
| 33 | W ramach umowy należy zapewnić wydruki wyników na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga minimum jednej zewnętrznej drukarki laserowej monochromatycznej o prędkości drukowania – minimum 20 stron/ minutę. Możliwość wydruku – format A4 i A5 z dwóch różnych podajników bez konieczności zmiany ustawień. Przez cały czas trwania umowy dostarczanie wszystkich akcesoriów niezbędnych do pracy drukarek (bębny, tonery). Przez cały czas trwania umowy zapewnienie serwisu urządzeń w ramach umowy. Format A4 – 3 strony/ dzień Format A5 – 50 stron/ dzień |  |
| 34 | Analizatory wraz z całym oprzyrządowaniem muszą być kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z ich przeznaczeniem |  |
| 35 | Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zapewni serwis w ramach umowy dzierżawy – 24 godziny przez 7 dni w tygodniu |  |
| 36 | Gwarancja techniczna dotyczy analizatorów i sprzętu dodatkowego – trwa przez cały okres umowy i uwzględnia koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria, które nie zostały uwzględnione w formularzu oferty. |  |
| 37 | Wymagane są szkolenia personelu Laboratorium dotyczące obsługi bieżącej i konserwacji urządzeń na terenie Laboratorium. Wydanie certyfikatów imiennych dla wszystkich osób przeszkolonych - według listy wskazanej przez Zamawiającego. Wszystkie czynności na koszt Wykonawcy. |  |
| 38 | Wymagane jest szkolenie dla użytkowników: teoretyczne i praktyczne w formie warsztatów poza siedzibą Zamawiającego lub udziału w konferencji na terenie Polski – dla dwóch osób w ciągu roku - w trakcie trwania umowy. Wszystkie szkolenia na koszt Wykonawcy. Podać termin i miejsce szkolenia w roku 2015 oraz 2016 |  |
| 39 | Z urządzeniami należy dostarczyć wersje drukowane w języku polskim: instrukcji obsługi, metodyki oznaczeń (instrukcje użycia dla odczynników i materiałów kontrolnych, zakresy referencyjne dla dorosłych i dzieci), karty charakterystyki substancji chemicznej, karty konserwacji urządzeń, paszporty techniczne. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-4 do SIWZ

(do zadania nr 4)

WYMOGI GRANICZNE

| L.p. | Warunki graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie analizatory fabrycznie nowe, rok produkcji 2015 – każdy wyposażony w podstawę i zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut) |  |
| 2 | Dwa analizatory do oznaczania parametrów krytycznych z podłączeniem do zdalnego systemu zarządzania aparatami i automatyczną kontrolą jakości: - Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, SO2, tHb, metHb, COHb oraz elektrolity: Na+, K+, Cl-, Ca++ - wymagany zakres pomiaru dla wapnia zjonizowanego: od 0,1 mmol/L - możliwość pomiaru parametrów w następujących typach próbki: krew pełna, surowica, osocze – możliwość podania z kapilary lub strzykawki - jednakowe odczynniki, płyny, akcesoria i czynności związane z obsługą - oprogramowanie analizatorów w języku polskim - czytnik kodów kreskowych przy każdym analizatorze do odczytu próbek pacjentów - automatyczna detekcja pęcherzyków powietrza w podawanej próbce - wymagany materiał kontrolny : 3 poziomy - materiał kontrolny producenta aparatów lub inny z wartościami przypisanymi dla aparatów - analizatory wyposażone w system zabezpieczający przed wprowadzeniem mikroskrzepów do układu pomiarowego: wbudowany element analizatora lub element dodatkowy, - minimalny termin ważności odczynników po wstawieniu do analizatora – 30 dni - wbudowana drukarka – wydruk wyniku pacjenta i wyniku materiału kontrolnego, Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Do ww punktów należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce i instrukcji obsługi. Opis podłączenia do zdalnego systemu zarządzania aparatami przedstawić w formie opisowej, zrzutów ekranu oprogramowania lub prezentacji. |  |
| 3 | Analizator do oznaczania elektrolitów: Na, K, Ca zjonizowany metodą potencjometrii bezpośredniej: - oznaczanie wszystkich trzech parametrów jednoczasowo, - zakresy pomiarowe dla Na+ : minimum 40 – 200 mmol / L K+ : minimum 1,5 – 15 mmol / L Ca ++ : minimum 0,2 – 5,0 mmol/ L - możliwość pomiaru parametrów w następujących typach próbki: krew pełna, surowica, osocze, dializat – możliwość podania z kapilary lub strzykawki - aparat dostarczony do Zamawiającego wraz z pakietem startowym zawierającym: komplet odczynników, komplet elektrod i komplet materiałów kontrolnych (3 poziomy), - wymagany materiał kontrolny : 3 poziomy - nie jest wymagany materiał kontrolny producenta aparatów, - oprogramowanie analizatora w języku polskim, - elektrody bezobsługowe, - wbudowana drukarka – wydruk wyniku pacjenta i wyniku materiału kontrolnego Potwierdzenie na podstawie ulotki i instrukcji obsługi. Do ww punktów należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce i instrukcji obsługi. |  |
| 4 | W przypadku awarii analizatorów przyjazd pracownika serwisu i naprawa analizatorów w ciągu 12 godzin od przyjęcia zgłoszenia |  |
| 5 | Wszystkie aparaty dostarczone do Zamawiającego wraz z pakietem startowym zawierającym: komplet odczynników, komplet elektrod i komplet materiałów kontrolnych (3 poziomy). |  |
| 6 | Do ilości badań należy doliczyć testy potrzebne na wykonanie kalibracji oraz wszystkich niezbędnych badań z zakresu kontroli jakości |  |
| 7 | Kalkulację ilości kalibratorów oraz wszystkich materiałów zużywalnych należy podać zgodnie z zaleceniami producenta. |  |
| 8 | Harmonogram wewnętrznej kontroli jakości: 3 analizatory – 3 poziomy codziennie Poza podanym harmonogramem wszystkie poziomy kontroli wykonuje się po awarii i przeglądzie analizatora. |  |
| 9 | W przypadku konieczności zamówienia większej ilości materiałów kontrolnych lub odczynników niż zadeklarowana przez Wykonawcę dla podanej przez Zamawiającego liczby badań, jest on zobowiązany dostarczyć je na swój koszt w ramach umowy |  |
| 10 | Wykonawca zobowiązuje się do instalacji wszystkich urządzeń będących przedmiotem umowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia umowy |  |
| 11 | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: - maksymalnie 72 godzin od poniedziałku do piątku - maksymalnie 24 godziny w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Laboratorium Centralnego (budynek H – II piętro) do godziny 14.00 |  |
| 12 | Zapewnienie i pokrycie kosztów udziału w kontroli międzylaboratoryjnej przez cały czas trwania umowy dla wszystkich analizatorów |  |
| 13 | W przypadku terminu ważności wszystkich pozycji: odczynników, materiałów kontrolnych i dodatkowych elementów zużywalnych - krótszego niż 4 miesiące - możliwość uczestnictwa w promocjach cenowych Wykonawcy w zakresie objętym umową |  |
| 14 | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: - - produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin roboczych - - potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych - - rozliczenie wartościowe reklamowanych produktów: procentowo – zgodnie z ilością reklamowanych testów |  |
| 15 | Przez cały okres trwania umowy analizatory muszą współpracować z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym Infomedica, fimy Asseco. Koszt włączenia się do systemu Zamawiającego ponosi w całości Wykonawca. DWA STANOWISKA komputerowe obejmujące: komputer, monitor, bezprzewodową klawiaturę i mysz, czytnik kodów kreskowych, licencję, program antywirusowy – wyposażone w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut). Wszystkie czynności / urządzenia, sterowniki oraz szkolenie personelu związane z podłączeniem analizatorów uruchomienie dwustronnej komunikacji – w ramach dzierżawy. |  |
| 16 | W ramach umowy należy zapewnić wydruki wyników na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga minimum jednej zewnętrznej drukarki laserowej monochromatycznej o prędkości drukowania – minimum 20 stron/ minutę. Możliwość wydruku – format A4 i A5 z dwóch różnych podajników bez konieczności zmiany ustawień. Przez cały czas trwania umowy dostarczanie wszystkich akcesoriów niezbędnych do pracy drukarek (bębny, tonery). Przez cały czas trwania umowy zapewnienie serwisu urządzeń w ramach umowy. Format A4 – 3 strony/ dzień Format A5 – 50 stron/ dzień |  |
| 17 | Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zapewni serwis w ramach umowy dzierżawy – 24 godziny przez 7 dni w tygodniu |  |
| 18 | Gwarancja techniczna dotyczy analizatorów i sprzętu dodatkowego – trwa przez cały okres umowy i uwzględnia koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria, które nie zostały uwzględnione w formularzu oferty. |  |
| 19 | Wymagane są szkolenia personelu Laboratorium dotyczące obsługi bieżącej i konserwacji urządzeń na terenie Laboratorium. Wydanie certyfikatów imiennych dla wszystkich osób przeszkolonych - według listy wskazanej przez Zamawiającego. Wszystkie czynności na koszt Wykonawcy. |  |
| 20 | Wymagane jest szkolenie dla użytkowników: teoretyczne i praktyczne w formie warsztatów poza siedzibą Zamawiającego lub udziału w konferencji na terenie Polski – dla dwóch osób w ciągu roku - w trakcie trwania umowy. Wszystkie szkolenia na koszt Wykonawcy. Podać termin i miejsce szkolenia w roku 2015 oraz 2016 |  |
| 21 | Z analizatorami należy dostarczyć wersje drukowane w języku polskim: instrukcję obsługi, metodyki oznaczeń (instrukcje dla odczynników, materiałów kontrolnych, zakresy referencyjne), karty charakterystyki substancji chemicznej, karty konserwacji urządzeń, utylizacji odpadów i paszporty techniczne |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-5 do SIWZ

(do zadania nr 5)

WYMOGI GRANICZNE

| L.p. | Warunki graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator - fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 - wyposażone w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut) |  |
| 2 | Metoda oznaczania – agregometria przepływowa lub impedancyjna Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 3 | Maksymalny czas pomiaru dla każdego testu – 10 minut Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 4 | Kuwety lub kasety pomiarowe – jednorazowego użytku Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 5 | Możliwość jednoczesnego pomiaru 2 oznaczeń: - Aktywacja płytek indukowana przez ADP, wrażliwa na klopidogrel - Agregacja płytek zależna od cyklooksygenazy, wrażliwa na kwas acetylosalisylowy Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 6 | Maksymalna ilość próbki krwi pełnej użytej do pomiaru 1 testu: 800 ul Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
| 7 | Do każdego oznaczenia należy dostarczyć probówkę do pobrania materiału - odpowiednią do systemu występującego u Zamawiającego. Obecnie Zamawiający stosuje system próżniowy Becton Dickinson |  |
| 9 | Kalkulację ilości odczynników oraz wszystkich materiałów zużywalnych należy podać zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 10 | W przypadku konieczności zamówienia większej ilości odczynników dodatkowych lub akcesoriów niż zadeklarowana przez Wykonawcę dla podanej przez Zamawiającego liczby badań, jest on zobowiązany dostarczyć je na swój koszt w ramach umowy |  |
| 11 | W czasie trwaniu umowy należy zapewnić jedno stanowisko komputerowe obejmujące: komputer, monitor, bezprzewodową klawiaturę i mysz, czytnik kodów kreskowych, licencję, program antywirusowy – wyposażone w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut). Wszystkie czynności / urządzenia, sterowniki w ramach dzierżawy. |  |
| 12 | Wykonawca zobowiązuje się do instalacji wszystkich urządzeń będących przedmiotem umowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia umowy |  |
| 13 | W przypadku awarii analizatora – przyjazd pracownika serwisu w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia – w dni robocze |  |
| 14 | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: - maksymalnie 48 godzin od poniedziałku do piątku - maksymalnie 24 godziny w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Laboratorium Centralnego (budynek H – II piętro) |  |
| 15 | W przypadku terminu ważności wszystkich pozycji krótszego niż 6 miesięcy - możliwość uczestnictwa w promocjach cenowych Wykonawcy w zakresie objętym umową |  |
| 16 | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: - produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin - potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych - rozliczenie wartościowe reklamowanych produktów: procentowo – zgodnie z ilością reklamowanych testów |  |
| 17 | Aparat wraz z całym oprzyrządowaniem musi być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem |  |
| 18 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględnia koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w formularzu oferty |  |
| 19 | Wykonanie zadania obejmuje: przywiezienie analizatora, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie, wprowadzenie aplikacji badań oraz szkolenia personelu laboratorium i lekarzy z interpretacji wyników badań. Wszystkie czynności na koszt Wykonawcy |  |
| 20 | Wymagane są szkolenia personelu laboratorium: aplikacyjne, dotyczące obsługi bieżącej i konserwacji urządzenia oraz interpretacji wyników badań na terenie Laboratorium Centralnego. Wydanie certyfikatów imiennych dla wszystkich osób przeszkolonych – według listy wskazanej przez Zamawiającego. Wszystkie czynności na koszt Wykonawcy. |  |
| 21 | Z analizatorem należy dostarczyć wersje drukowane: instrukcji obsługi w języku polskim, metodyki oznaczeń (instrukcje użycia dla wszystkich odczynników, zakresy referencyjne ), karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, karty konserwacji urządzeń, paszport techniczny. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-6 do SIWZ - poprawiony

(do zadania nr 6)

WYMOGI GRANICZNE

| Lp. | Warunki graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Analizatory biochemiczne i immunochemiczne oraz system preanalityczny do automatycznego opracowywania próbek – fabrycznie nowe, rok produkcji 2015. Dwa analizatory biochemiczne i minimum dwa analizatory immunochemiczne oraz system preanalityczny połączone linią i wyposażone w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut). |  |
|  | Wszystkie analizatory oraz system preanalityczny umieszczone w pomieszczeniach budynku laboratorium w nowej lokalizacji (I piętro): 2.26 Pracownia Biochemii, 2.27 Stanowiska komputerowe do obsługi aparatów i LSI, 2.28 Pomieszczenie pomocnicze. |  |
|  | Analizatory w pełni automatyczne, swobodnego dostępu, z automatycznym rozcieńczaniem próbki po przekroczeniu liniowości, automatyczną detekcją skrzepu, chłodzeniem odczynników na pokładzie. Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
|  | Analizatory biochemiczne: Możliwość wykonywania wszystkich parametrów biochemicznych na każdym z oferowanych analizatorów. Dopuszcza się maksymalnie dwa analizatory biochemiczne: każdy o wydajności minimum 1000 oznaczeń w ciągu godziny i minimum 60 pozycji odczynnikowych. Moduł ISE – dwa zintegrowane moduły przystawki jonoselektywnej lub jeden niezależny moduł o wydajności 800 testów w ciągu godziny - Możliwość wykonywania badań w materiale: surowica, osocze heparynowe i EDTA, mocz, krew pełna (HbA1c), płyn mózgowo-rdzeniowy oraz płyny z jam ciała - Możliwość stosowania próbek pierwotnych, wtórnych, pediatrycznych - Czas uzyskania wyników – maksymalnie 15 minut - Wymagane oznaczenie kreatyniny w surowicy i moczu metodą enzymatyczną - Wymagane oznaczenie hemoglobiny glikowanej bez wstępnego opracowania materiału - Wymagany zakres pomiarowy dla testu CRP bez rozcieńczania – co najmniej do 350 mg/l Maksymalnie 3 serie materiałów kontrolnych w czasie trwania umowy Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Do ww punktów należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
|  | Analizatory immunochemiczne: Możliwość wykonywania wszystkich parametrów immunochemicznych na minimum dwóch oferowanych analizatorach. Dopuszcza się dwa lub trzy analizatory immunochemiczne: - Metoda pomiaru: chemiluminescencja lub elektrochemiluminescencja - Końcówki do pobierania materiału pacjentów – jednorazowego użytku - Minimum 25 różnych pozycji odczynnikowych w każdym z analizatorów - Wydajność jednego analizatora immunochemicznego – min. 170 testów w ciągu godziny - Czas uzyskania wyników – maksymalnie 40 minut - Kalibracja dla wszystkich testów: 1 – lub 2 – punktowa - Kontrola parametrów z użyciem minimum 2 różnych poziomów - Maksymalnie: - 3 serie materiałów kontrolnych dla testów immunochemicznych - 6 serii dla testów wirusologicznych w czasie trwania umowy - HCG – jeden test lub dwa różne testy wykrywające natywny HCG i wolną podjednostkę β (wykrycie i monitorowanie ciąży oraz monitorowanie pacjentów z chorobami trofoblastycznymi) - Test Troponina wysokoczuła - spełniający zalecenia: American College of Cardiology (ACC) I European Society of Cardiology (ESC) z poziomem nieprecyzyjności wyrażającym się współczynnikiem zmienności CV ≤ 10% dla wartości 99. Percentyla Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Do ww punktów należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
|  | System preanalityczny: o wydajności sortowania minimum 800 probówek w ciągu godziny, zawierający: moduł wejścia / wyjścia, funkcję rejestracji próbek pierwotnych, selektywne odkorkowanie probówek, jedną wirówkę odpowiednią do ilości testów z chłodzeniem, tworzenie próbek wtórnych (max do 7%), z detekcją skrzepu i drukowaniem kodów kreskowych na probówkach wtórnych, zamykaniem, np. korkowanie lub pokrywanie folią próbek pierwotnych i wtórnych, stałym dokładaniem próbek w trakcie pracy, możliwością zastosowania min. 30 obszarów roboczych - Szacowana ilość 1300 próbówek/dzień, w tym 650 bez zdejmowania korka - Probówki używane przez Zamawiającego i podlegające sortowaniu i archiwizacji : 1/ BD Vacutainer – nr kat. 362725 2/ BD Vacutainer – nr kat. 367836 3/ BD Vacutainer – nr kat. 368860 4/ BD Vacutainer – nr kat. 362791 5/ BD Vacutainer – nr kat. 363047 6/ BD Vacutainer – nr kat. 363048 7/ BD Vacutainer – nr kat. 368492 8/ BD Vacutainer – nr kat. 369032 9/ BD Vacutainer – nr kat. 367955 10/BD Vacutainer – nr kat. 368520 11/BD Vacutainer – nr kat. 368494 12/BD Vacutainer – nr kat. 368884 13/BD Vacutainer – nr kat. 366676 14/BD Vacutainer – nr kat. 364938 15/Greiner Vacuvette – nr kat. 455007 16/Probówki z PS o wymiarach 13 X 75 (wymiar bez korka) 17/Probówki z PS o wymiarach 16 X 100 (wymiar bez korka) Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Do ww punktów należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
|  | Testy wirusologiczne: - Test HBs Antygen wykrywający różne podtypy i mutanty - Test anty HCV – III generacji - Test HIV IV generacji – do wykrywania w jednym oznaczeniu: Ag HIV p24, przeciwciał anty HIV-1 (z grupą O) i przeciwciał anty HIV-2 Zamawiający nie ma wymagań odnośnie interpretacji wyników badań wirusologicznych w strefie granicznej (tzw. szarej strefie). Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Do ww punktów należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
|  | Do oferty należy dołączyć: ilość, dane techniczne proponowanych analizatorów oraz wizualizację linii w pomieszczeniach LC (POMIESZCZENIE 2.26 – Prac. Biochemii, 2.27 – Stanowiska komputerowe aparatów i LSI, 2.28 pomieszczenie pomocnicze, gdzie należy umieścić: maksymalnie 2 wiszące stacje wody, 3 lodówki, sprężarkę do sortera – jeśli wymagana – oraz UPS do analizatorów i całej linii, komputerów, stacji wody i 3 lodówek). W przypadku konieczności dostosowania pomieszczenia do pracy urządzeń Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów we własnym zakresie. |  |
|  | Możliwość ciągłego dostawiania do wszystkich analizatorów próbek pacjentów w czasie pracy. Priorytetowe podawanie i oznaczanie próbek „CITO” Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
|  | We wszystkich analizatorach możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
|  | W obu analizatorach biochemicznych wymagany system informujący o możliwości interferencji analitycznych: hemoliza, lipemia, hiperbilirubinemia Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
|  | We wszystkich analizatorach identyfikacja wszystkich odczynników i próbek pacjentów przy użyciu kodów kreskowych Potwierdzenie na podstawie ulotki / instrukcji obsługi. Należy w kolumnie obok wpisać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań w ulotce / instrukcji obsługi. |  |
|  | Podtrzymywanie pracy wszystkich urządzeń podstawowych i pomocniczych w przypadku braku zasilania – co najmniej 30 minut (UPS) |  |
|  | W przypadku konieczności podłączania aparatów do stacji wody – wymagane są 2 niezależne wiszące stacje. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z instalacją, konserwacją i dostosowaniem pomieszczenia |  |
|  | W przypadku konieczności podłączenia sortera próbek do kompresora wymagana jest instalacja kompresora w osobnym pomieszczeniu. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z instalacją, konserwacją i dostosowaniem pomieszczenia, w tym klimatyzacji. |  |
|  | Dwustronne połączenie analizatorów oraz sortera próbek z firmowym centrum serwisowym poprzez łącze internetowe przez całą dobę – na koszt Wykonawcy |  |
|  | Aktualizacja bazy danych, w tym: aplikacji, wartości odniesienia dla kalibratorów oraz materiałów kontrolnych poprzez moduł internetowy |  |
|  | W przypadku awarii analizatorów lub systemu preanalitycznego – przyjazd pracownika serwisu w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia: przez 7 dni w tygodniu |  |
|  | W ramach dzierżawy należy dostarczyć dodatkowy sprzęt – fabrycznie nowy, rok produkcji 2015. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zapewnia bieżącą konserwację oraz serwis w ramach umowy – wymagane przeglądy sprzętu ( z protokołem walidacji dla chłodziarek i wirówek oraz certyfikatem wzorcowania dla pipet) minimum co 12 miesięcy: - 3 chłodziarko – zamrażarki laboratoryjne o poj. min. 350 Litrów każda (min. 250 litrów chłodziarka i min 100 litrów zamrażarka) z przeszklonymi i przesuwnymi drzwiami chłodziarki, 2 kompresory i 2 obiegi chłodnicze w każdej, chłodziarka: poj. minimum 250 L, zakres temp. + 0°C do + 10°C, odszraniane automatyczne, alarm przerwy w zasilaniu, wskaźnik temp. zewnętrzny cyfrowy; zamrażarka: poj. minimum 100 L, zakres temp. - 9°C do - 30°C, odszraniane manualne, alarm przerwy w zasilaniu, wskaźnik temp. zewnętrzny cyfrowy. W trakcie trwania umowy chłodziarko – zamrażarki zostaną podłączone przez Wykonawcę do systemu monitorowania temperatury zainstalowanego w pomieszczeniach laboratorium. Koszt włączenia do systemu pokrywa Wykonawca. Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi |  |
|  | 2 wirówki z podstawami i zapewnionym chłodzeniem o parametrach porównywalnych do wirówki wpiętej w linię. Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi |  |
|  | Osmometr – krioskopowa metoda pomiaru, automatyczny pomiar, zakres pomiarowy: 0 – 2000 mOsm/kg H2O. Do oznaczeń osmometrem Wykonawca dostarczy wszystkie odczynniki i akcesoria niezbędne do wykonania badania. Szacowana ilość badań – 20 dziennie. Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi |  |
|  | 5 pipet automatycznych Eppendorf Research Plus lub nie gorszych ze statywem do przygotowania i odmierzania kalibratorów i materiałów kontrolnych – wraz z certyfikatem wzorcowania przez okres trwania umowy : 3 sztuki o zmiennej pojemności 100 – 1000 ul oraz 2 sztuki o zmiennej pojemności 500 – 5000 ul. Wymiana wszystkich pipet nastąpi co 12 miesięcy. Potwierdzenie na podstawie ulotki |  |
|  | 2 stanowiska komputerowe obejmujące: Komputer, monitor, bezprzewodową klawiaturę i mysz, czytnik kodów kreskowych, licencję, program antywirusowy - wyposażony w zewnętrzne źródło zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut ) - drukarka kodów kreskowych ZEBRA LP 2824 lub nie gorsza. Wszystkie czynności/ urządzenia, sterowniki oraz szkolenie personelu związane z podłączeniem analizatora i uruchomienie dwustronnej komunikacji - LSI INFOMEDICA f. Asseco - w ramach dzierżawy. Przez cały czas trwania umowy zapewnienie serwisu w ramach dzierżawy oraz wszystkich akcesoriów niezbędnych do pracy drukarki (taśmy oraz etykiety termiczne o wymiarach 32 x 20). Przewidywana ilość etykiet - 50 dziennie. |  |
|  | 2 drukarki laserowe monochromatyczne o prędkości drukowania – minimum 50 stron/ minutę. Możliwość wydruku – format A4 i A5 z dwóch różnych podajników bez konieczności zmiany ustawień. Przez cały czas trwania umowy dostarczanie wszystkich akcesoriów niezbędnych do pracy drukarek (bębny, tonery). Przez cały czas trwania umowy dostarczanie wszystkich akcesoriów niezbędnych do pracy drukarek (bębny, tonery) oraz wydania wyników (papier do drukarek – format A4 i A5, długopisy). Przez cały czas trwania umowy zapewnienie serwisu urządzeń. Szacowana liczba wydruków: - A4 – co najmniej 40 stron dziennie (wydruki kalibracji, kontroli, błędów) - A5 – co najmniej 1000 stron dziennie (wydruki wyników pacjentów) |  |
|  | Do wszystkich oznaczeń w moczu należy dostarczyć zestaw: kubek z transferem oraz probówka próżniowa okrągłodenna 10,5 ml. Przewidywana ilość oznaczeń: 3 000 w miesiącu. Potwierdzenie na podstawie ulotki |  |
|  | Do transportu probówek z materiałem do badania ACTH w ramach dzierżawy należy dostarczyć zakręcane pojemniki zapewniające transport w niskiej temperaturze dwóch probówek jednocześnie (wymagana ilość pojemników - 30 sztuk). Potwierdzenie na podstawie ulotki |  |
|  | W przypadku oznaczania kortyzolu w DZM należy zapewnić wszystkie odczynniki, akcesoria i sprzęt dodatkowy konieczne do wykonania badania - w ilości odpowiadającej liczbie oznaczeń kortyzolu w DZM. Potwierdzenie na podstawie ulotki |  |
|  | W przypadku oznaczania kortyzolu w ślinie należy zapewnić pojemniki do pobierania materiału w ilości odpowiadającej liczbie oznaczeń kortyzolu w ślinie. Potwierdzenie na podstawie ulotki |  |
|  | Do podanej ilości badań należy doliczyć testy potrzebne na wykonanie wszystkich niezbędnych kalibracji i kontroli jakości. |  |
|  | Kalkulację ilości kalibratorów oraz wszystkich materiałów zużywalnych należy podać zgodnie z zaleceniami producenta. |  |
|  | Odczynniki biochemiczne i immunochemiczne (pozycje 1 – 82 w załączniku nr 1 do SIWZ, zadanie nr 6) z terminem ważności minimum 6 miesięcy, odczynniki do testów wirusologicznych (pozycje 83 – 94, w załączniku nr 1 do SIWZ, zadanie nr 6) z terminem ważności minimum 4 miesiące. – NALEŻY UWZGLĘDNIĆ STABILNOŚĆ NA POKŁADZIE – testy immunochemiczne poniżej 2000 w trakcie umowy – wstawiane tylko raz w tygodniu przed badaniem. |  |
|  | Kalibracje – częstotliwość należy uwzględnić wg zaleceń producenta. Termin ważności kalibratorów płynnych lub liofilizowanych min. 6 miesięcy |  |
|  | Materiał kontrolny płynny lub liofilizowany: – dla biochemii – 1 seria minimum 1 rok - dla immunochemii – 1 seria minimum 1 rok - dla wirusów – 1 seria minimum 6 miesięcy |  |
|  | HARMONOGRAM KONTROLI – jeśli producent nie określił w ulotkach szczegółowo: - BIOCHEMIA: codziennie 2 poziomy wszystkie analizatory. Pozostałe: - ALBU, CHE, C3, C4, IGA, IGG, IGM, BIL-D, HBA1c, ASO, RF – testy tylko w 1 aparacie - kontrola 2 razy w tygodniu 2 poziomy 1 aparat - Amoniak – 1 aparat – kontrola codziennie 2 poziomy – IMMUNOCHEMIA: UWAGA: Rozkład testów w poszczególnych aparatach i komorach pomiarowych należy do Wykonawcy – należy zapewnić optymalną pracę laboratorium Nazwa badania; Harmonogram kontroli. AFP; 2 razy w tygodniu 2 poziomy. ACTH; 2 razy w tygodniu 2 poziomy. CA 125; 2 razy w tygodniu 2 poziomy. CA 15-3; 2 razy w tygodniu 2 poziomy. CA 19-9; 2 razy w tygodniu 2 poziomy. CEA; 2 razy w tygodniu 2 poziomy. CKMB MASS; 7 razy w tygodniu 2 poziomy Wyznaczyć minimum 2 aparaty. DHEA-S; 2 razy w tygodniu 2 poziomy. Estradiol; 1 raz w tygodniu 2 poziomy. Ferrytyna; 2 razy w tygodniu 2 poziomy. FSH; 1 raz w tygodniu 2 poziomy. FT3; 5 razy w tygodniu 2 poziomy. FT4; 5 razy w tygodniu 2 poziomy. HCG (natywny i wolna podjednostka β); 2 razy w tygodniu 2 poziomy. Hormon wzrostu; 1 raz w tygodniu 2 poziomy. IGE całkowite; 1 raz w tygodniu 2 poziomy. Insulina; 2 razy w tygodniu 2 poziomy. Kalcytonina; 2 razy w tygodniu 2 poziomy. Kortyzol w surowicy i ślinie; 2 razy w tygodniu 2 poziomy. Kortyzol w moczu; 1 raz w tygodniu 2 poziomy. LH; 1 raz w tygodniu 2 poziomy. NT-proBNP / BNP; 5 razy w tygodniu 2 poziomy. P/ciała: Anti TG; 2 razy w tygodniu 2 poziomy. P/ciała: Anti TPO; 5 razy w tygodniu 2 poziomy. P/ciała: p/receptorowi TSH (TRAB); 2 razy w tygodniu 2 poziomy. Progesteron; 1 raz w tygodniu 2 poziomy. Prokalcytonina test immunoenz. Brahms; 3 razy w tygodniu 2 poziomy. Prolaktyna; 2 razy w tygodniu 2 poziomy. PSA całkowity; 2 razy w tygodniu 2 poziomy. PTH (1-84); 2 razy w tygodniu 2 poziomy. SYPHILIS; 1 raz w tygodniu 2 poziomy. Testosteron; 2 razy w tygodniu 2 poziomy. Troponina I / T hs; 7 razy w tygodniu 2 poziomy Wyznaczyć minimum 2 aparaty. TSH – 3 generacja; 7 razy w tygodniu 2 poziomy Wyznaczyć minimum 2 aparaty. Tyreoglobulina; 2 razy w tygodniu 2 poziomy. Witamina B12; 2 razy w tygodniu 2 poziomy. Witamina D całkowita; 2 razy w tygodniu 2 poziomy. WIRUSOLOGIA: - kontrole 3 razy w tygodniu minimum 2 poziomy (1 aparat) – dla badań powyżej 1000 w trakcie trwania umowy - kontrole 1 raz w tygodniu minimum 2 poziomy (1 aparat) – dla badań poniżej 1000 w trakcie trwania umowy Poza podanym harmonogramem wszystkie poziomy kontroli wykonuje się po kalibracji odczynnika oraz po awarii i przeglądzie analizatora. UWAGA: Materiał kontrolny firmy BIO-RAD lub równoważny (pozycje 99 – 119 tabeli w załączniku nr 1 do SIWZ, zadanie nr 6) jest dla Zamawiającego materiałem kontrolnym dodatkowym i nie należy ujmować go w harmonogramie kontroli. |  |
|  | W przypadku konieczności zamówienia większej ilości kalibratorów, materiałów kontrolnych, odczynników dodatkowych lub akcesoriów niż zadeklarowana przez Wykonawcę dla podanej przez Zamawiającego liczby badań, jest on zobowiązany dostarczyć je na swój koszt w ramach umowy |  |
|  | Wraz z materiałem kontrolnym BIO-RAD lub równoważnym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ciągu 30 dni od instalacji analizatora oprogramowanie w języku polskim do zbierania, analizy i opracowań statystycznych badań w ramach codziennej wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości i zapewniające udział w międzynarodowym programie porównań międzylaboratoryjnych. Przesyłanie danych z analizatora do oprogramowania musi odbywać się automatycznie. Koszt połączenia pokrywa Dostawca. Wymagany termin ważności wszystkich materiałów kontrolnych firmy BIO-RAD lub równoważnych – minimum 12 miesięcy (pozycje 99 – 119 tabeli w załączniku nr 1 do SIWZ, zadanie nr 6) |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do instalacji wszystkich urządzeń będących przedmiotem umowy w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia umowy |  |
|  | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: - maksymalnie 48 godzin od poniedziałku do piątku - maksymalnie 24 godziny w trybie „CITO” od poniedziałku do soboty. Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Laboratorium Centralnego |  |
|  | W ramach umowy Wykonawca pokryje koszty wykonania testów: HIV – test potwierdzenia Western blot obejmujące: przesłanie materiału przesyłką kurierską na Zlecenie Zamawiającego do Szpitala Zakaźnego w Warszawie oraz przesłanie do LC SPWSZ wyniku badania przesyłką kurierską – szacowana ilość: 100 próbek |  |
|  | Zapewnienie i pokrycie kosztów udziału w kontroli międzylaboratoryjnej przez cały czas trwania umowy: Biochemia podstawowa; RIQAS co 2 tygodnie. Biochemia – amoniak, HbA1c, białka; RIQAS 1 x miesiąc. Immunochemia; RIQAS 1 x miesiąc. Mocz - ilościowe badanie chemiczne; 4 x rok SOWA-MED. Przeciwciała p/receptorowi TSH; Min. 2 X rok. Przeciwciała przeciwtarczycowe; Min. 2 X rok. Hepatitis A - przeciwciała; 2 x rok. Markery HBV i HCV 1,2 ml; 2 x rok. Markery HBV i HCV 2 ml; 2 x rok. Przeciwciała anty HBs; 4 x rok. Wirus HIV - wykrywanie; 2 x rok. |  |
|  | W przypadku terminów ważności: - odczynników biochemicznych i immunochemicznych – krótszych niż 6 miesięcy, - odczynników do testów wirusologicznych – krótszych niż 4 miesiące, -kalibratorów do testów biochemicznych, immunochemicznych, wirusologicznych krótszych niż 6 miesięcy, - materiałów kontrolnych: dla biochemii i immunochemii - krótszych niż 12 miesięcy oraz wirusów – krótszych niż 6 miesięcy - wszystkich dodatkowych elementów zużywalnych – krótszych niż 6 miesięcy możliwość uczestnictwa w promocjach cenowych Wykonawcy w zakresie objętym umową. |  |
|  | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: - produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin - potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych - rozliczenie wartościowe reklamowanych produktów: procentowo – zgodnie z ilością reklamowanych testów |  |
|  | Wszystkie analizatory oraz system preanalityczny wraz z całym oprzyrządowaniem muszą być kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z ich przeznaczeniem |  |
|  | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględnia koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w formularzu oferty |  |
|  | Wykonanie zadania obejmuje: przywiezienie analizatorów wraz z systemem preanalitycznym, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie, wprowadzenie aplikacji badań, wprowadzenie kalibratorów, materiałów kontrolnych, potwierdzenie poprawności wyników kontroli, ocena poprawności uzyskiwanych wyników w oparciu o wyniki próbek pacjentów: min. 21 oznaczeń dla wszystkich parametrów biochemicznych oraz 10 oznaczeń dla wszystkich parametrów immunochemicznych, w tym wirusów oznaczonych w Laboratorium Centralnym przy użyciu dotychczasowego sprzętu: Wszystkie czynności na koszt Wykonawcy |  |
|  | Wymagane są szkolenia personelu laboratorium: - aplikacyjne (3 osoby) przed uruchomieniem testów - obsługa bieżąca i konserwacja urządzeń na terenie Laboratorium Centralnego dla około 20 osób. Wydanie certyfikatów imiennych dla wszystkich osób przeszkolonych – według listy wskazanej przez Zamawiającego. Wszystkie czynności na koszt Wykonawcy. |  |
|  | Wymagane jest szkolenie dla użytkowników: teoretyczne i praktyczne w formie warsztatów poza siedzibą Zamawiającego lub udziału w konferencji na terenie Polski – dla dwóch osób w ciągu roku - w trakcie trwania umowy. Wszystkie szkolenia na koszt Wykonawcy. Podać termin i miejsce szkolenia w roku 2015 oraz 2016 |  |
|  | Wykonawca zapewni optymalną temperaturę i wilgotność w miejscu pracy wszystkich urządzeń oraz przechowywania odczynników (klimatyzacja sufitowa). |  |
|  | Z urządzeniami należy dostarczyć wersje drukowane: instrukcji obsługi w języku polskim, metodyki oznaczeń (instrukcje użycia dla odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych, zakresy referencyjne dla parametrów biochemicznych i immunochemicznych wydane w formie publikacji lub zbiorczego wydruku obejmujące dorosłych i dzieci), karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, karty konserwacji urządzeń, paszporty techniczne. |  |
|  | W trakcie trwania umowy Wykonawca dostarczy wersję drukowaną „Informatora badań biochemicznych i immunochemicznych” zawierającego dane: metoda badania, stosowany analizator, rodzaj materiału do badania stosowany w SPWSZ, stosowana jednostka z przelicznikiem, wartości referencyjne dla dorosłych i dzieci, ewentualne uwagi dotyczące transportu materiału. Przewidywana ilość: 50 sztuk |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-7 do SIWZ

(do zadania nr 7)

WYMOGI GRANICZNE

| L.p. | Warunki graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Testy immunoenzymatyczne, kompatybilne z aparatem miniVidas dzierżawionym przez Zamawiającego |  |
| 2 | Testy przystosowane do wykonania pojedynczych badań oraz badań w serii. Każdy pojedynczy test zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania badania po dodaniu materiału biologicznego |  |
| 3 | Termin trwałości min. 4 miesiące licząc od dnia dostawy do magazynu laboratorium |  |
| 4 | Wykonawca dostarczy kompletne, gotowe do użycia zestawy odczynników, akcesoria zużywalne potrzebne do wykonania badania wg metodyki producenta |  |
| 5 | Każdy rodzaj oferowanego testu podlega kontroli jakości / certyfikaty wraz z dostawą/ |  |
| 6 | Karty charakterystyki dostarczone do każdego rodzaju produktu wraz z pierwszą dostawą / wersja drukowana / |  |
| 7 | Testy opisane: nazwa, seria, termin ważności odczynników i temperatura przechowywania |  |
| 8 | Wielkość opakowania 20-60 testów (dotyczy pozycji od 7 do 9 opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ) |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-8 do SIWZ

(do zadania nr 8)

WYMOGI GRANICZNE

| L.p. | Warunki graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Szybki test jakościowy do równoczesnego wykrywania i różnicowania antygenu GDH Clostridium difficile i antygenów toksyn A i B w kale w jednym teście, jedna płytka |  |
|  | Test kasetkowy, manualny z kontrolą na każdej płytce przeznaczony do wykonywania pojedynczych badań |  |
|  | Odczyt końcowego wyniku – do 30 minut |  |
|  | Zestaw odczynników kompletny i wszystkie akcesoria niezbędne do wykonania badania |  |
|  | Odczynniki gotowe do użycia |  |
|  | Termin ważności odczynników minimum 4 miesiące, licząc od daty dostawy do magazynu |  |
|  | Instrukcja wykonania (metodyka) w języku polskim w każdym opakowaniu |  |
|  | Certyfikaty kontroli jakości w każdej dostawie |  |
|  | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej dołączona w formie drukowanej |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-9 do SIWZ

(do zadania nr 9)

WYMOGI GRANICZNE

| L.p. | Wymagania | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| I. | Wymogi dla odczynników chemicznych |  |
|  | Karty charakterystyki i bezpieczeństwa dołączone do odczynnika w każdej dostawie |  |
|  | Certyfikaty kontroli jakości w każdej dostawie |  |
| II. | Wymogi dla odczynników i przeciwciał |  |
|  | Procedura barwienia niewymagająca blokowania wiązań niespecyficznych, ani przeprowadzania któregokolwiek etapu barwienia w ciemności. |  |
|  | Wszystkie odczynniki muszą być przeznaczone do diagnostyki in vitro |  |
|  | Szkolenie personelu w laboratorium wykonawcy |  |
|  | W ramach umowy dostawy - konsultacje |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.