| Załącznik nr 1 do SIWZ Centrale do monitoringu kardiologicznego pacjentów. 1. Centrala do monitoringu kardiologicznego pacjentów + 14 monitorów pacjenta 2. Centrala do monitoringu kardiologicznego pacjentów + 13 monitorów pacjenta 3. Centrala do monitoringu kardiologicznego pacjentów + 10 monitorów pacjenta |  |  |
| --- | --- | --- |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA / SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wymagane parametry) |  |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz nr strony z katalogu |
|  | 14 Monitorów modułowych Producent……………………………………………… Model……………………………………………..…… |  |
|  | Monitor modułowy z miejscami parkingowymi na moduły wszystkich wymaganych parametrów. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu i narzędzi. |  |
|  | Kolorowy pojedynczy ekran LCD TFT o przekątnej 12,1" |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa przy pomocy przycisków funkcyjnych i pokrętła oraz poprzez ekran dotykowy. |  |
|  | Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie |  |
|  | Zasilanie sieciowe z 230V / 50 Hz. Akumulatory wewnętrzne, wymienialne przez użytkownika, pozwalające na minimum 120 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP co 15 min,SpO2. |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora |  |
|  | Wyjście sygnału VGA do podłączenia monitora kopiującego, |  |
|  | Co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury oraz myszki komputerowej oraz do przenoszenia konfiguracji i danych pacjenta między monitorami |  |
|  | Dwa gniazda RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o pomiary: - inwazyjnego rzutu minutowego metodą termodylucji, - małoinwazyjnego rzutu minutowego (PiCCO, Edwards, LiDCO) |  |
|  | Możliwość podłączenia do monitora i wyświetlania na jego ekranie danych z zewnętrznych urządzeń medycznych (np. respiratora) |  |
|  | Możliwość podłączenia do monitora ekranu pomocniczego z funkcją innej konfiguracji niż ekran jednostki głównej. |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych przez obsługę oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. |  |
|  | Trendy z min. 120 h wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty. |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full disclosure) – pamięć co najmniej 12 h. |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 100 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję programowania i zapamiętywania przez użytkownika własnych konfiguracji ekranu |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w sieci |  |
|  | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci, |  |
|  | Możliwość współpracy z centralą pielęgniarską, |  |
|  | Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. |  |
|  | Funkcja „standby”, pozwalająca np. przy czasowym odłączeniu pacjenta od monitora, na wstrzymanie i na szybkie ponowne uruchomienie monitorowania pacjenta - bez konieczności blokowania alarmów i wyłączania monitora. |  |
|  | Funkcja „tryb ochrony danych” pozwalająca tylko w przypadku podłączenia do centrali, na ukrycie wszystkich wyświetlanych danych i wyświetlanie ich tylko na ekranie centrali |  |
|  | Funkcja „tryb pracy w nocy” pozwalająca na skonfigurowanie i zapamiętanie sposobu pracy monitora w nocy, min.: jasności ekranu, głośności alarmu i zatrzymania nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia wybierana z menu użytkownika. |  |
|  | Monitor mocowany do półki z corianu. Mocowanie i demontaż monitora bez użycia narzędzi. Wymiary półki dł.440mm , szer. 260mm, gr. 12mm. Koszyk na akcesoria montowany do półki z corianu. Sposób montażu uzgodnić z dostawcą paneli przyłóżkowych(INMED-Karczewscy). Wymiary koszyka dostosowane do szerokości półki o głębokości min.15cm i wys.min.15cm |  |
|  | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). |  |
|  | Możliwość jednoczesnego pomiaru wszystkich wymaganych parametrów: EKG, Resp, SpO2, temperatura, ciśnienie krwi, kapnografia, rzut minutowy serca na jednym przyłóżkowym stanowisku monitorowania. |  |
| MIERZONE PARAMETRY w module |  |  |
| 14 modułów do monitorów + jeden moduł zapasowy |  |  |
|  | EKG |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości minimum 30 - 300/min dla dorosłych. Zakres przenoszenia (-3dB) do min. 150 Hz |  |
|  | Możliwość monitorowania min. 7. odprowadzeń jednocześnie z możliwością wyświetlania w 7. różnych kanałach |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu nie gorsza niż ± 1%. |  |
|  | Prędkości kreślenia minimum 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. |  |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. |  |
|  | Wzmocnienie krzywej EKG minimum x0,125; x0,25; x0,5; x1,0; x2; x4,0; auto. |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 23 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY. |  |
|  | Analiza odcinka ST – pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie, w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych. |  |
|  | W zestawie przewód EKG z odłączanymi końcówkami EKG- 5 odpr.+ końcówki EKG – 3 odpr. |  |
|  | Oddychanie (Resp) |  |
|  | Impedancyjna metoda pomiaru z elektrod EKG. Zakres pomiaru minimum 5÷120 oddechów /min. |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości oddechów nie gorsza niż ± 2 oddechy /min. |  |
|  | Prędkość kreślenia minimum 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania oddechu. |  |
|  | Saturacja (SpO2) |  |
|  | Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 40-250 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. |  |
|  | W komplecie przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec Nellcor + 1 czujnik do każdego monitora |  |
|  | Ciśnienie krwi - nieinwazyjny pomiar (NIBP) |  |
|  | Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary przez co najmniej 4 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 360 min. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. |  |
|  | Możliwość pomiaru ciśnienia i saturacji na tej samej kończynie. |  |
|  | W komplecie przewód połączeniowy i 2 mankiety dla dorosłych standard |  |
|  | Temperatura |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi |  |
|  | Ciśnienie krwi - inwazyjny pomiar (IBP) |  |
|  | Dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia od -40 do +300 mmHg. Obliczanie wartości PPV. |  |
|  | Funkcja wyświetlania dwóch krzywych ciśnienia ze wspólnym poziomem zero. |  |
| Moduł – 3 sztuki |  |  |
|  | Rzut minutowy serca (CO) |  |
|  | Moduł pomiaru metodą nieinwazyjną |  |
|  | Wyświetlanie wartości min. wartości rzutu minutowego serca (CO) i CI |  |
|  | Komplet akcesoriów wielorazowych do pomiaru rzutu minutowego serca i min. 5 zestawów akcesoriów jednorazowych |  |
| Moduł – 1 sztuka |  |  |
|  | Kapnografia (EtCO2) |  |
|  | Moduł pomiaru w strumieniu bocznym. Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 90 mmHg. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min. |  |
|  | Praca w trybie intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z modułem CO2 i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). |  |
|  | W komplecie z modułem kapnografii: 5 linii pomiarowych i 2 szt. akcesoriów do usuwania nadmiaru wilgoci z układu pomiarowego (pułapka wodna lub nafion w zależności od stosowanej technologii) |  |
| Moduł – 1 sztuka |  |  |
|  | Rzut minutowy serca (CO) |  |
|  | Moduł pomiaru metodą małoinwazyjną |  |
|  | Wyświetlanie min. wartości rzutu minutowego serca (CO) i pojemności wyrzutowej serca (SV) |  |
|  | Komplet akcesoriów wielorazowych do pomiaru rzutu minutowego serca, 1 komplet akcesoriów jednorazowych dla dorosłych. |  |
|  | 23 Monitory kompaktowe Producent……………………………………………… Model…………………………………………… |  |
|  | Monitor kompaktowy z uchwytem do przenoszenia, o ciężarze 3,5 kg +/-10% |  |
|  | Kolorowy pojedynczy ekran LCD TFT o przekątnej 10,4" |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa przy pomocy przycisków funkcyjnych i pokrętła oraz poprzez ekran dotykowy. |  |
|  | Min. 5 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie |  |
|  | Zasilanie sieciowe z 230V / 50 Hz. Akumulatory wewnętrzne, wymienialne przez użytkownika, pozwalające na minimum 120 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP co 15 min,SpO2. |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora |  |
|  | Wyjście sygnału VGA do podłączenia monitora kopiującego, |  |
|  | Gniazdo USB do przenoszenia konfiguracji i danych pacjenta między monitorami. |  |
|  | Gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o pomiar: - ciśnienia krwi metodą inwazyjną |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych przez obsługę oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. |  |
|  | Trendy z min. 120 h wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty. |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 100 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję programowania i zapamiętywania przez użytkownika własnych konfiguracji ekranu |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w sieci |  |
|  | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci, |  |
|  | Możliwość współpracy z centralą pielęgniarską, |  |
|  | Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. |  |
|  | Funkcja „standby”, pozwalająca np. przy czasowym odłączeniu pacjenta od monitora, na wstrzymanie i na szybkie ponowne uruchomienie monitorowania pacjenta - bez konieczności blokowania alarmów i wyłączania monitora. |  |
|  | Funkcja „tryb ochrony danych” pozwalająca tylko w przypadku podłączenia do centrali, na ukrycie wszystkich wyświetlanych danych i wyświetlanie ich tylko na ekranie centrali |  |
|  | Funkcja „tryb pracy w nocy” pozwalająca na skonfigurowanie i zapamiętanie sposobu pracy monitora w nocy, min.: jasności ekranu, głośności alarmu i zatrzymania nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia wybierana z menu użytkownika. |  |
|  | Monitor mocowany do półki z corianu. Mocowanie i demontaż monitora bez użycia narzędzi. Wymiary półki dł.440mm , szer 260mm , gr. 12mm. Koszyk na akcesoria montowany do półki z corianu.Sposób montażu uzgodnić z dostawcą paneli przyłóżkowych.Wymiary koszyka dostosowane do szerokości półki o głębokości min.15cm i wys.min.15cm |  |
|  | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). |  |
|  | Możliwość jednoczesnego pomiaru wszystkich wymaganych parametrów: EKG, Resp, SpO2, temperatura, ciśnienie krwi na jednym przyłóżkowym stanowisku monitorowania. |  |
|  | EKG |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości minimum 30 - 300/min dla dorosłych. Zakres przenoszenia (-3dB) do min. 150 Hz |  |
|  | Możliwość monitorowania min. 7. odprowadzeń jednocześnie z możliwością wyświetlania w 7. różnych kanałach |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu nie gorsza niż ± 1%. |  |
|  | Prędkości kreślenia minimum 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. |  |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. |  |
|  | Wzmocnienie krzywej EKG minimum x0,125; x0,25; x0,5; x1,0; x2; x4,0; auto. |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 23 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY. |  |
|  | Analiza odcinka ST – pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie, w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych. |  |
|  | W zestawie przewód EKG z odłączanymi końcówkami EKG- 5 odpr.+ końcówki EKG – 3 odpr. |  |
|  | Oddychanie (Resp) |  |
|  | Impedancyjna metoda pomiaru z elektrod EKG. Zakres pomiaru minimum 5÷120 oddechów /min. |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości oddechów nie gorsza niż ± 2 oddechy /min. |  |
|  | Prędkość kreślenia minimum 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania oddechu. |  |
|  | Saturacja (SpO2) |  |
|  | Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 40-250 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. |  |
|  | W komplecie przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec Nellcor + 1 czujnik do każdego monitora |  |
|  | Ciśnienie krwi - nieinwazyjny pomiar (NIBP) |  |
|  | Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary przez co najmniej 4 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 360 min. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. |  |
|  | Możliwość pomiaru ciśnienia i saturacji na tej samej kończynie. |  |
|  | W komplecie przewód połączeniowy i 2 mankiety dla dorosłych standard. |  |
|  | Temperatura |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi |  |
| III | 3 centrale monitorujące Producent……………………………………………… Model…………………………………………… |  |
|  | Centrala sprzętowo i programowo przystosowana do przewodowego połączenia z min. 20. monitorami przyłóżkowymi |  |
|  | System operacyjny dla komputera centrali. System operacyjny klasy desktop musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji. 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych, 2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru w czasie instalacji – w tym Polskim i Angielskim, 3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, 4. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, 6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, 9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, 10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, 11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, 13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, 15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, 16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, 17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe, 18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 19. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. 20. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 21. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 22. Obsługa standardu NFC (near field communication), 23. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 24. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 25. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 26. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty z certyfikatami (smartcard), c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), 27. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. 28. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5, 29. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 30. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), 31. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec, 32. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 33. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, 34. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń, 35. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, 36. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, 37. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację, 38. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, 39. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 40. Udostępnianie modemu, 41. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, 42. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci, 43. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), 44. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 45. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych, 46. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, 47. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. 48. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych 49. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. 50. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. |  |
|  | Centrala sprzętowo i programowo przystosowana do podglądu wszystkich mierzonych parametrów i krzywych - dla minimum 20. pacjentów |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz; podtrzymanie zasilania na min 0,5 godz. |  |
|  | Kolorowy ekran LCD TFT min. 23” – 2 szt. |  |
|  | Funkcja ekranu kopiującego umożliwiająca podgląd kopii ekranu z wybranego stanowiska przyłóżkowego |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe, wizualne i akustyczne, z identyfikacją alarmującego łóżka. |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych mierzonych parametrów w centrali. |  |
|  | Wpisywanie danych pacjenta w centrali i w monitorach |  |
|  | Pamięć min. 2 krzywych z każdego stanowiska z minimum 120 h, pamięć trendów wszystkich parametrów z minimum 120 h |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów, arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) – min. 200 zdarzeń dla każdego pacjenta |  |
|  | W komplecie drukarka laserowa do wydruku danych, klawiatura, mysz. |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające podgląd stanu pacjentów monitorowanych na innych oddziałach zamawiającego, na 8 wybranych stanowiskach PC zamawiającego. Oprogramowanie kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego centralami Hypervisior VI. Dostęp do podglądu zabezpieczony hasłem użytkownika. |  |
| IV | Wymagania dodatkowe |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Czas naprawy 2 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii. |  |
|  | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ciągu dwóch dni roboczych wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy trzeciego dnia od momentu zgłoszenia awarii. |  |
|  | 3 krotne wystąpienie tej samej usterki,(o takich samych objawach) w okresie gwarancji, skutkuje wymianą sprzętu na nowy. |  |
|  | Instrukcje i dokumentacje w języku polskim. |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2015. |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi urządzeń i osprzętu po instalacji i uruchomieniu sprzętu dla minimum 3 osób. |  |
|  | Szkolenia przypominające w terminach uzgodnionych z zamawiającym. |  |
|  | Wykonanie przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta potwierdzone dokumentem stwierdzającym sprawność sprzętu. |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty sprzedaży. Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności opłacania usługi serwisowej. |  |
|  | Certyfikaty i świadectwa dopuszczające wszystkie składowe przedmiotu zamówienia do użytku i stosowania na terenie RP wymaganych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku. |  |
|  | Instalacja, montaż i uruchomienie sprzętu potwierdzone protokołem odbioru. |  |
|  | W okresie gwarancji w cenie dostawy dwa przeglądy techniczne systemów raz w roku w siedzibie zamawiającego. |  |
|  | Przeglądy techniczne pogwarancyjne systemów wykonywane w jednostce zamawiającego |  |
|  | Dostawca posiada autoryzację producenta na sprzedaż i serwis na terenie RP oferowanego urządzenia |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w

dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do

występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.