| Załącznik nr 1 do SIWZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA / SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wymagane parametry) |  |  |  |
| Lp. | Sprzęt |  | Liczba sztuk |
| 1. | Aparat RTG stacjonarny |  | 1 |
| Producent……………………………………………… |  |  | Model…………………………………………… |
| L.p. |  | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz nr strony z katalogu |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  |  | Moc wyjściowa generatora nie mniej niż 50 [kW] |  |
|  |  | Automatyka ekspozycji [AEC] dla detektora w stole i stojaku płucnym – min. 3 komory jonizacyjne |  |
|  |  | Zakres napięć lampy co najmniej w przedziale 40 – 150 [kV] |  |
|  |  | Zakres ustawień mAs co najmniej w przedziale 0,1 – 500 [mAs] |  |
|  |  | Zakres ustawień mA co najmniej w przedziale 10 – 630 mA |  |
|  |  | Zakres ustawień czasu co najmniej w przedziale 1 ms – 10 s |  |
|  |  | Technika 1,2 i 3 punktowa ( na stole i na ściance) |  |
|  |  | Programy anatomiczne minimum 900. |  |
| ZAWIESZENIE PODŁOGOWE LAMPY RTG – 1 szt. |  |  |  |
|  |  | Lampa RTG zawieszona na kolumnie podłogowej |  |
|  |  | Obrót kolumny wokół osi pionowej min. +/- 90 stopni |  |
|  |  | Przesuw kolumny z lampą RTG wzdłuż stołu min. 145 cm |  |
|  |  | Ruch lampy w pionie min 150 cm |  |
|  |  | Max odległość ogniska lampy od podłogi min. 185 cm |  |
| LAMPA RTG – 1 szt. |  |  |  |
|  |  | Manualny kolimator z możliwością obrotu |  |
|  |  | Lampa RTG z wirującą anodą min. 3000 obr / min |  |
|  |  | Pojemność cieplna anody min. 300 kHU |  |
|  |  | Pojemność cieplna kołpaka min. 1200 kHU |  |
|  |  | Obrót lampy wokół osi poziomej min. +/- 180 stopni |  |
|  |  | Małe ognisko: max 0,6 mm |  |
|  |  | Duże ognisko: max 1,2 mm |  |
|  |  | Moc małego ogniska min. 20 kW |  |
|  |  | Moc dużego ogniska min. 50 kW |  |
| STÓŁ RTG – 1 szt. |  |  |  |
|  |  | Przygotowany do współpracy z oferowanym detektorem bezprzewodowym |  |
|  |  | Stacjonarny – mocowany do podłogi |  |
|  |  | Stała wysokość blatu stołu. |  |
|  |  | Wysokość blatu stołu od podłogi max 78 cm |  |
|  |  | Ruch poprzeczny blatu min. 15 cm |  |
|  |  | Ruch wzdłużny blatu min. 60 cm |  |
|  |  | Zakresu ruchu detektora w stole min. 50 cm |  |
|  |  | Długość blatu min. 200 cm |  |
|  |  | Szerokość blatu min. 70 cm |  |
|  |  | Max. waga pacjenta przy zachowaniu pełnej funkcjonalności stołu - min. 200 kg |  |
|  |  | Łatwo wyjmowana (bez użycia narzędzi) kratka przeciwrozproszeniowa min. 40 lini/cm - 12:1 |  |
| STOJAK DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH – 1 szt. |  |  |  |
|  |  | Przygotowany do współpracy detektorem cyfrowym |  |
|  |  | Zakres ruchu detektora (środek detektora) w pionie w zakresie min. 40 – 190 cm |  |
|  |  | Łatwo wyjmowana (bez użycia narzędzi) kratka przeciwrozproszeniowa min. 40 lini/cm - 12:1 |  |
|  |  | Automatyka AEC w ściance |  |
| DETEKTOR BEZPRZEWODOWY RTG DO MONTAŻU W STOLE I W ŚCIANCE PŁUCNEJ – 1 szt |  |  |  |
|  |  | Detektor bezprzewodowy typu „ flat panel” |  |
|  |  | Akumulatory do zasilania detektora min. 2 szt |  |
|  |  | Ładowarka do jednoczesnego ładowania 2 akumulatorów detektora |  |
|  |  | Detektor scyntylacyjny o wysokiej czułości zbudowany z materiału Csl |  |
|  |  | Pole obrazowe detektora min. 35 x 43cm (+/- 1cm) |  |
|  |  | Wielkość pixela max. 125 mikronów |  |
|  |  | Rozdzielczość detektora min. 9 MP |  |
|  |  | Waga detektora max. 3,5 kg |  |
|  |  | Wymagana rozdzielczość przestrzenna nie gorsza niż 3,5 pl/mm |  |
|  |  | Detektor wodoodporny zgodnie z normą min. IPX 4 |  |
|  |  | Wymagana wartość DQE nie gorsza niż 55% (1,0 pl/mm), lub nie gorsza niż 70% (0 pl/mm) |  |
|  |  | Grubość detektora max 15 mm |  |
|  |  | Głębokość przetwarzania 16 bit |  |
|  |  | Wykonania ekspozycji RTG u pacjenta o wadze min. 140 kg stojącego bezpośrednio na detektorze |  |
|  |  | Ilość ekspozycji możliwych do wykonania na 1 baterii bez konieczności ładowania min. 140 ekspozycji |  |
|  |  | Czas pełnego naładowania akumulatora max 3h |  |
| Mobilna konsola operatora |  |  |  |
|  |  | Komputer typu laptop z pełnym oprogramowaniem do sterowania oferowanymi detektorami bezprzewodowymi i możliwością archiwizacji i przesłania zdjęcia do sieci szpitalnej |  |
|  |  | Mobilna konsola operatora do współpracy z oferowanym detektorem umożliwiająca wykonanie zdjęcia z każdego aparatu RTG (stacjonarne, przyłóżkowe) |  |
|  |  | Obudowa konsoli odporna na upadek |  |
|  |  | Ekran dotykowy 12,5” z matrycą typu IPS z matową powłoką przeciwodblaskową i możliwością obrotu o 180 |  |
|  |  | Wskaźnik sygnałowy komunikacji pomiędzy detektorem a konsolą informujący o gotowości detektora do wykonania zdjęcia |  |
|  |  | Klawiatura odporna na zalanie |  |
|  |  | Uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie konsoli , zapobiegający wypadnięciu z ręki i umożliwiający obsługę przez operatora bez konieczności odkładania konsoli |  |
|  |  | Dostęp do konsoli aparatu tylko dla osób uprawnionych. |  |
|  |  | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez moduł DICOM Worklist |  |
|  |  | Możliwość wpisywania danych demograficznych bezpośrednio na konsoli operatora. |  |
|  |  | Czas dostępu do obrazu od momentu ekspozycji nie dłuższy niż 3 [sek.] |  |
|  |  | Obudowa magnezowo-aluminiowa |  |
|  |  | Oprogramowanie stacji technika w języku polskim |  |
|  |  | Maksymalny czas ładowania baterii 3h |  |
|  |  | Akumulator po pełnym naładowaniu pozwalający na pracę min. 11h |  |
|  |  | Automatyczny obrót obrazu w zależności od położenia konsoli |  |
|  |  | Dysk min. 256 GB SSD umożliwiający szybki start systemu |  |
|  |  | Dokumentacja systemu i instrukcja użytkownika oraz oprogramowanie w j.polskim |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  |  | - fartuch ołowiowy z ochroną na tarczycę 0,5 mmPb dla dorosłych – 1 szt - półfartuch ołowiowy 0,5 mmPb dla dorosłych – 1 szt - osłona na gonady dla dorosłych min. 1 mmPb - 1 kpl - rękawice ołowiowe 0,25 mm Pb- 1 para |  |
|  |  | Zestaw fantomów do kontroli jakości do wykonywania testów podstawowych zawierający dawkomierz. |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  |  | Wykonawca posiada autoryzację producenta na sprzedaż i serwis przedmiotu zamówienia. |  |
|  |  | Wykonawca wykona ewentualne prace adaptacyjne wynikłe podczas montażu i instalacji przedmiotu zamówienia. Wykonane one będą z uwzględnieniem zaprojektowanych instalacji ((stanowiących załącznik nr 1.1 do SIWZ) a w szczególności: • Wykonanie tablic elektrycznych dla podłączenia aparatu • Wykonanie projektu ochrony radiologicznej wraz z jego pozytywnym zaopiniowaniem w WSSE • Dostosowanie pomieszczeń do jego wymogów (wykonanie osłon RTG) |  |
|  |  | Szkolenie podstawowe z obsługi systemu dla techników w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia pozwalające na samodzielną obsługę systemu przez personel min. 3 osoby z wystawieniem imiennych certyfikatów |  |
|  |  | Integracja przedmiotu zamówienia z posiadanymi przez zamawiającego systemami PACS I RIS firmy Pixel. |  |
|  |  | Instrukcje obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatury |  |
|  |  | Wykonanie testów odbiorczych i eksploatacyjnych po zainstalowaniu urządzenia |  |
|  |  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. |  |
|  |  | W okresie gwarancji co najmniej raz w roku wykonanie testów eksploatacyjnych aparatu i dostarczenie sprawozdań z testów |  |
|  |  | W okresie gwarancji wykonanie testów odbiorczych i eksploatacyjnych aparatu i dostarczenie sprawozdań z testów po każdej naprawie znaczącego podzespołu systemu (lampa, generator, detektor itp.) |  |
|  |  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do napraw i przeglądów wraz z dostawą aparatury |  |
|  |  | Częstotliwość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcja obsługi nie rzadziej niż raz w roku |  |
|  |  | Możliwość wykonywania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu poprzez sieć internetową |  |
|  |  | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku. |  |
|  |  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od daty dostawy. |  |
|  |  | Gwarancja obejmująca cały system min. 24 miesiące |  |
|  |  | Bezpłatne coroczne przeglądy aparatu przez okres 6 lat od daty dostawy. |  |
|  |  | W przypadku zgłoszenia usterki aparatu lub jego wyposażenia naprawa nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia |  |
|  |  | W przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 5 dni roboczych wykonawca dostarczy aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w okresie 7 dni od daty zgłoszenia awarii dotyczy tylko detektora i stacji technika |  |
|  |  | Dokument potwierdzający wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych |  |
|  |  | Certyfikaty i świadectwa wymagane przez Ustawę o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2015 |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w

dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do

występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu