poprawiony - Załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry)

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | OCT z opcją badania przedniego i tylnego segmentu oka. | 1 |
| Producent……………………………………………… |  | Model……………………………………… |
| l.p | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) oraz nr strony z katalogu |
| I | Opis szczegółowy zestawu |  |
|  | Tomograf fabrycznie nowy z roku 2015 wraz z przystawką do badania przedniego odcinka oka |  |
|  | Spektralny Optyczny Tomograf Koherentny |  |
|  | Stolik elektro-mechaniczny pod tomograf i komputer sterujący tomografem |  |
|  | Zewnętrzny komputer klasy PC, zewnętrzny monitor LCD min. 21”, drukarka laserowa - kolorowa |  |
|  | Technologia pomiaru - spektralna |  |
|  | Częstotliwość skanowania min. 70 000 A-skanów/sek. |  |
|  | Rozdzielczość optyczna osiowa tomografu: nie gorsza niż 5μm |  |
|  | Rozdzielczość optyczna poprzeczna tomografu: nie gorsza niż 15μm |  |
|  | Maksymalna głębokość skanowania: co najmniej 2mm |  |
|  | Maksymalna szerokość skanowania – B-skan :co najmniej 12mm |  |
|  | Minimalna średnica źrenicy badanego pacjenta :nie większa niż 2.5mm |  |
|  | Funkcja AUTOFOCUS – system automatycznej kompensacji wady wzroku badanego pacjenta |  |
|  | Zakres automatycznej kompensacji wady wzroku badanego pacjenta: min. od -15D do +20D |  |
|  | Obraz dna oka realizowany przez kamerę CCD lub skaningowy oftalmoskop laserowy SLO lub fundus kamerę |  |
|  | Funkcja TRACKING automatycznego śledzenia i kompensacji ruchów gałki ocznej w trakcie skanowania |  |
|  | Zakres ilości uśrednianych B-Scanów: od 1 do 250 |  |
|  | Funkcja FOLLOW-UP powtórzenia w tym samym miejscu skanów wykonanych w trakcie kolejnych wizyt |  |
|  | Funkcja porównania skanów wykonanych w tym samym miejscu w trakcie kolejnych wizyt |  |
|  | Możliwość szybkiej zmiany położenia i kąta pojedynczego skanu oraz położenia obszaru skanowania zespołu skanów widocznych w oknie podglądu dna oka za pomocą klawiatury lub myszki komputerowej |  |
|  | Możliwość szybkiej zmiany położenia wewnętrznego punktu fiksacyjnego za pomocą klawiatury lub myszki komputerowej |  |
|  | Tworzenie grup (ze względu na rozpoznanie, lekarza prowadzącego itp.) w bazie danych pacjentów |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim |  |
|  | Analiza przekrojów siatkówki |  |
|  | Certyfikowana normatywna baza danych dla grubości siatkówki |  |
|  | Analiza i raport progresji (zmian w czasie) – podać ilość porównywanych badań – min. 6 badania |  |
|  | Analiza i raport asymetrii oczu dla grubości siatkówki |  |
|  | wizualizacja siatkówki w systemie 3D o obszarze: min 12mm x 9mm przy rozdzielczości nie gorszej niż 37μm |  |
|  | Ilość B-Scanów na skan 3D siatkówki: min. 320 |  |
|  | Możliwość pomiaru objętości dowolnego obszaru siatkówki oraz pomiaru objętości siatkówki o grubości większej od zadanej |  |
|  | Mapy deformacji warstwy barwnikowej RPE z automatycznym podaniem wartości odchyleń od referencyjnego kształtu RPE |  |
|  | Możliwość obrazowania i pomiaru grubości naczyniówki |  |
|  | Analiza grubości Warstwy Włókien Nerwowych (RNFL) i tarczy nerwu wzrokowego |  |
|  | Analiza i raport asymetrii oczu dla grubości Warstwy Włókien Nerwowych (RNFL) z podziałem na co najmniej 8 równych sektorów i odniesieniem do bazy normatywnej |  |
|  | Certyfikowana normatywna baza danych dla grubości RNFL |  |
|  | Analiza grubości Zespołu Komórek Zwojowych (GCC) |  |
|  | Certyfikowana normatywna baza danych dla grubości GCC |  |
|  | Pomiar parametrów tarczy: powierzchnie DISC, CUP i RIM oraz współczynniki C/D, C/D poziomo i C/D pionowo |  |
|  | Możliwość automatycznego lub manualnego obrysowywania tarczy nerwu |  |
|  | Analiza i raport progresji oraz trendu (zmian w czasie) |  |
|  | Pachymetria bezkontaktowa z automatycznym wyznaczaniem mapy grubości rogówki o średnicy min. 6mm i najcieńszego miejsca rogówki |  |
|  | Możliwość obrazowania i pomiaru kąta przesączania |  |
|  | Możliwość obrazowania i pomiaru menisku łzowego |  |
|  | Analiza stożka rogówki |  |
|  | Możliwość wizualizacji rogówki w systemie 3D |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł nieinwazyjnego obrazowania funkcji mikrokrążenia krwi w naczyniach (angiografia OCT), wykorzystującego metody SSADA do pomiaru mikrokrążenia, o całkowitym czasie pomiaru max 3 sek.,obszarze pomiaru min. 8x8 mm oraz automatycznej segmentacji warstw krążenia na min. 4 warstwy |  |
|  | Akredytacja FDA (Food and Drug Administration) dla oferowanego sprzętu |  |
| II | Wymagania dodatkowe |  |
|  | Dostawca posiada autoryzację producenta na sprzedaż i serwis oferowanego urządzenia. (dokumenty należy załączyć do oferty). |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (dostawa wraz z aparatem ) |  |
|  | Certyfikaty CE, deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski wymagane obowiązującymi przepisami prawa (dokumenty potwierdzające, iż przedmiot dostawy jest wyrobem medycznym, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku), (proszę opisać dokumenty) |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego min. 3 osoby w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, zakończone wystawieniem imiennych certyfikatów |  |
|  | Dołączyć katalog, folder z zaznaczeniem stron na potwierdzenie parametrów technicznych sprzętu |  |
| III | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty zakupu |  |
|  | W przypadku zgłoszenia usterki / awarii naprawa nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy naprawa nastąpi w ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki/awarii. |  |
|  | W przypadku braku możliwości naprawy w ciągu 3 dni roboczych dostawca zapewni sprzęt zastępczy o takich samych parametrach w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki |  |
|  | W cenie dostawy w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta |  |
|  | 3 krotne wystąpienie awarii o tych samych objawach powoduje wymianę sprzętu na nowy. |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE oraz podać dopuszczone parametry oferowane. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

.......…….............................                                                …………….....................................................

/miejscowość, data/                                                       /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych

w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych

do występowania w obrocie prawnym,

reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu