Załącznik nr 1.1 do SIWZ do zadania nr 1

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA / SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wymagane parametry) |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Sprzęt | Liczba sztuk |
| 1. | Respirator transportowy | 1 |
| Producent……………………………………………… |  | Model……………………………………………… |
| l.p | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) oraz nr strony z katalogu |
| I | Wymagania Ogólne |  |
|  | Respirator transportowy, pneumatyczny, kompaktowy, wyprodukowany nie później niż w 2015 roku |  |
|  | Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z odpowiednimi normami |  |
|  | Zasilanie i sterowanie pracą respiratora pneumatyczne - z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu. |  |
|  | Zużycie tlenu do sterowania pracą respiratora poniżej 20 ml/cykl oddechowy |  |
|  | Maksymalna waga respiratora ≤ 4kg |  |
|  | Respirator przystosowany do pracy w urządzeniach MRI |  |
|  | Wskazywanie parametrów w drogach oddechowych pacjenta za pomocą manometru lub równoważne ( wyświetlacz LCD itp.) |  |
| II | Szczegółowy opis parametrów pracy |  |
|  | Tryb kontrolowany i wspomagany |  |
|  | Funkcja automatyczna blokady cyklu wentylacji kontrolowanej / wspomaganej przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej |  |
|  | Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej i objętości oddechowej |  |
|  | Zakres regulacji częstości oddechowej min. 8-40 cykli/min. |  |
|  | Zakres regulacji objętości oddechowej min. 80 - 1300 ml |  |
|  | Regulowane ciśnienie szczytowe w układzie pacjenta w zakresie min. 20-60 cmH2O |  |
|  | Regulowane ciśnienie końcowo wydechowe (PEEP) w zakresie min. 5-20 cmH2O, integralny lub zewnętrzny moduł |  |
|  | Minimum 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej tj. 100% tlenu i mix tlenowy |  |
|  | Przepływ w trybie wentylacji biernej regulowany automatycznie w funkcji podciśnienia w układzie pacjenta, min. 0-100 l/min |  |
|  | Alarmy wizualny i dźwiękowy: - wysokiego ciśnienia szczytowego w fazie wdechu - niskiego ciśnienia w układzie pacjenta (rozłączenia pacjenta z układem oddechowym) - stałego ciśnienia w układzie pacjenta - niskiego ciśnienia gazu zasilającego |  |
|  | Wskaźnik ciśnienia gazu zasilającego |  |
| III | Wymagania dodatkowe |  |
|  | Dwa układy pacjenta do sterylizacji w autoklawie, długość min. 120 cm, zawierać będą rurę oddechową silikonową wielokrotnego użytku (2szt.), zastawkę pacjenta wielokrotnego użytku (2 szt.) , zawór peep wielokrotnego użytku (2 szt.) |  |
|  | Przewód zasilający zakończony wtykiem szybkozłącza AGA, długość min. 200 cm |  |
|  | Butla tlenowa z głowicą DIN |  |
|  | Reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200 atm, |  |
|  | Torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenie torby na ramie łóżka |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |
|  | Darmowe przeglądy w okresie gwarancji. |  |
|  | Certyfikaty CE, deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski wymagane obowiązującymi przepisami prawa (dokumenty potwierdzające, iż przedmiot dostawy jest wyrobem medycznym, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku), (proszę opisać dokumenty) |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (dostawa wraz z aparatem ) |  |
|  | Katalog lub folder z zaznaczeniem stron na potwierdzenie parametrów technicznych sprzętu |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia potwierdzone wystawieniem imiennych certyfikatów dla min. 3 osób |  |
|  | Szkolenie dla pracownika Pracowni Naprawy Sprzętu Medycznego w zakresie przeglądu i prostych napraw urządzenia potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty zakupu |  |
|  | W przypadku zgłoszenia awarii naprawa nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia |  |
|  | W razie braku możliwości naprawy sprzętu w wyznaczonym terminie dostawca dostarczy sprzęt zastępczy nie później niż w 4 dniu od pierwszego zgłoszenia awarii |  |
|  | Możliwość maksymalnie 3 awarii o tych samych objawach w przypadku wystąpienia czwartej awarii wymiana aparatu na nowy |  |
|  | Dostawca posiada autoryzację producenta na sprzedaż i serwis urządzenia |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w

dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do

występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.