Załącznik nr 1.2 do SIWZ do zadania nr 2

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA / SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wymagane parametry) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| 1. | Spiroergometr | 1 |  |
| Producent……………………………………………… |  | Model……………………………………………… |  |
| l.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) oraz nr strony z katalogu |  |
| I | Opis ogólny zestawu |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2015. |  |  |
|  | Całość zestawu, tj. ergospirometr, butla, wzorcowa objętość, próba wysiłkowa, komputer, monitory i drukarka umieszczone na mobilnym wózku z certyfikatem medycznym. |  |  |
|  | Oryginalna walizka transportowa na ergospirometr i akcesoria |  |  |
|  | Dwa monitory min. 21", 1920x1080 (jeden do spiroergometrii, drugi do próby wysiłkowej) |  |  |
|  | Integracja ergospirometru i próby wysiłkowej w zakresie przekazywanie pomiarów HR, BP, SpO2, sterowania bieżnią i danych pacjenta w czasie łącznego wykonywania obu testów |  |  |
|  | Możliwość wykonywania niezależnie próby wysiłkowej, spiroergometrycznej oraz obu testów jednocześnie |  |  |
|  | Oferowany zestaw w pełni wyposażony w niezbędne akcesoria do natychmiastowego wykonywania badań ergospirometrycznych i wysiłkowych EKG |  |  |
|  | Archiwizacja badań na CD/DVD i dyskach sieciowych |  |  |
|  | Oprogramowanie i dokumentacja w języku polskim |  |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym |  |  |
| II | System próby wysiłkowej |  |  |
|  | Moduł EKG zamieniający sygnał analogowy na cyfrowy bezpośrednio |  |  |
|  | Możliwość 14-kanałowej akwizycji sygnału EKG |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania EKG min. 4.000 próbek/s/kanał |  |  |
|  | Pasmo EKG 0.05 – 150Hz |  |  |
|  | kontrola podłączenia elektrod z pomiarem oporności każdej elektrody |  |  |
|  | Prezentacja 12-odprowadzeń EKG na ekranie Impedancyjna |  |  |
|  | Prezentacja 12 bieżących median ST |  |  |
|  | Prezentacja uśrednionego zespołu QRS na zespole referencyjnym z numerycznym opisem parametrów ST |  |  |
|  | Możliwość wykonywania spoczynkowego EKG. |  |  |
|  | Ocena odcinka ST w zakresie: amplituda, nachylenie, indeks, pętle ST/HR dla wszystkich odprowadzeń |  |  |
|  | Prędkość wydruku: 5;12,5;25;50 mm/s |  |  |
|  | Czułość zapisu: 2,5/5/10/20 mm/mV |  |  |
|  | Standardowe protokoły wysiłkowe i możliwość wprowadzenia własnych programów |  |  |
|  | Wykonywanie testów w trybie RAMP |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie do analizy TWA |  |  |
| III | System testów spiroergometrycznych |  |  |
| 1. | Analiza gazów oddechowych metodą oddech po oddechu |  |  |
| 2. | Próbkowanie stężenia O2 i CO2 oraz przepływu i wentylacji z częstotliwością 100Hz |  |  |
| 3. | Prezentacja cyklu oddechowego „intra-breath” na ekranie |  |  |
| 4. | Wymagane parametry: BF, TV, VE, VE/VO2, VE/VCO2, PETO2, PETCO2, PACO2, HR, VO2/HR, FIO2, FEO2, FICO2, FECO2, VO2, VCO2, VO2/kg, VCO2/kg, VO2max, METS, RER oraz FVC, peak VO2, VO2 na AT |  |  |
| 5. | Pomiar pojemności i rzutu skurczowego serca metodą pośrednią wg Wassermanna |  |  |
| 6. | Pomiary spirometryczne dla testów VC, FVC i MVV |  |  |
| 7. | Pomiar rytmu serca z systemu próby wysiłkowej EKG oraz z bezprzewodowego pasa piersiowego wykonanego w technologii bluetooth |  |  |
| 8. | Waga ergospirometru poniżej 1 kg |  |  |
| 9. | Cyfrowa turbina spirometryczna wielorazowego użytku o oporach poniżej 0.1kPa/l/s przy przepływie 16l/s |  |  |
| 10. | Kalibracja głowicy pomiarowej dla różnych zakresów przepływu wykonywana nie częściej niż raz w ciągu dnia |  |  |
| 11. | Elektrochemiczny czujnik stężenia O2 o czasie odpowiedzi <100ms |  |  |
| 12. | Okres eksploatacji czujnika O2 minimum 18 miesięcy |  |  |
| 13. | Czujnik stężenia CO2 na podczerwień o czasie odpowiedzi <100ms |  |  |
| 14. | Zakresy pomiarowe: a). O2 min. 0 - 60% z dokładnością < 0.1% b). CO2 min. 0 - 13% z dokładnością < 0.1% c). przepływ 0 - 20l/s z dokładnością < 2% d). wentylacja 0 - 300l/min |  |  |
| 15. | Prezentacja 9 paneli Wassermana z możliwością ich modyfikacji |  |  |
| 16. | Automatyczne i ręczne określanie progów wentylacyjnych AT i RCP metodą V-Slope i równoważników wentylacyjnych |  |  |
| 17. | Interpretacja testu spiroergometrycznego według algorytmu Wassermana |  |  |
| 18. | Moduł oceny ryzyka pacjenta przed zabiegiem operacyjnym |  |  |
| 19. | Funkcja oceny kinetyki tlenu i opóźnienia τ |  |  |
| 20. | Możliwość wprowadzania wyników gazometrii w trakcie i po wykonanym badaniu |  |  |
| 21. | Możliwość automatycznego usuwania okresów pauz z badania spiroergometrycznego wynikających z zatrzymania bieżni na czas pobrania próbki krwi |  |  |
| 22. | Zestaw wzorcowych i budowanie własnych ekranów wg preferencji użytkownika |  |  |
| 23. | Możliwość zmiany ekranów w trakcie badania |  |  |
| 24. | Możliwość edycji wykresów i parametrów oraz ich wyłączenia na żądanie użytkownika |  |  |
| 25. | Możliwość definiowania własnych parametrów i formuł obliczeniowych |  |  |
| 26. | Zestaw standardowych i tworzenie własnych protokołów wysiłkowych na bieżnię i cykloergometr, m.in. narastających liniowo i progresywnych schodkowych o nieregularnym czasie trwania i zmiennych przyrostach obciążenia |  |  |
| 27. | Graficzny i tekstowy edytor protokołów wysiłkowych |  |  |
| 28. | System kompatybilny z bieżniami i cykloergometrami różnych producentów |  |  |
| 29. | Zestaw do kalibracji gazowej i objętościowej |  |  |
| 30. | Przesyłanie danych z ergospirometru do komputera przewodowo (kabel USB) i bezprzewodowo (bluetooth) |  |  |
| 31. | Wymóg producenta kalibracji gazowej systemu z użyciem butli nie częściej niż raz w miesiącu |  |  |
| 32. | Bezobsługowa, bez pokręteł jednorazowa butla z gazem kalibracyjnym o wadze poniżej 1kg |  |  |
| 33. | System automatycznej kontroli pomiarów i kalibracji z sygnalizacją błędów |  |  |
| 34. | Zestaw wzorcowych raportów końcowych z możliwością budowy własnych |  |  |
| 35. | Przebieg testu i jego analiza wg zmiennych scenariuszy w zależności od celu badania i zaawansowania użytkownika |  |  |
| 36. | Eksport danych spiroergometrycznych do Excela z możliwością wyboru parametrów i czasu ich uśredniania dla różnych faz badania. |  |  |
| 37. | Możliwość zaoferowania kompatybilnego systemu w wersji bezprzewodowej (ergospirometr mobilny) |  |  |
| 38. | Możliwość rozbudowy o interfejs komunikacyjny HL7 do integracji z systemem informatycznym szpitala |  |  |
| 39. | Opcja rozbudowy systemu ergospirometrycznego o bezprzewodową rejestrację (bluetooth) SpO2 i trzy kanałowego EKG |  |  |
| 40. | Opcja rozbudowy systemu ergospirometrycznego o 3 kanałowe EKG bez konieczności oklejania pacjenta elektrodami |  |  |
| IV | Bieżnia diagnostyczna |  |  |
|  | Zakres prędkości ruchomego pasa do 22 km/godz. |  |  |
|  | Wymagany zakres kąta uniesienia: 0- 25% |  |  |
|  | Długość użytkowa ruchomego pasa bieżni: min.150cm |  |  |
|  | Minimalna szerokość użytkowa ruchomego pasa bieżni: 45cm |  |  |
|  | Obciążenie dopuszczalne: nie mniejsze niż 200kg |  |  |
|  | Poręcze boczne i przednia |  |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa |  |  |
|  | Taśma pasa ruchomego antypoślizgowa i antystatyczna |  |  |
|  | Zasilanie jednofazowe 200-240 V, 50Hz |  |  |
|  | Kompatybilność z oferowanym zestawem wysiłkowym oraz spiroergometrycznym |  |  |
| V | Cykloergometr |  |  |
|  | Sterowanie obciążeniem elektromagnetyczne |  |  |
| 2. | Zakres mocy 6-999W |  |  |
| 3. | Moc niezależna od kadencji w zakresie 30-130obrotów/min |  |  |
| 4. | Wbudowane programy sterowania i możliwość wprowadzania własnych |  |  |
| 5. | Płynna, elektryczna regulacja wysokości siodełka dla pacjentów 120 |  |  |
| 6. | Cyfrowy wyświetlacz wysokości siodełka |  |  |
| 7. | Podwójna regulacja kierownicy (wysokość i kąt) |  |  |
| 8. | Podwójna regulacja kierownicy (wysokość i kąt) |  |  |
| 9. | Automatyczny pomiar ciśnienia krwi |  |  |
| 10. | Połączenie z komputerem przez port szeregowy lub usb |  |  |
| VI | Zestaw komputerowy |  |  |
| 1. | Monitory LCD Full HD o przekątnej min.21’’ 2szt. |  |  |
| 2. | Komputer stacjonarny zapewniający płynną pracę systemu ergospirometrycznego |  |  |
| 3. | Drukarka laserowa kolorowa |  |  |
| VII | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
|  | Czas naprawy 3 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z poza granic RP 7 dni roboczych. |  |  |
|  | 3 krotne wystąpienie tej samej usterki,(o takich samych objawach) w okresie gwarancji, skutkuje wymianą sprzętu na nowy. |  |  |
|  | Instrukcje i dokumentacje w języku polskim. |  |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi urządzeń i osprzętu dla minimum 3 osób. |  |  |
|  | W okresie gwarancji szkolenie przypominające w terminie uzgodnionym z zamawiającym. |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty sprzedaży. Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności opłacania usługi serwisowej. |  |  |
|  | Certyfikaty CE, deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski wymagane obowiązującymi przepisami prawa (dokumenty potwierdzające , iż przedmiot dostawy jest wyrobem medycznym z dnia 20 maja 2010 roku), (proszę opisać dokumenty) |  |  |
|  | Instalacja, montaż i uruchomienie sprzętu potwierdzone protokołem odbioru. |  |  |
|  | W okresie gwarancji w cenie dostawy przeglądy techniczne wykonywane zgodnie z zaleceniami autoryzowanego serwisu w siedzibie zamawiającego. |  |  |
|  | Przeglądy techniczne pogwarancyjne systemu wykonywane w jednostce zamawiającego zgodnie z zaleceniami autoryzowanego serwisu. |  |  |
|  | Dostawca posiada autoryzację producenta na sprzedaż i serwis na terenie RP oferowanego urządzenia |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w

dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do

występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.