Poprawiony III załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry)

| Lp. |  | Sprzęt | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | ZESTAW DO ECHOENDOSKOPII | 1 |
| Producent……………………………………………… |  |  | Model……………………………………………… |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego |  | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) oraz nr strony z katalogu |
|  | PROCESOR WIZYJNY |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2016 |  |  |
|  | Funkcje obraz w obrazie i obraz obok obrazu z wyświetlaniem obrazu ze źródła zewnętrznego itd. RTG, USG, EUS realizowane przez procesor lub monitor medyczny |  |  |
|  | Wyjście sygnału w rozdzielczości HDTV 1080p |  |  |
|  | Kompatybilność z oferowanym echoendoskopem terapeutycznym EUS |  |  |
|  | Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek |  |  |
|  | Wyjścia typu: • DVI-D • HD-SDI • Y/C (S-VHS • wyjścia sterujące do sterowania przesyłem zdjęć i filmów niezależnie z rękojeści endoskopu • USB do podłączenia pamięci zewnętrznej |  |  |
|  | Możliwość obrazowania w różnych pasmach światła z optyczno-cyfrową filtracją długości pasma światła |  |  |
|  | Wyostrzenie obrazu w min. 24 stopniach |  |  |
|  | Dowolna programowalność funkcji procesora na min. 4 przyciski endoskopów |  |  |
|  | Pompa insuflacyjna z min. czterostopniową regulacją pracy (akcesoria pompy np. :butelka sterylizowane w sterylizatorze parowym) |  |  |
|  | Lampa ksenonowa – Moc 300W |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przerwą w pracy oświetleniem typu LED lub halogen |  |  |
|  | Obrazowanie w stopniach - min. 3x8 stopni (w zależności od preferencji użytkownika przeznaczone do detekcji, identyfikacji obrysu zmiany, weryfikacji wstępnej – weryfikacja odbywa się poprzez obrazowanie w różnych pasmach światła z optyczno - cyfrową filtracją długości pasma światła i cytologię po pobraniu wycinka), przysłona irysowa (do obrazowania w trybie zabiegowym, kontrast (niski wysoki – do detekcji zmian płaskich i przebarwień śluzówki) |  |  |
|  | Możliwość podłączenia endoskopu do procesora wizyjnego i źródła światła za pomocą jednego konektora (Aparat EUS podłączany poprzez konektor źródła światła, kabel procesora i kabel USG) |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na min. 2 klawisze dostępu z panelu przedniego lub dotykowego panelu LCD |  |  |
|  | Rozdzielczość obrazu: 1920x1080 |  |  |
|  | WÓZEK MEDYCZNY |  |  |
|  | Podstawa jezdna wyposażona w 4 skrętne koła z blokadą min. dwóch kół |  |  |
|  | Możliwość ustawienia zestawu do wideo endoskopii |  |  |
|  | Centralna listwa zasilająca z min. 8 gniazdami i transformatorem separującym |  |  |
|  | Ramię do montażu monitora umożliwiające regulację położenia w płaszczyźnie pionowej i poziomej |  |  |
|  | Wieszak na 2 endoskopy z możliwością montażu z lewej lub prawej strony wózka |  |  |
|  | MONITOR MEDYCZNY LCD |  |  |
|  | Rodzaj matrycy - LED |  |  |
|  | Przekątna ekranu: min. 26 cali |  |  |
|  | Kąt widzenia: min. 170 stopni |  |  |
|  | Kontrast: min. 1400:1 |  |  |
|  | Jasność matrycy: min. 450 cd/m2 |  |  |
|  | Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 |  |  |
|  | Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomocą złącza DVI-D lub HD-SDI |  |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym wózkiem i regulowanym ramieniem monitora |  |  |
|  | ECHOENDOSKOP TERAPEUTYCZNY (SEKTOROWY) - 2 szt. |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2016 |  |  |
|  | Możliwość współpracy z oferowanym wyspecyfikowanym aparatem USG |  |  |
|  | Możliwość współpracy z oferowanym wyspecyfikowanym procesorem wizyjnym |  |  |
|  | Typ skanowania: - Sektorowy - Cyfrowy |  |  |
|  | Kąt skanowania: min.120° |  |  |
|  | Kanał roboczy: min. 3,7mm |  |  |
|  | Długość robocza sondy wziernikowej: od min. 1200mm do max. 1300mm |  |  |
|  | Kąt widzenia wideo: min. 100° |  |  |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: 1) góra: 130° 2) dół: 130° lub 90° 3) prawo: 120° lub 90° 4) lewo: 120° lub 90° |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej: max. 12,8mm |  |  |
|  | Głębia ostrości obrazu: od 3mm do 100mm |  |  |
|  | Elewator obsługiwany z rękojeści endoskopu |  |  |
|  | Przetwornik CCD typu „color” |  |  |
|  | Minimum 4 przyciski sterujące na głowicy echoendoskopu |  |  |
|  | Możliwość dowolnego programowania wszystkich przycisków sterujących endoskopu |  |  |
|  | Komplet akcesoriów: - tester szczelności medyczny - adaptery do ręcznego mycia - komplet szczotek |  |  |
|  | Aparat w pełni kompatybilny z myjniami automatycznymi GA/PAA (potwierdzone przez producenta aparatów) |  |  |
|  | Aparat USG klasy Premium |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2016 (wyklucza się aparaty demonstracyjne i rekondycjonowane) |  |  |
|  | Oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji nie wcześniej niż w 2015 rok |  |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem |  |  |
|  | Przetwornik 12-bitowy |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej |  |  |
|  | Ilość niezależnych cyfrowych kanałów przetwarzania: min. 100 000 |  |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 4 |  |  |
|  | Dynamika systemu: min. 220dB |  |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu minimum 19 cali. Możliwość regulacji monitora w 3 płaszczyznach |  |  |
|  | Ruchomy pulpit sterowniczy w min. 2 płaszczyznach (góra-dół, lewo-prawo) |  |  |
|  | Wysuwana podświetlana klawiatura do wprowadzania danych i opisów |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy USG: co najmniej od 1 MHz do 17 MHz |  |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 20 000 klatek |  |  |
|  | Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop) |  |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode: min. 60 sek. |  |  |
|  | Zakres regulacji głębokości pola obrazowego: min. 2cm - 30cm |  |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: min. 40 |  |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania minimum dwóch kół |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min.: • B, • B + B • M • B + M • D • B + D • B + C (Color Doppler) • B + PD (Power Doppler) • B + Color + M |  |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B: min. 800 obrazów/sek. |  |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B + kolor: min. 200 obrazów/sek. |  |  |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne: min. 4 pasma częstotliwości |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) |  |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze - min. 20 map |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) oraz Power Doppler kierunkowy |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy dostępne na wszystkich głowicach |  |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach |  |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) oraz HPRF PWD |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: 7,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki) |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) na wszystkich głowicach |  |  |
|  | Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5mm do 15mm |  |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej - min. +/- 20 stopni |  |  |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej - max. +/- 80 stopni |  |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki |  |  |
|  | Obrazowanie wielokątowe tzw. w układzie skrzyżowanych ultradźwięków |  |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i PWD za pomocą jednego przycisku |  |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach |  |  |
|  | Funkcja umożliwiająca automatyczne dostrojenie obrazu do rodzaju badanej tkanki poprzez regulację prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej |  |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  |  |
|  | Oprogramowanie zapewniające współpracę z głowicami endoskopowymi i bronchoskopowymi (Ultrasonografia Endoskopowa tzw. EUS i EBUS) |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 320 GB) i bazą pacjentów |  |  |
|  | Aparat w standardzie wyposażony w zapis obrazów w formacie DICOM i wyjście do podłączenia sieci DICOM (wersja 3.0) |  |  |
|  | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP, TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach DVD/CD |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku |  |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały |  |  |
|  | Wbudowana nagrywarka DVD-R/RW |  |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive |  |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mb/s |  |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mb/s w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x12 |  |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x12 |  |  |
|  | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie: min. 10 |  |  |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury |  |  |
|  | Podświetlane klawisze na pulpicie |  |  |
|  | Uchwyty do głowic po obu stronach pulpitu sterowniczego |  |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie |  |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: • Brzusznych • Endoskopowych (EUS) • Bronchoskopowych (EBUS) • Małych narządów • Naczyniowych • Mięśniowo-szkieletowych • Śródoperacyjnych • Urologicznych • Kardiologicznych • Pediatrycznych • Położniczych • Ginekologicznych |  |  |
|  | Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: min. 1,0 – 6,0 MHz |  |  |
|  | Liczba elementów: min. 192 |  |  |
|  | Kąt skanowania: min. 60st. |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne: min. 4 pasma częstotliwości |  |  |
|  | Przystawka biopsyjna |  |  |
|  | Głowica liniowa ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: min. 5,0-16 MHz |  |  |
|  | Szerokość czoła: min. 38mm |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne - min. 4 pasma częstotliwości |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki. Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B/B+ET (elastografia tkankowa) |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) o zakresie prędkości min. 15 m/s, dostępne na głowicach kardiologicznych PhasedArray oraz liniowych |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł Stress Echo + moduł EKG |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję badań z kontrastem |  |  |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (załączyć) |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć przy dostawie aparatu) |  |  |
|  | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer): min. 24 miesiące |  |  |
|  | Dostawca załączy do oferty upoważnienie do sprzedaży aparatu wystawione przez autoryzowanego przedstawiciela producenta |  |  |
|  | Myjnia automatyczna do endoskopów jednostanowiskowa |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2016 |  |  |
| 2. | Automatyczne mycie dedykowanych echoendoskopów |  |  |
| 3. | Ciągła kontrola poziomu detergentu, aktywatora i płynu dezynfekcyjnego w pojemnikach, jak również poziomu wody w komorze myjącej |  |  |
| 4. | Sprawdzanie szczelności wykonywane ciśnieniem początkowym min. 250 mbar |  |  |
| 5. | Automatyczny test szczelności i ciągła kontrola ciśnienia |  |  |
| 6. | Myjnia wyposażona w program samodezynfekcji |  |  |
| 7. | Jednorazowe zużycie środków myjących i dezynfekujących |  |  |
| 8. | Współpraca myjni ze środkiem opartym o kwas nadoctowy |  |  |
| 9. | W pełni powtarzalne procesy mycia i dezynfekcji bez możliwości ingerencji w parametry ustawień |  |  |
| 10. | Endoskop umieszczany na wysuwanym koszu ze stali nierdzewnej. Sonda endoskopu układana w sposób uniemożliwiający stykanie się pancerza sondy wziernikowej z innym elementem endoskopu |  |  |
| 11. | Bezpośrednie przyłącza do kanałów endoskopów |  |  |
| 12. | Szkolenie min 1 pracownika Sekcji Aparatury i Sprzętu Medycznego w serwisie z zakresu obsługi myjni, możliwej wymiany części i bieżącej konserwacji. Możliwość sprzedaży części zamiennych w zakresie zgodnym z przeprowadzonym szkoleniem technicznym (w tym np. lampy UV). Szkolenie potwierdzone imiennym certyfikatem. Zamawiający po okresie gwarancji będzie kupował części zamienne w zakresie zgodnym z przeprowadzonym szkoleniem bez konieczności opłacania usługi serwisowej |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Podłączenie zestawu EUS do systemów szpitalnych PACS i RIS firmy PIXEL |  |  |
|  | Możliwość maksymalnie 3 awarii gwarancyjnych tego samego elementu zestawu, w przypadku czwartej awarii gwarancyjnej wymiana elementu danego zestawu na nowy |  |  |
|  | W przypadku zgłoszenia usterki aparatu lub jego wyposażenia, naprawa nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia |  |  |
|  | W przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 7 dni roboczych, wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany, w okresie 7 dni od daty zgłoszenia awarii |  |  |
|  | Bezpłatne szkolenie 2 lekarzy i pielęgniarki w ośrodku klinicznym dedykowanym EUS- min. 50 godzin. Bezpłatne szkolenie z ekspertem w ośrodku macierzystym – min. 50 godzin. Szkolenia potwierdzone wystawieniem imiennych certyfikatów. |  |  |
|  | Szkolenia przypominające min. 20 godzin w terminie ustalonym przez Strony, jednak nie później niż 1 rok od instalacji |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 8 lat od daty dostawy |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem |  |  |
|  | Dokumenty potwierdzające, iż przedmiot zamówienia jest dopuszczony do użytku na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. z wyłączeniem pkt 1 i 14 części VII Specyfikacji technicznej – opisu przedmiotu zamówienia |  |  |
|  | Gwarancja na cały zestaw: min. 24 miesiące |  |  |
|  | Montaż i uruchomienie |  |  |
|  | Przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta w cenie dostawy (załączyć harmonogram przeglądów) |  |  |
|  | Gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy endoskopu włącznie z chipem CCD |  |  |
|  | Integracja i podłączenie się do systemu PACS (firma Pixel) w siedzibie Zamawiającego z wykorzystaniem listy roboczej DicomWorklist, przesyłane zdjęcia Dicom muszą zawierać tagi m.in.: data wykonania, imię, nazwisko, pesel, id badania |  |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji dostarczonych przez Wykonawcę Echoendoskopów Terapeutycznych w myjni na aldehyd glutarowy oraz w myjni na kwas nadoctowy, potwierdzonych certyfikatem wystawionym przez producenta aparatów echoendoskopowych |  |  |
|  | Dołączyć katalog, folder z zaznaczeniem stron na potwierdzenie parametrów technicznych sprzętu |  |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE oraz podać dopuszczone parametry oferowane. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

.......…….............................                                                …………….....................................................

/miejscowość, data/                                                       /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych

w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych

do występowania w obrocie prawnym,

reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu