Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne stymulatora rdzenia kręgowego | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stymulator rdzenia kręgowego: |  |
|  | - stymulator (generator) jedno- lub do wyboru dwukanałowy ośmiokontaktowy, dwunastokontaktowy, szesnastokontaktowy, dwudziestokontaktowy |  |
|  | - możliwość ustawienia do 24 niezależnych programów |  |
|  | - stałe natężenie prądu – automatyczna regulacja napięcia stymulacji na zmiany oporów |  |
|  | - w zestawie programator pacjenta umożliwiający pełną obsługę generatora łącznie z programowaniem |  |
|  | Elektrody: |  |
|  | - możliwość zastosowania elektrod próbnych, małoinwazyjnych |  |
|  | - ośmiokontaktowe, dwunastokontaktowe, szesnastokontaktowe, dwudziestokontaktowe lub podwójne czterokontaktowe elektrody kompatybilne z generatorem jedno- lub dwukanałowym |  |
|  | - w zestawie do wyboru elektrody przezskórne, chirurgiczne lub pośrednie |  |
|  | - możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do generatora |  |
|  | - długość łączników do wyboru: 20cm, 30cm, 60cm |  |
|  | - długość przewodu elektrod do wyboru: 30cm, 60cm, 90cm, 110cm |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne materiału hydroksyapatytowego do wypełniania implantów kręgosłupa w postaci granulatu | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jałowo pakowany o pojemności od 2ml do 5ml |  |
| 2. | Wielkość granulatu: w przedziale od 2mm do 4mm |  |
| 3. | Dopuszczona modyfikacja nazwy chemicznej i składu pod warunkiem zachowania właściwości polegającej na stanowieniu rusztowania dla zrostu kostnego oraz makroporacji materiału przez wzrastającą kość |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-3 do SIWZ

(do zadania nr 3)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne materiału hydroksyapatytowego do wypełniania implantów kręgosłupa w postaci pasty | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jałowo pakowany o pojemności od 2ml do 16ml |  |
| 2. | Dopuszczona modyfikacja nazwy chemicznej i składu pod warunkiem zachowania właściwości polegającej na stanowieniu rusztowania dla zrostu kostnego oraz makroporacji materiału przez wzrastającą kość |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-4 do SIWZ

(do zadania nr 4)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne zestawu do stabilizacji kręgosłupa piersiowo–lędźwiowo-krzyżowego przy użyciu śrub przeznasadowych | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw zawierający śruby transpedikularne, tulipanowe, mono i poliaksjalne o podwójnym gwincie do kości gąbczastej i korowej, o długościach od 20mm do 60 mm oraz średnicach od 4mm do 8mm ze stopniowaniem co 0,5mm |  |
|  | W zestawie możliwość zastosowania haków monoaksjalnych (laminarnych, pedikularnych w trzech rozmiarach oraz poprzecznych wydłużonych, odgiętych) niskoprofilowanych |  |
|  | Implanty wykonane ze stopu tytanu |  |
|  | Implanty blokowane jednym elementem blokującym, pręt na stałe oraz z możliwością swobodnego przesuwu pręta względem śruby. Mocowanie pręta od góry w osi śruby lub haka |  |
|  | Pręty o różnych długościach od 40mm do 500mm, średnica 5,5mm i 6,0mm. Pręt dwukołowy, wstępnie dogięty, wykonany z tytanu – chromokobalt. Pręt z fizjologicznymi kątami zagięcia z liniowym troakaraem wzdłuż implantu |  |
|  | Możliwość zastosowania prętów dynamicznych wykonanych ze stopu tytanu o średnicy 5,5mm, długości od 40mm do min. 240mm |  |
|  | Możliwość fiksacji pręta pod różnym kątem |  |
|  | W zestawie łączniki poprzeczne, łączniki równoległe typu domino, łączniki typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby oraz staplery |  |
|  | Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium pozwalającym na przyciągnięcie pręta do śruby, narzędziami umożliwiającymi przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów oraz doginanie pręta poza raną operacyjną |  |
|  | Instrumentarium wraz z implantami dostarczone w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-5 do SIWZ

(do zadania nr 5)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne zestawu do stabilizacji kręgosłupa piersiowo–lędźwiowego przy użyciu śrub nawigowalnych | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do stabilizacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego przy użyciu śrub transpedikularnych, tulipanowych, wielokątowych, neuronawigowalnych, składający się z czterech śrub transpedikularnych, dwóch prętów podłużnych i elementów mocujących, jednego prętu poprzecznego wraz z elementami mocującymi |  |
| 2. | Wyposażenie i warunki zestawu: |  |
|  | - wielokątowe śruby tulipanowe, walcowy kształt gwintu z samogwintującym początkiem śruby, walcowy kształt rdzenia śruby, ujemny kąt pióra gwintu ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku |  |
|  | - haki laminarne i pedikularne |  |
|  | - średnica śrub: od 4,5mm do 7,5mm ze skokiem co 1mm |  |
|  | - średnica pręta: 5,5mm, pręty proste i wstępnie wygięte |  |
|  | - łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika |  |
|  | - system mocowania śruby lub haka do pręta oparty na jednym elemencie blokująco–zabezpieczającym, umożliwiającym trwałe i jednoznaczne mocowanie (klucz dynamometryczny lub urywany element blokujący) |  |
|  | - średnica łba śruby wraz z elementem blokująco–zabezpieczającym nie może przekraczać 13mm |  |
|  | - możliwość stosowania śrub poprzecznych wprowadzanych w talerze biodrowe |  |
|  | - średnice śrub kodowane kolorami |  |
|  | - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem zabezpieczająco– blokującym max. 5mm ponad pręt |  |
| 3. | Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji |  |
| 4. | Implanty kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem do neuronawigacji z ramą stereotaktyczną i generatorem do termolezji: System – typ: Stealth Stadion Treon Rama: Leksell Stereotactic System Generator: Leksell Neuro Generator |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-6 do SIWZ

(do zadania nr 6)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne zestawu koszy wsuwalnych typu PLIF stałych z biomateriału | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wyposażenie i warunki zestawu: |  |
|  | - co najmniej dwa stopnie skoku PLIF umożliwiające odtwarzanie naturalnej krzywizny kręgosłupa |  |
|  | - przynajmniej trzy rozmiary grubości koszy, wysokości w przedziale od 8mm do 14mm i długości w przedziale od 22mm do 26mm |  |
|  | - duża powierzchnia kontaktu przeszczepu autogennego z płaszczyzną trzonów sąsiadujących kręgów |  |
|  | - możliwość oceny radiologicznej zrostu ze względu na pełną przenikliwość materiału budulcowego kosza dla promieni RTG |  |
|  | - znaczniki do oceny radiologicznej położenia implantu |  |
|  | - implanty trwale oznakowane np. nr seryjny oraz parametry wielkości |  |
| 2. | Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji. Instrumentarium musi zawierać instrumenty do przygotowania przestrzeni międzytrzonowej, przymiary, retraktory oponowo–korzeniowe, instrumenty do osadzania implantu |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-7 do SIWZ

(do zadania nr 7)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne zestawu do przedniej stabilizacji kręgosłupa szyjnego (1 płytka + 4 śruby) | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wyposażenie i warunki zestawu: |  |
|  | - elementy blokujące śrubę, które stanowią fizyczną całość z płytką i zapewniające jednoczasowe mocowanie jej do kręgosłupa wraz z blokowaniem wkręta przed wypadaniem |  |
|  | - niski profil płytki (maksymalnie 2mm grubości) |  |
|  | - płytki 2, 3, 4-poziomowe o wymiarach w zakresie minimum od 24mm do 67,5mm |  |
|  | - wkręty samonawiercające jednokorówkowe o co najmniej trzech długościach i dwóch grubościach (rewizyjne) o różnych kolorach w zależności od długości śruby |  |
|  | - prosty mechanizm wykręcania i odzyskiwania wkrętów z możliwością ich ponownego użycia lub zastosowania wkrętów rewizyjnych |  |
|  | - ażurowa konstrukcja płytek pozwalająca na swobodne śledzenie procesu zrostu stabilizowanego odcinka kręgosłupa |  |
|  | - implanty trwale oznakowane np. nr seryjny oraz parametry wielkości |  |
| 2. | Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-8 do SIWZ

(do zadania nr 8)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne zestawu transpedikularnego do korekty kręgozmyku | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw składający się z 4 śrub/haków, 2 prętów, 4 blokerów, 1 poprzeczki |  |
| 2. | Wyposażenie i warunki zestawu: |  |
|  | - tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo– lędźwiowo–krzyżowego kręgosłupa |  |
|  | - śruby o trzonie cylindrycznym i z gwintem na całej długości, tulipanowe ze sztywną, otwartą „głową” lub wieloosiowe z atraumatycznym zakończeniem oraz śruby kaniulowane |  |
|  | - śruby samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami |  |
|  | - atraumatyczne zakończenie śruby |  |
|  | - stały kontakt pręta z odkształcalnym plastycznie gniazdem śruby wieloosiowej |  |
|  | - jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący |  |
|  | - trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem |  |
|  | - wsteczny kształt gwintu na styku śruba – element blokujący |  |
|  | - wszystkie śruby z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami” |  |
| 3. | Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-9 do SIWZ

(do zadania nr 9)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne zacisków tętniakowych i implantu opony twardej | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Wymagane parametry/warunki techniczne tytanowych beleczkowych zacisków tętniakowych |  |  |
| 1. | Tytanowe beleczkowe zaciski tętniakowe do trwałej okluzji wrzecionowatych i gigantycznych tętniaków naczyń mózgowych (głównie tętnicy szyjnej) |  |
| 2. | Klipsy okienkowe tytanowe |  |
| 3. | Okienko o średnicy 5mm z poprzeczką szczęk na końcu ramion klipsa ustawioną pod kątem 90 stopni lub pod kątem 45 stopni w stosunku do płaszczyzny sprężyny |  |
| 4. | Instrumentarium: 2 sztuki aplikatorów do klipsów Yasargila Standard |  |
| Wymagane parametry/warunki techniczne długich zacisków tętniakowych |  |  |
| 5. | Długie zaciski tętniakowe do leczenia malformacji naczyniowych mózgu |  |
| 6. | Wykonane ze stopu PHYNOX, pakowane sterylnie z podaną na etykiecie deklarowaną siłą ścisku w stanie sterylnym |  |
| 7. | Mechanizm „blokowy” antyzmykowy, przeciwdziałający efektowi nożycowania |  |
| 8. | Szczęki z wyżłobieniami piramidowymi, atraumatycznymi |  |
| 9. | Podwójna sprężyna o wzmocnionej sile ścisku do 190g (1,86N) dla klipsów 30mm lub 200g (1,96N) dla klipsów 35mm i 40mm |  |
| 10. | Instrumentarium: 2 sztuki kleszczyków aplikacyjnych do długich zacisków tętniakowych |  |
| Wymagane parametry/warunki techniczne implantu opony twardej |  |  |
| 11. | Rozmiary: 4cm x 5cm, 6cm x 8cm, 1,5cm x 3cm |  |
| 12. | Implant jednorazowego użytku |  |
| 13. | Rozmiar asortymentu do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb Szpitala |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-10 do SIWZ

(do zadania nr 10)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne materiałów jednorazowych do neuronawigacji | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Marker pasywny do neuronawigacji: |  |
|  | - elementy jednorazowe |  |
|  | - pakowane sterylnie po 5 sztuk w opakowaniu |  |
| 2. | Igła biopsyjna pasywna z blokadą głębokości i przymiarem: |  |
|  | - jednorazowa igła biopsyjna z blokadą głębokości i przymiarem |  |
|  | - pakowana sterylnie |  |
| 3. | Prowadnik igły NAVIGUS pasywny, zewnętrzny: |  |
|  | - jednorazowy zestaw pakowany sterylnie |  |
|  | - zestaw zawierający zewnętrzną bazę prostą i kątową, prowadnik igły, blokadę prowadnika, wkręty kostne, wkrętak, reduktory średnicy do prowadnika igły |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-11 do SIWZ

(do zadania nr 11)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne dekompresora | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do przezskórnego, mechanicznego usuwania wypuklin jądra miażdżystego |  |
| 2. | Trzy różne długości igieł – prowadnic do wprowadzania zgłębnika odbarczającego 3”, 6”, 9” oraz dwie różne średnice: 1,0mm i 1,5mm |  |
| 3. | Dwa różne kształty prowadnic: prosty i zakrzywiony, umożliwiające wybranie optymalnej opcji dostępu do wypukliny |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-12 do SIWZ

(do zadania nr 12)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne markera skórnego sterylnego z linijką | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Marker chirurgiczny do oznaczania linii cięcia na ciele pacjenta z linijką |  |
| 2. | Odporny na zmywanie |  |
| 3. | Uniwersalna końcówka pozwalająca na oznaczanie o szerokości 0,2-2mm, w ciemnym kolorze |  |
| 4. | Nietoksyczny, nieplamiący, szybko schnący |  |
| 5. | Sterylne, pakowane pojedynczo |  |
| 6. | Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-13 do SIWZ

(do zadania nr 13)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne zestawu do dynamicznej stabilizacji kręgosłupa szyjnego przy użyciu sztucznej protezy ruchomej szyjnego krążka międzykręgowego | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Proteza w różnych rozmiarach: szerokość: 15mm i 17mm głębokość: 12,5mm, 14mm, 15mm i 16mm wysokość: 6mm i 7mm |  |
| 2. | Proteza w każdym rozmiarze pakowana sterylnie jako całość i zakładana jednoetapowo |  |
| 3. | Możliwość zakładania protezy wielopoziomowo bez zagrożenia krzyżowania się elementów stabilizujących |  |
| 4. | Wyposażenie i warunki zestawu: |  |
|  | - dynamiczna proteza dysku szyjnego z sześcioma stopniami swobody |  |
|  | - dwie tytanowe płytki przylegające do powierzchni sąsiadujących trzonów, dostosowane do anatomicznej budowy odcinka szyjnego kręgosłupa |  |
|  | - sztuczne jądro – sprężysto – elastyczny polimer zaprojektowany, by symulować naturalne jądro miażdżyste |  |
|  | - sztuczny pierścień przeznaczony do symulacji naturalnego pierścienia |  |
|  | - osłona pierścienia zabezpieczająca przed przerostem kostnym |  |
|  | - ząbkowane szyny wzdłużne o maksymalnej wysokości 2mm, gwarantujące głębokie umocowanie implantu w blaszkach trzonów |  |
|  | - płytki dotrzonowe pokryte materiałem wspomagającym osteointegrację (tytan) |  |
|  | - narzędzie do zaznaczenia rowków na powierzchniach przylegających trzonów |  |
|  | - narzędzie do oznaczenia rozmiarów docelowej protezy |  |
|  | - aplikator do wprowadzenia sztucznej protezy ruchomej szyjnego krążka międzykręgowego |  |
| 5. | Implanty trwale oznakowane |  |
| 6. | Instrumentarium niezbędne do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-14 do SIWZ

(do zadania nr 14)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne zestawu do przezskórnej stabilizacji przeznasadowej jedno i wielopoziomowej | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Wymagane parametry/warunki techniczne zestawu do przezskórnej stabilizacji przeznasadowej jednopoziomowej |  |  |
| 1. | Zestaw składający się z 4 śrub z blokerami, 2 prętów wygiętych, drutów do wprowadzania śrub, zestawu igieł do nakłuwania trzonu |  |
| 2. | Wielokątowe, kaniulowane śruby tulipanowe z centralnym ułożeniem pręta względem osi śruby |  |
| 3. | System mocowania śruby do pręta oparty na jednym elemencie blokująco – zabezpieczającym |  |
| 4. | Mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne blokowanie (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny) |  |
| 5. | Średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco – mocującym nie może przekraczać 14mm |  |
| 6. | Średnica śrub: od 5,5mm do 7,5mm ze skokiem co 1mm |  |
| 7. | Długość śrub: od 35mm do 55mm |  |
| 8. | Pręty gładkie, wstępnie wygięte z ostrym końcem |  |
| 9. | Materiał: stop tytanu |  |
| 10. | Kaniulowane instrumentarium pozwalające na przezskórne wprowadzenie śrub transpedikularnych i przezskórne ich połączenie prętami |  |
| 11. | Instrumentarium pozwalające na powtarzalne pilotowanie trajektorii pręta w czasie jego wprowadzania do gniazd śrub |  |
| 12. | Instrumentarium zapewniające wykonanie przeskórnego wprowadzenia pręta poprzez 2 zaimplantowane przeskórnie śruby. Określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub (narzędzia prowadzące pręty zamocowane na elementach tulipanowych śrub) |  |
| 13. | Zestaw implantów i narzędzi kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem do neuronawigacji z ramą stereotaktyczną i generatorem do termolezji: System – typ: Stealth Stadion Treon Rama: Leksell Stereotactic System Generator: Leksell Neuro Generator |  |
| Wymagane parametry/warunki techniczne zestawu do przezskórnej stabilizacji przeznasadowej wielopoziomowej |  |  |
| 14. | Zestaw składający się z 8 śrub z blokerami, 2 prętów prostych, drutów do wprowadzania śrub, zestawu igieł do nakłuwania trzonu |  |
| 15. | Wielokątowe, kaniulowane śruby tulipanowe z centralnym ułożeniem pręta względem osi śruby |  |
| 16. | Walcowy kształt gwintu i stożkowy kształt rdzenia śruby |  |
| 17. | System mocowania śruby do pręta oparty na jednym elemencie blokująco – zabezpieczającym |  |
| 18. | Mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne blokowanie (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny) |  |
| 19. | Średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco – mocującym nie może przekraczać 14mm |  |
| 20. | Średnica śrub: od 4,5mm do 7,5mm ze skokiem co 1mm |  |
| 21. | Pręty gładkie, proste w różnych długościach od 70mm do 260mm z ostrym końcem |  |
| 22. | Materiał: stop tytanu |  |
| 23. | Kaniulowane instrumentarium pozwalające na przezskórne wprowadzenie śrub transpedikularnych |  |
| 24. | Instrumentarium zapewniające wykonanie przeskórnego wprowadzenia pręta poprzez 4 zaimplantowane przeskórnie śruby. Określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub |  |
| 25. | Zestaw implantów i narzędzi kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem do neuronawigacji z ramą stereotaktyczną i generatorem do termolezji: System – typ: Stealth Stadion Treon Rama: Leksell Stereotactic System Generator: Leksell Neuro Generator |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-15 do SIWZ

(do zadania nr 15)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne protezy kości czaszki | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dziana poliestrowo – polipropylenowa proteza kości czaszki |  |
| 2. | Implant identyfikowany z naturalną kością pod względem właściwości fizycznych |  |
| 3. | Duża wytrzymałość |  |
| 4. | Nietoksyczna |  |
| 5. | Brak cieniodajności dla promieni RTG |  |
| 6. | Rozmiar asortymentu do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb Szpitala |  |
| 7. | Narzędzia do cięcia protezy kości czaszki |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-16 do SIWZ

(do zadania nr 16)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne zestawu mikropłytek do twarzoczaszki | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mikropłytki tytanowe o niskim profilu |  |
| 2. | Śruby o średnicy 1,5mm oraz śruby ,,ratunkowe” |  |
| 3. | Śruby o minimum pięciu długościach |  |
| 4. | Śruby samogwintujące |  |
| 5. | W zestawie płytki o różnych kształtach: - proste (minimum 3 długości) - proste z mostkiem - płytki L - płytki T - płytki X - płytki Y - płytki kwadratowe - płytki prostokątne |  |
| 6. | Kompletne instrumentarium do implantacji mikropłytek |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-17 do SIWZ

(do zadania nr 17)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne zestawu klatek lędźwiowych do techniki TLIF | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wyposażenie i warunki zestawu: |  |
|  | - możliwość implantacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej |  |
|  | - kulisty koniec podajnika implantu ułatwiający implantację, dobicie i końcowe położenie |  |
|  | - prosta i pod kątem 15 stopni odgięta nasada podajnika dla dwóch opcji implantacji |  |
|  | - implant posiadający ząbki dla bezpieczniejszej fiksacji |  |
|  | - jednolita 10mm szerokość implantu dla wszystkich długości |  |
|  | - wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów/przymiarów celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki |  |
|  | - wysokości implantów od 7mm do 15mm ze skokiem co 1mm |  |
|  | - długość implantów w 3 rozmiarach – 25mm, 30mm, 36mm |  |
|  | - możliwość napełnienia wiórem kostnym |  |
|  | - obecność znaczników rtg do określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupa |  |
| 2. | Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-18 do SIWZ

(do zadania nr 18)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne formy do kraniotomii wraz z cementem do odtwarzania ubytku | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Forma wykonana z kopolimeru polioksymetylenowego (POM-C) |  |
| 2. | Wykonywana na zamówienie dla indywidualnego pacjenta na podstawie tomografii komputerowej, przy użyciu precyzyjnej komputerowej metody elementów skończonych |  |
| 3. | Formy dostępne w dwóch rozmiarach: forma mniejsza – do 60cm³ i forma większa – powyżej 60cm³ |  |
| 4. | Cement kostny PMMA, przeznaczony do kranioplastyki przy użyciu formy wykonanej z POM-C (nie wchodzący w reakcję z polioksymetylenem podczas wysokiej temperatury wiązania cementu), dostarczany w postaci sterylnej, o dwóch typach gęstości: średniej i niskiej, wymagany również w wersji z antybiotykiem (gentamycyną); pakowany po 40 gram |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-19 do SIWZ

(do zadania nr 19)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne sond pedikularnych | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy zgłębnik z elektronicznym układem do wyznaczania trajektorii pod śrubę transpedikularną wewnątrz nasady i trzonu kręgu |  |
| 2. | 3 średnice końcówki sondy: 2,5mm, 3,2mm, 4,0mm |  |
| 3. | Dostępna sonda kanałowana oraz wygięta |  |
| 4. | Długość: min. od 40mm do 55mm z zaznaczoną kalibracją głębokości |  |
| 5. | Zestaw w opakowaniu sterylnym, po otwarciu – gotowy do użycia |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-20 do SIWZ

(do zadania nr 20)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne zestawu do przedniej śrubowej stabilizacji zęba obrotnika | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wyposażenie i warunki zestawu: |  |
|  | - śruby kaniulowane, o pełnym gwincie, samowiercące o średnicy 4mm oraz długości 36mm-50mm, stopniowane co 2mm |  |
|  | - śruby kaniulowane, kompresyjne (z gwintem na przedniej części śruby, która z części gwintowanej przechodzi w część cylindryczną), samowiercące o średnicy 4mm i długości 30-50mm (stopniowane co 2mm) |  |
|  | - w zestawie druty kirschnera gwintowane oraz z zaokrągloną końcówką |  |
|  | - instrumentarium zawierajace prowadnice, szydło, nawiertak do kości kortykalnej, wiertło kaniulowane, trokar, miarkę do śrub, śrubokręt heksagonalny oraz uniwersalny uchwyt |  |
| 2. | Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-21 do SIWZ

(do zadania nr 21)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne protezy mechanicznej dysku lędźwiowego | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Trójelementowa dynamiczna proteza dysku lędźwiowego, zbudowana z dwóch metalowych płytek przylegających do powierzchni sąsiadujących trzonów oraz wkładki polietylenowej (ruchomość na połączeniu metal/PE) |  |
| 2. | System umożliwiający śródoperacyjne podjęcie decyzji o sposobie założenia implantu: centralnie od przodu lub przednio – bocznie w stosunku do osi kręgosłupa |  |
| 3. | Elementy metalowe pokryte materiałem wspomagającym osteointegrację |  |
| 4. | Wkładka PE z możliwością ślizgowej (przód – tył) zmiany swego położenia – w celu odtworzenia naturalnej zmiany położenia osi obrotu i podparcia kręgosłupa |  |
| 5. | Płytki do trzonów w czterech rozmiarach wielkości oraz trzech rozmiarach pochylenia (płytka dolna - 0º, płytka górna o kątach odtworzenia lordozy - 6º i 11º) |  |
| 6. | Wkładka PE w czterech rozmiarach wysokości |  |
| 7. | Brak elementów wystających na przednią ścianę trzonu |  |
| 8. | Każdy element sterylny oraz oddzielnie zapakowany |  |
| 9. | Kompletne instrumentarium do implantacji zawierające: - narzędzia do zakładania implantu centralnie lub bocznie, narzędzia do disektomii oraz do operacji rewizyjnych, - narzędzia próbne do określenia wysokości, powierzchni oraz głębokości wstawianego implantu, - narzędzia na długich rączkach do usunięcia dysku oraz wykonania gniazda pod implant, m.in.: pancze, dłuta okienkowe, łyżeczki, raspatory, kerisony, próbniki, - retraktor do bezpiecznego dojścia do kręgosłupa – np. w formie ramy z hakami mocowanymi do stołu operacyjnego lub mocowanymi do trzonów, - zamykane pojemniki na narzędzia |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-22 do SIWZ

(do zadania nr 22)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne protezy trzonu odcinka piersiowo-lędźwiowego | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Trzy rozmiary implantu: od 12mm do 32mm |  |
| 2. | Regulowana wysokość implantu w zakresie od 15mm do 119mm |  |
| 3. | Implant uzyskujący pożądaną wysokość za pomocą jednostajnego, kontrolowanego rozkręcania w ciele pacjenta dla zapewnienia optymalnego dopasowania do anatomii |  |
| 4. | Implant dostępny w pięciu katach nachylenia podstawy w płaszczyźnie strzałkowej |  |
| 5. | Implant - jednoelementowy materiał stop tytanu |  |
| 6. | Możliwość wypełniania wiórem kostnym |  |
| 7. | Ząbkowana powierzchnia klatki granicznej zawierająca dodatkowe kolce mocujące do blaszki granicznej |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-23 do SIWZ

(do zadania nr 23)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne klatki międzytrzonowej typu PLIF z mechanizmem pozwalającym na odtwarzanie kąta lordozy | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Materiał implantu PEEK |  |
| 2. | Implant dostarczany w sposób sterylny, trwale oznakowany marką, nr seryjnym oraz parametrem wielkości |  |
| 3. | Klinowy kształt implantu zapewniający swobodne i precyzyjne wprowadzenie implantu w przestrzeń międzytrzonową |  |
| 4. | Różne rozmiary wysokości |  |
| 5. | Dwa kąty skosu klatek: 0 stopni i 6 stopni |  |
| 6. | Obecność markerów RTG |  |
| 7. | Powierzchnia implantu ostro ząbkowana |  |
| 8. | W zestawie: frezy z oznaczeniem wysokości implantu, tarniki oraz łyżki proste i kątowe do usuwania resztek elementów chrzęstnych |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)