Załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry)

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | System nawigacji neurochirurgicznej | 1 |
| Producent……………………………………………… |  | Model……………………………………………… |
| l.p | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) |
| I | Opis systemu. |  |
|  | Oferowane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2016. |  |
|  | System zainstalowany co najmniej w 3 ośrodkach neurochirurgicznych na terenie Polski (referencje). |  |
|  | Wózek (zawiera cały układ sterowania, podzespoły wyjścia/wejścia w jednej obudowie) z kamerą i monitorem dla obsługi wielkości co najmniej 14”. |  |
|  | Monitor główny (dotykowy) chirurga na odrębnym wózku o wymiarze co najmniej 24” – jeden kabel do wymiany danych i zasilania bezpośrednio ze stacji nawigacji. |  |
|  | Monitor chirurga o rozdzielczość obrazu nie mniejszej niż 1900x1200 pikseli. |  |
|  | Możliwość wykorzystania narzędzi optycznych w technologii aktywnej (narzędzia podłączone za pomocą kabla do urządzenia) oraz pasywnej (narzędzia bez kabli) oraz narzędzi elektromagnetycznych (nawigowanie bez konieczności unieruchamiania głowy pacjenta w ramie Mayfielda). |  |
|  | Kamera optyczna z celownikiem laserowym do pozycjonowania pacjenta. Zakres powierzchni skanowanej (w odległości 240 cm) obejmuje pole powierzchni powyżej 1500mm x 1200mm. |  |
|  | System z technologią elektromagnetyczną zgodnie z normą IEC 60601-1-2:2001 - emitowanie fal o częstotliwościach radiowych CISPR 11 – Grupa 1 – klasa A - emisja składowych harmonicznych IEC 61000-3-2 klasa A. |  |
|  | Mobilny emiter umieszczony na dwuprzegubowym ramieniu umożliwiającym dowolnie wybrane ustawienie względem pacjenta. |  |
|  | Technologia elektromagnetyczna wykorzystująca dynamiczne ramki referencyjne. |  |
|  | Wskaźniki i ramki referencyjne jednorazowe pakowane sterylnie. |  |
|  | System wyposażony w zintegrowany UPS w obudowie pozwala na min.5 min pracy. |  |
|  | System pozwala na wysyłanie sygnału wideo na zewnętrzny odbiornik np. monitor. |  |
|  | Gniazdo wejścia S-video i BNC dla sygnałów zewnętrznych z możliwością wyświetlenia ich na obrazie monitora nawigacji. |  |
|  | Wszystkie główne podzespoły nawigacji jednego producenta – system potwierdzony certyfikatem TUV i CE. |  |
|  | Dodatkowy specjalny wskaźnik umożliwiający pracę z mikroskopem. |  |
|  | Oprogramowanie urządzenia kompatybilne z obrazami CT, MR w formacie DICOM – nośnik USB,CD, sieć szpitalna. |  |
|  | Możliwość śledzenia w czasie rzeczywistym , na ekranie, nawigacji położenia pasywnej igły biopsyjnej. |  |
|  | Automatyczne obliczenie przez program głębokości ustawienia igły biopsyjnej. |  |
|  | Rejestracja poprzez obrysowanie pacjenta z wskazaniem 3 punktów z twarzoczaszki. |  |
|  | Automatyczna fuzja obrazów diagnostycznych z możliwością korekty manualnej – powyżej dwóch serii obrazowych. |  |
|  | Weryfikacja fuzji przy pomocy minimum dwóch metod : - przezroczystość obrazu - porównanie dwóch obrazów. |  |
|  | Lista pacjentów z możliwością szybkiego podglądu. |  |
|  | Interface umożliwiający w sposób swobodny dostosowanie procedury do potrzeb użytkownika w zakresie narzędzi i profilu zabiegu. |  |
|  | Możliwość założenia indywidualnego profilu użytkownika z przypisaniem odpowiednich procedur. |  |
|  | System zabezpieczający przed wykonaniem zabiegu nawigacji z badaniem TK lub MR niezgodnym z protokołem obrazowania wymaganym przez urządzenie. |  |
|  | System obrazujący ustawienie urządzeń peryferyjnych i weryfikacje połączeń. |  |
|  | Oprogramowanie do zabiegów stereotaktycznych w tym do zaplanowania zabiegu implantacji DBS. |  |
|  | Funkcje przestrzennych rekonstrukcji 3D zdefiniowanego obszaru oraz możliwość jego przestrzennych rotacji. |  |
|  | Obróbka obrazu 2D, co najmniej: jasność, kontrast, zoom, rotacja, odbicie lustrzane, ustawienie transparentności fuzji obrazów. |  |
|  | Ustawienie dowolnego rozkładu okien pomiędzy 3 płaszczyznami i 3D. |  |
|  | Pomiar odległości punktów. |  |
|  | Możliwość kalibracji narzędzi chirurgicznych w czasie zabiegu operacyjnego, |  |
|  | Zapisywanie obrazów – zrzutów ekranu w formie kompatybilnej z PC. |  |
|  | Możliwość obsługi narzędzi elektromagnetycznych, elastycznych, giętkich |  |
|  | Możliwość integracji z mikroskopem do zabiegów neurochirurgicznych. |  |
|  | Centrowanie wszystkich obrazów w oknach. |  |
|  | Informacja o rozkładzie narzędzia względem ramki referencyjnej wraz z dokładnością identyfikacji. |  |
|  | Informacja na obrazie bieżącym widoczności narzędzia w polu operacyjnym wraz z wyświetleniem jego nazwy i kształtu. |  |
|  | W pół automatyczne usuwanie zbędnych struktur w obrazie 3D – np. zagłówek w CT. |  |
|  | Rekonstrukcja obiektu 3D – ustawienie zakresu odcięcia pikseli. |  |
|  | Rejestracja pacjenta - punkty anatomiczne. |  |
|  | Rejestracja pacjenta znaczniki rejestracyjne – opisany obszar sferyczny dokładności. |  |
|  | Informacja o niewłaściwym wskazaniu znacznika rejestracyjnego. |  |
|  | Skalibrowane narzędzia nie wymagają stosowania dodatkowych sterylnych osłon. |  |
|  | Koniec narzędzia oznaczony na obrazie nawigacji w 3 płaszczyznach przy pomocy krzyżyka lub punktu. |  |
|  | Integracja z USG śródoperacyjnym posiadanym przez zamawiającego SONO Site 180 PLUS. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o śródoperacyjne obrazowanie RTG. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o śródoperacyjne obrazowanie 3D/Oarm. |  |
| II | INSTRUMENTARIUM |  |
|  | System wyposażony w zestaw min 3 uniwersalnych uchwytów pozwalających na nawigowanie sztywnych instrumentów dostępnych na bloku operacyjnym wiertarka, ssak, endoskop, etc. + dedykowany kontener sterylizacyjny. |  |
|  | System wyposażony w 2 zestawy instrumentarium do nawigowania podczas operacji w obrębie głowy z ramką referencyjną + dedykowany pojemnik do sterylizacji. |  |
|  | System wyposażony w pasywne instrumentarium konieczne do przeprowadzenia nawigowanej biopsji bez konieczności użycia ramy stereotaktycznej. |  |
|  | Zestaw startowy materiałów eksploatacyjnych na minimum 5 zabiegów biopsji. |  |
|  | Zestaw startowy materiałów eksploatacyjnych do nawigacji elektromagnetycznej na min. 5 zabiegów. |  |
| III | WYMOGANIA DODATKOWE |  |
| 1. | Gwarancja na urządzenie 24 miesiące |  |
| 2. | Przeglądy w okresie gwarancyjnym bezpłatne zgodnie z zaleceniami producenta -zalecenia załączyć. |  |
| 3. | W przypadku wystąpienia awarii, której usunięcie nie jest możliwe w ciągu 3 dni roboczych, wykonawca zapewni sprzęt zastępczy na czas naprawy w ciągu 5 dni roboczych od czasu zgłoszenia awarii. |  |
| 4. | Szkolenie personelu z obsługi sprzętu po dostawie |  |
| 5. | Szkolenie uzupełniające personelu z obsługi sprzętu w razie konieczności, jednak nie więcej niż dwa w okresie 1 roku od instalacji. |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w j.polskim |  |
| 7. | Oferujący zobowiązany jest do odbioru zużytego sprzętu Stealth Station Treon (obecnie użytkowanej neuronawigacji), celem obniżenia kosztów utylizacji przez Zamawiającego – w oparciu o Kartę Przekazania Odpadów. |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE oraz podać dopuszczone parametry oferowane. Wpisanie „NIE”  w części I, II i III tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

.......…….............................                                                …………….....................................................

/miejscowość, data/                                                       /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych

w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych

do występowania w obrocie prawnym,

reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu