Załącznik nr 1A do SIWZ

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(dla zadania nr 1)

Wymagane parametry graniczne

Zadanie nr 1

| L.p. | ### Cewnik ablacyjny – klasyczny | Potwierdzenie TAK/NIE lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Parametry graniczne. |  |
| 1.1. | # Współpraca z generatorem EP Shutle (Stockert RF Generator) |  |
| 1.2. | Długość użytkowa: co najmniej 110 cm |  |
| 1.3. | Liczba pierścieni (elektrod) na cewniku i ich układ: cztery elektrody (quadripolar) w odległości od pierścienia dystalnego 2-5-2 mm |  |
| 1.4. | Długość pierścienia dystalnego (tip electrode): 4mm i 8 mm (do wyboru przez zamawiającego) |  |
| 1.5. | ## Dostępne krzywizny: co najmniej A, B, C, D, E, F lub inne odpowiadające oznaczeniom o zasięgu od 35 mm do 75 mm (± 10%) |  |
| 1.6. | Średnica trzonu cewnika i pierścieni (shaft and electrodes): 7F. W przypadku cewników pediatrycznych dostępna średnica trzonu 5 lub 6 F |  |
| 1.7. | Kontrola temperatury (termistor lub termopara w dystalnej elektrodzie cewnika) |  |
| 1.8. | Możliwość dwukierunkowego (bidirectional) zginania i prostowania końcówki cewnika w jednej płaszczyźnie (deflectable tip) |  |
| 1.9. | Zmiana krzywizny końcówki za pomocą pojedynczego suwaka z automatycznym blokowaniem kształtu bez konieczności używania dodatkowych blokad w postaci pokręteł lub dźwigni |  |
| 1.10. | Wraz z pierwszą dostawą wyrobów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu i odda mu w nieodpłatne użyczenie na cały okres obowiązywania niniejszej umowy po 2 (dwa) kable łączące cewnik ablacyjny z ablatorem posiadanym przez Zamawiającego |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

...................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(dla zadania nr 2)

Wymagane parametry graniczne

Zadanie nr 2

| L.p. | ### Cewnik ablacyjny - chłodzony (typu ThermoCool lub równoważny) | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Parametry graniczne. |  |
| 1.1. | # Współpraca z generatorem EP Shutle (Stockert RF Generator) |  |
| 1.2. | Długość użytkowa: co najmniej 115 cm |  |
| 1.3. | Liczba pierścieni (elektrod) na cewniku i ich układ: cztery elektrody (quadripolar) w odległości od pierścienia dystalnego 2-5-2 mm |  |
| 1.4. | Długość pierścienia dystalnego (tip electrode): maksymalnie 4 mm |  |
| 1.5. | ## Dostępne krzywizny: co najmniej 4 rozmiary obejmujące zasięgiem zakres od 45 mm do 100 mm (± 10%) lub odpowiadające standardowym krzywiznom B, D, F, J |  |
| 1.6. | Średnica trzonu cewnika i pierścieni (shaft and electrodes): 7-8F |  |
| 1.7. | Kontrola temperatury (termistor lub termopara w dystalnej elektrodzie cewnika) |  |
| 1.8. | Możliwość zaginania i prostowania końcówki cewnika (deflectable tip) |  |
| 1.9. | Zmiana krzywizny końcówki za pomocą pojedynczego suwaka z automatycznym blokowaniem kształtu bez konieczności używania dodatkowych blokad w postaci pokręteł lub dźwigni |  |
| 1.10. | Wielopunktowy wypływ cieczy chłodzącej; ujścia kanałów irygacyjnych na obwodzie pierścienia dystalnego |  |
| 1.11. | Współpraca z pompą CoolFlow (Stockert Irrigation Pump) rozumiana jako zgodność przepływu cieczy chłodzącej przez cewnik z ustawieniem parametrów na panelu sterującym pompy |  |
| 1.12. | Możliwość chłodzenia fizjologicznym roztworem soli |  |
| 1.13. | Wraz z pierwszą dostawą wyrobów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu i odda mu w nieodpłatne użyczenie na cały okres obowiązywania niniejszej umowy po 2 (dwa) kable łączące cewnik ablacyjny z ablatorem posiadanym przez Zamawiającego |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

...................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-3 do SIWZ

(dla zadania nr 3)

Wymagane parametry graniczne

Zadanie nr 3

| L.p. | ### Cewnik do mapingu żył płucnych o stałej średnicy pętli. | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## Parametry graniczne. |  |
| 1.1. | # Długość użytkowa: co najmniej 115 cm |  |
| 1.2. | Liczba pierścieni (elektrod) diagnostycznych na pętli: minimum 10 |  |
| 1.3. | Średnica trzonu cewnika i części tworzącej pętlę (shaft and electrodes): maksymalnie 7F |  |
| 1.4. | ## Dostępne co najmniej 4 średnice pętli w zakresie od 15 mm do 30 mm |  |
| 1.5. | Możliwość zginania i prostowania końcówki cewnika (deflectable tip) |  |
| 1.6 | Wraz z pierwszą dostawą wyrobów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu i odda mu w nieodpłatne użyczenie na cały okres obowiązywania niniejszej umowy po 2 (dwa) kable łączące cewnik diagnostyczny z systemem elektrofizjologicznym posiadanym przez Zamawiającego. |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

...................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-4 do SIWZ

(dla zadania nr 4)

Wymagane parametry graniczne

Zadanie nr 4

| L.p. | ### Cewnik diagnostyczny 4-biegunowy o stałej krzywiźnie | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## Parametry graniczne. |  |
| 1.1. | Średnice cewnika: 5 F 6 F | ...................................* ...................................* |
| 1.2. | Długość użytkowa min. 110 cm (dla cewników 5F dopuszczalna długość minimalna 80 cm) |  |
| 1.3. | Dostępne krzywizny: JOSEPHSON, COURNAND, DAMATO, HIS |  |
| 1.4. | Pierścienie 2 mm |  |
| 1.5. | Odstępy między pierścieniami 2 – 5 – 2 mm |  |
| 1.6. | Elektrody wykonane z platyny |  |
| 1.7. | Cewniki wykonane z materiału tłumiącego drgania (np. stabilne lub równoważne) |  |
| 1.8. | Wybór cewników musi obejmować wersję 5F z miękką końcówką dla pacjentów pediatrycznych |  |
| 1.9 | Wraz z pierwszą dostawą wyrobów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu i odda mu w nieodpłatne użyczenie na cały okres obowiązywania niniejszej umowy po 2 (dwa) kable łączące cewnik diagnostyczny z systemem elektrofizjologicznym posiadanym przez Zamawiającego. |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

...................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-5 do SIWZ

(dla zadania nr 5)

Wymagane parametry graniczne

Zadanie nr 5

| L.p. | Cewnik diagnostyczny 10-biegunowy o stałej krzywiźnie | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## Parametry graniczne. |  |
| 1.1. | Średnice cewnika: 5 F - ( 10-biegunowy ) (dla cewnika o średnicy 5 F dopuszcza się cewnik 6-biegunowy zamiast 10-biegunowego) – podać biegunowość ................... 6 F - ( 10 -biegunowy) | ............................ ............................ |
| 1.2. | Długość użytkowa min. 110 cm |  |
| 1.3. | Dostępne krzywizny: JOSEPHSON, DAMATO, COURNAND, HIS, JOSEPHSON SPECIAL lub równoważne |  |
| 1.4. | Pierścienie 2 mm |  |
| 1.5. | Odstępy między pierścieniami 2 – 5 – 2 mm |  |
| 1.6. | Elektrody wykonane z platyny |  |
| 1.7. | Cewniki wykonane z materiału tłumiącego drgania (np. stabilene lub równoważne) |  |
| 1.8. | Wybór cewników musi obejmować wersję 5F z miękką końcówką dla pacjentów pediatrycznych |  |
| 1.9 | Wraz z pierwszą dostawą wyrobów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu i odda mu w nieodpłatne użyczenie na cały okres obowiązywania niniejszej umowy po 2 (dwa) kable łączące cewnik diagnostyczny z systemem elektrofizjologicznym posiadanym przez Zamawiającego. |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

...................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-6 do SIWZ

(dla zadania nr 6)

Wymagane parametry graniczne

Zadanie nr 6

| L.p. | Zestaw – elektroda do ablacji prądem RF przy użyciu systemu CARTO (typu Navi star) | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## Parametry graniczne. |  |
| 1.1. | # Współpraca z generatorem EP Shutle ( Stockert RF Generator) |  |
| 1.2. | # Średnica trzonu cewnika i pierścieni ( shaft and electrodes): 7F-7.5F |  |
| 1.3. | # Długość:110-120 cm |  |
| 1.4. | Regulowane przygięcie końcówki |  |
| 1.5. | Szeroki zakres krzywizn (B,C,D,F,J) – do wyboru przez zamawiającego |  |
| 1.6. | ## Czujnik monitorowania temperatury |  |
| 1.7. | ## Biegun ablacyjny: 4 mm i 8 mm (do wyboru przez zamawiającego) |  |
| 1.8. | ## Współpraca z systemem CARTO 3 |  |
| 1.9 | ## Wraz z pierwszą dostawą wyrobów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu i odda mu w nieodpłatne użyczenie na cały okres obowiązywania niniejszej umowy po 2 (dwa) kable łączące cewnik ablacyjny z ablatorem posiadanym przez Zamawiającego |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

...................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-7 do SIWZ

(dla zadania nr7)

Wymagane parametry graniczne

Zadanie nr 7

| L.p. | Cewnik do ablacji – elektroda do ablacji prądem RF przy użyciu systemu CARTO z końcówką chłodzoną cieczą ( typu Navi Star ThermoCool) | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## Parametry graniczne. |  |
| 1.1. | # Współpraca z generatorem EP Shutle ( Stockert RF Generator) |  |
| 1.2. | # Średnica trzonu cewnika i pierścieni ( shaft and electrodes): 7F-8F |  |
| 1.3. | # Długość:110-120 cm |  |
| 1.4. | Regulowane przygięcie końcówki |  |
| 1.5. | Szeroki zakres krzywizn (B,C,D,F,J) – do wyboru przez zamawiajacego |  |
| 1.6. | ## Czujnik monitorowania temperatury |  |
| 1.7. | ## Biegun ablacyjny: 3,5 mm |  |
| 1.8. | ## Chłodzenie końcówki elektrody za pomocą soli fizjologicznej |  |
| 1.9. | ## Współpraca z pompą infuzyjną Biosense Cool-Flow do elektrod chlodzonych cieczą |  |
| 1.10. | ## Współpraca z systemem CARTO 3 |  |
| 1.11 | ## Wraz z pierwszą dostawą wyrobów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu i odda mu w nieodpłatne użyczenie na cały okres obowiązywania niniejszej umowy po 2 (dwa) kable łączące cewnik ablacyjny z ablatorem posiadanym przez Zamawiającego |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

...................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-8 do SIWZ

(dla zadania nr 8)

Wymagane parametry graniczne

Zadanie nr 8

| L.p. | Cewnik do ablacji – elektroda do ablacji prądem RF przy użyciu systemu CARTO z końcówką chłodzoną cieczą ( typu Smart Touch) | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## Parametry graniczne. |  |
| 1.1. | # Współpraca z generatorem EP Shutle ( Stockert RF Generator) |  |
| 1.2. | # Średnica trzonu cewnika i pierścieni ( shaft and electrodes): 7F-8.5F |  |
| 1.3. | # Długość:110-120 cm |  |
| 1.4. | krzywizny sterowane, jednopłaszczyznowe lub dwupłaszczyznowe (zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 50-65 mm) |  |
| 1.5. | Szeroki zakres krzywizn (B,C,D,F,J) – do wyboru przez zamawiajacego |  |
| 1.6. | ## Końcówka wyposażona w termoparę, czujnik pola magnetycznego i czujnik nacisku |  |
| 1.7. | ## Biegun ablacyjny: 3-4 mm |  |
| 1.8. | ## Chłodzenie końcówki elektrody za pomocą soli fizjologicznej |  |
| 1.9. | ## Współpraca z pompą infuzyjną Biosense Cool-Flow do elektrod chlodzonych cieczą |  |
| 1.10. | ## Współpraca z systemem CARTO 3 |  |
| 1.11 | ## Wraz z pierwszą dostawą wyrobów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu i odda mu w nieodpłatne użyczenie na cały okres obowiązywania niniejszej umowy po 2 (dwa) kable łączące cewnik ablacyjny z ablatorem posiadanym przez Zamawiającego |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

...................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-9 do SIWZ

(dla zadania nr 9)

Wymagane parametry graniczne

Zadanie nr 9

| L.p. | Zestaw do transseptalnego wprowadzania cewników do mapingu żył płucnych (dla dorosłych) (typu Fast – Cath, Swartz SL 0, Preface lub równoważny) | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## Parametry graniczne. |  |
| 1.1. | # W skład zestawu wchodzi koszulka (sheath), rozszerzacz (dilator) i prowadnik (guidewire) |  |
| 1.2. | # Zestaw nadaje się do współpracy z igłą transseptalną Brockenbrough dla dorosłych (zagiętą) |  |
| 1.3. | # Długość użytkowa koszulki: co najmniej 62 cm i rozszerzacz o długości: co najmniej 67cm |  |
| 1.4. | Rozmiar koszulki: 8F ; 8,5 F i 10 F |  |
| 1.5. | Koszulka wyposażona w zastawkę hemostatyczną, boczny dren do przepłukiwania (z kranikiem trójdrożnym) |  |
| 1.6. | ## Końcowy odcinek koszulki jest zagięty pod kątem 30–55° |  |
| 1.7. | ## Koszulka (lub samo jej zakończenie wewnątrzsercowe) jest widoczna w obrazie skopii rentgenowskiej (radiopaque) |  |
| 1.8. | Atraumatyczna końcówka |  |
| 1.9. | Wewnętrzna średnica rozszerzacza jest odpowiednia dla prowadnika 0,032” i igły 18G |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

...................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-10 do SIWZ

(dla zadania nr 10)

Wymagane parametry graniczne

Zadanie nr 10

| L.p. | Zestaw do transseptalnego wprowadzania cewników (typu Mullins lub równoważny) | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## Parametry graniczne. |  |
| 1.1. | # W skład zestawu wchodzi koszulka (sheath), rozszerzacz (dilator) i prowadnik (guidewire) |  |
| 1.2. | # Zestaw nadaje się do współpracy z igłą transseptalną Brockenbrough dla dorosłych (zagiętą) |  |
| 1.3. | # Długość użytkowa koszulki: co najmniej 59 cm |  |
| 1.4. | Rozmiar koszulki: 8F |  |
| 1.5. | Koszulka wyposażona w zastawkę hemostatyczną i boczny dren do przepłukiwania (z kranikiem trójdrożnym) |  |
| 1.6. | ## Rozszerzacz o długości co najmniej 67 cm |  |
| 1.7. | Wewnętrzna średnica rozszerzacza jest odpowiednia dla prowadnika 0,032” i igły 18G |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

...................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-11 do SIWZ

(dla zadania nr 11)

Wymagane parametry graniczne

Zadanie nr 11

| L.p. | Elektroda referencyjna do ablacji przy użyciu systemu CARTO 3 | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## Parametry graniczne. |  |
| 1.1. | # Współpraca z systemem CARTO 3 |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

...................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-12 do SIWZ

(dla zadania nr 12)

Wymagane parametry graniczne

Zadanie nr 12

| L.p. | Igła do nakłuć transseptalnych (dla dorosłych) typ Brockenbrough | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## Parametry graniczne. |  |
| 1.1. | # Średnica zewnętrzna igły 18 G |  |
| 1.2. | # Długość użytkowa minimum 71 cm |  |
| 1.3. | # Uchwyt ze wskaźnikiem kierunku zagięcia igły |  |
| 1.4. | Wewnętrzny kanał igły zawierający ruchomy mandryn (stylet) wysuwany poza końcówkę igły |  |
| 1.5. | Igła w całości wraz z mandrynem wykonane ze stali nierdzewnej |  |
| 1.6. | Dostępność co najmniej dwóch krzywizn (BRK , BRK1) |  |
| 1.7. | Igła wyposażona w kranik |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

...................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-13 do SIWZ

(dla zadania nr 13)

Wymagane parametry graniczne

Zadanie nr 13

| L.p. | ### Cewnik ablacyjny - chłodzony o zwiększonej przewodności cieplnej | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## Parametry graniczne. |  |
| 1.1. | # Współpraca z generatorem EP Shutle (Stockert RF Generator) |  |
| 1.2. | Długość użytkowa: co najmniej 110 cm |  |
| 1.3. | Liczba pierścieni (elektrod) na cewniku i ich układ: cztery elektrody (quadripolar) w odległości od pierścienia dystalnego 2-5-2 mm |  |
| 1.4. | Długość pierścienia dystalnego (tip electrode): maksymalnie 4 mm |  |
| 1.5. | ## Dostępne krzywizny: co najmniej 5 rozmiarów lub odpowiadające standardowym krzywiznom B, D, F, J |  |
| 1.6. | Średnica trzonu cewnika i pierścieni (shaft and electrodes): 7F |  |
| 1.7. | Kontrola temperatury (termistor lub termopara w dystalnej elektrodzie cewnika) |  |
| 1.8. | Możliwość zaginania i prostowania końcówki cewnika (deflectable tip) |  |
| 1.9. | Zmiana krzywizny końcówki za pomocą pojedynczego suwaka z automatycznym blokowaniem kształtu bez konieczności używania dodatkowych blokad w postaci pokręteł lub dźwigni |  |
| 1.10. | Wielopunktowy wypływ cieczy chłodzącej; ujścia kanałów irygacyjnych na obwodzie pierścienia dystalnego rozmieszczone w trzech rzędach |  |
| 1.11. | Współpraca z pompą CoolFlow (Stockert Irrigation Pump) rozumiana jako zgodność przepływu cieczy chłodzącej przez cewnik z ustawieniem parametrów na panelu sterującym pompy |  |
| 1.12. | Możliwość chłodzenia fizjologicznym roztworem soli |  |
| 1.13 | Wraz z pierwszą dostawą wyrobów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu i odda mu w nieodpłatne użyczenie na cały okres obowiązywania niniejszej umowy po 2 (dwa) kable łączące cewnik ablacyjny z ablatorem posiadanym przez Zamawiającego |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

...................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Pakiet do krioablacji:

Załącznik nr 1A-14 do SIWZ

(dla zadania nr 14)

Wymagane parametry graniczne

Zadanie nr 14, poz. 1

| L.p. | ## Cewnik balonowy do krioizolacji okrążającej żyły płucne | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## Parametry graniczne. |  |
| 1.1. | # Współpraca z kriokonsolą zaoferowaną prze Wykonawcę |  |
| 1.2. | # Średnica balonu 23-28mm |  |
| 1.3. | # Kanał wewnętrzny cewnika balonowego umożliwiający wprowadzenie prowadnika o średnicy 0,032-0,035 cala |  |

Zadanie nr 14, poz. 2

| L.p. | # Koszulka długa sterowalna do cewników balonowych | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## Parametry graniczne. |  |
| 1.1. | # Kompatybilność z cewnikiem balonowym do krioizolacji okrążającej żyły płucne |  |
| 1.2. | # Średnica wewnętrzna 12F |  |
| 1.3. | # Długość użytkowa co najmniej 65cm |  |
| 1.4. | # Kanał wewnętrzny rozszerzacza umożliwiający wprowadzenie prowadnika o średnicy0,032-0,035 cala |  |
| 1.5. | # Zagięcie końca koszulki co najmniej do 135 stopni |  |

Zadanie nr 14, poz. 3

| L.p. | ## Kabel gazowy do kriokonsoli | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## Parametry graniczne. |  |
| 1.1. | # Kabel sterylny w jednorazowym opakowaniu kompatybilny z zaoferowaną kriokonsolą |  |

Zadanie nr 14, poz. 4

| L.p. | # Kabel elektryczny do kriokonsoli | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Parametry graniczne. |  |  |
| 1.1. | # Kabel sterylny w jednorazowym opakowaniu kompatybilny z zaoferowaną kriokonsolą |  |  |

Zadanie nr 14, poz. 5

| L.p. | # Kriokonsola | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | # Parametry graniczne. |  |
| 1.1. | Uniwersalna konsola do krioablacji umożliwia wykonywanie krioablacji przy użyciu cewników punktowych 7Fr i 9 Fr oraz cewników balonowych 10,5 Fr o średnicy balonu 23 mm i 28 mm. |  |
| 1.2. | Możliwość wykonywania krioablacji punktowych, kriomapingu oraz krioablacji balonowych migotania przedsionków. |  |
| 1.3. | Obrazowanie na monitorze w sposób bezpośredni temperaturowego i czasowego przebiegu krioaplikacji. |  |
| 1.4. | Możliwość wprowadzania danych dotyczących pacjenta i procedury. |  |
| 1.5. | Zapamiętywanie danych pacjenta i procedury w postaci numerycznej i graficznej. |  |
| 1.6. | Możliwość archiwizacji danych na pendriv-ie. |  |
| 1.7. | Możliwość przeglądu przebiegów wykonanych procedur dla każdego pacjenta. |  |
| 1.8. | Automatyczne testowanie systemu po załączeniu zasilania sieciowego |  |
| 1.9. | Kolorowy monitor z funkcją dotykową „touch screen” umożliwiającą obsługę funkcjonalną konsoli do krioablacji. |  |
| 1.10. | Monitor z możliwością regulacji wysokości i nachylenia ekranu. |  |
| 1.11. | Łatwość transportu – zamontowane w podstawie kółka obrotowe z możliwością blokady typu zatrzymanie oraz blokadą kierunku transportu. |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

...................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-15 do SIWZ

(dla zadania nr 15)

Wymagane parametry graniczne

Zadanie nr 15

| L.p. | ### Cewnik diagnostyczny 4-biegunowy o stałej krzywiźnie | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## Parametry graniczne. |  |
| 1.1. | Średnice cewnika: 5 F 6 F | ............................ ............................ |
| 1.2. | Długość użytkowa min. 110 cm (dla cewników 5F dopuszczalna długość minimalna 80 cm) |  |
| 1.3. | Dostępne krzywizny: JOSEPHSON, COURNAND, DAMATO, HIS |  |
| 1.4. | Pierścienie 2 mm |  |
| 1.5. | Odstępy między pierścieniami 2 – 5 – 2 mm |  |
| 1.6. | Elektrody wykonane z platyny |  |
| 1.7. | Cewniki wykonane z materiału tłumiącego drgania (np. stabilne lub równoważne) |  |
| 1.8. | Wybór cewników musi obejmować wersję 5F z miękką końcówką dla pacjentów pediatrycznych |  |
| 1.9 | Wraz z pierwszą dostawą wyrobów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu i odda mu w nieodpłatne użyczenie na cały okres obowiązywania niniejszej umowy po 2 (dwa) kable łączące cewnik diagnostyczny z systemem elektrofizjologicznym posiadanym przez Zamawiającego. |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

...................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-16 do SIWZ

(dla zadania nr 16)

Wymagane parametry graniczne

Zadanie nr 16

| L.p. | Zestaw do transseptalnego wprowadzania cewników do mapingu żył płucnych (dla dorosłych) (typu Fast – Cath, Swartz SL 0, Preface lub równoważny) | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## Parametry graniczne. |  |
| 1.1. | # W skład zestawu wchodzi koszulka (sheath), rozszerzacz (dilator) i prowadnik (guidewire) |  |
| 1.2. | # Zestaw nadaje się do współpracy z igłą transseptalnąBrockenbrough dla dorosłych (zagiętą) |  |
| 1.3. | # Długość użytkowa koszulki: co najmniej 62 cm i rozszerzacz o długości: co najmniej 67cm |  |
| 1.4. | Rozmiar koszulki: 8F |  |
| 1.5. | Koszulka wyposażona w zastawkę hemostatyczną, boczny dren do przepłukiwania (z kranikiem trójdrożnym) |  |
| 1.6. | ## Końcowy odcinek koszulki jest zagięty pod kątem 30–55° |  |
| 1.7. | ## Koszulka (lub samo jej zakończenie wewnątrzsercowe) jest widoczna w obrazie skopii rentgenowskiej (radiopaque) |  |
| 1.8. | Atraumatyczna końcówka |  |
| 1.9. | Wewnętrzna średnica rozszerzacza jest odpowiednia dla prowadnika 0,032” i igły 18G |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

...................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-17 do SIWZ

(dla zadania nr 17)

Wymagane parametry graniczne

Zadanie nr 17

| L.p. | Igła do nakłuć transseptalnych(dla dorosłych)typ Brockenbrough | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## Parametry graniczne. |  |
| 1.1. | # Średnica zewnętrzna igły 18 G |  |
| 1.2. | # Długość użytkowa minimum 71 cm |  |
| 1.3. | # Uchwyt ze wskaźnikiem kierunku zagięcia igły |  |
| 1.4. | Wewnętrzny kanał igły zawierający ruchomy mandryn (stylet) wysuwany poza końcówkę igły |  |
| 1.5. | Igła w całości wraz z mandrynem wykonane ze stali nierdzewnej |  |
| 1.6. | Dostępność co najmniej dwóch krzywizn |  |
| 1.7. | Igła wyposażona w kranik |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

...................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-18 do SIWZ

(dla zadania nr 18)

Wymagane parametry graniczne

Zadanie nr 18

| L.p. | Prowadnik | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## Parametry graniczne. |  |
| 1.1. | # Prowadnik 0,032 x 200 cm |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

...................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5