- Załącznik nr 1A.2 do SIWZ

- Zadanie nr  2 - Opis parametrów wymaganych dla aparatu do znieczulenia ogólnego  mobilny.

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat do znieczulenia ogólnego mobilny | 1 |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz nr strony z katalogu |
| - Aparat do znieczulenia |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 V50 Hz, |  |
|  | Aparat do znieczulenia wraz z monitorem i wszystkimi modułami – jeżeli takie występują, nowy nie używany - rok produkcji 2016 lub 2017 |  |
|  | Aparat na podstawie jezdnej. |  |
|  | Aparat wyposażony w 4 kola jezdne z czego minimum 2 z hamulcem lub wyposażony w hamulec centralny kół |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2 powietrze) z sieci centralnej |  |
|  | Awaryjne zasilanie gazowe (N2O, O2) z butli. W komplecie reduktory. |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na minimum 30 minut |  |
|  | Ssak napędzany powietrzem z regulacją siły ssania i zbiornikiem o pojemności min 0,5l. |  |
|  | Uchwyt do minimum dwóch parowników. |  |
|  | W komplecie regulowany uchwyt do drenów pacjenta. |  |
| - \ | Minimum dwie szuflady fabrycznie wbudowane w podstawę jezdną aparatu. |  |
| - System dystrybucji gazów |  |  |
|  | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza z możliwością eksportu danych do zewnętrznych systemów informatycznych. |  |
|  | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie min. 23%, |  |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami, minimalny przepływ gazów 200 ml/min lub mniej |  |
| - Układ oddechowy |  |  |
|  | Kompaktowy, układ oddechowy okrężny do wentylacji o niskiej podatności . |  |
|  | Obejście tlenowe |  |
|  | Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności minimum 0,7 l |  |
|  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną. |  |
|  | # Aparat wyposażony w 3 układy oddechowe wielorazowe dla dorosłego pacjenta |  |
| - Tryby wentylacji |  |  |
|  | Tryb ręczny |  |
|  | Oddech spontaniczny |  |
|  | Stała wentylacja wymuszona |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa |  |
| - Tryby wentylacji |  |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu minimum 2:1 do 1:2 (podać zakres) |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 5 do 40 oddechów/min (podać zakres) |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej minimum 60 do 900 ml w trybie objętościowym (podać zakres) |  |
|  | PEEP – dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 5 do 20 cmH2O (podać zakres) |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu minimum: od 10 do 40 hPa (podać zakres) |  |
|  | Regulacja czasu Plateau wdechu w zakresie minimum: 0 – 30% czasu wdechu (podać zakres) |  |
| - Alarmy |  |  |
|  | Niskiej objętości minutowej |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego w aparacie |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną w aparacie |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy w aparacie |  |
|  | Alarm Apnea w aparacie |  |
|  | Niskiej objętości minutowej |  |
| - Pomiary i obrazowanie |  |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszance oddechowej |  |
|  | Pomiar objętości oddechu |  |
|  | Pomiar objętości minutowej |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej |  |
|  | Ciśnienia szczytowego – prezentacja wartości liczbowej |  |
|  | Ciśnienia średniego – prezentacja wartości liczbowej |  |
|  | Ciśnienia PEEP – prezentacja wartości liczbowej |  |
|  | Pomiar częstości oddechowej |  |
|  | Analiza MAC w aparacie lub monitorze Pacjenta |  |
|  | Kapnografia i kapnometria w aparacie, monitorze lub module dedykowanym do monitora pacjenta |  |
|  | Stężenia lotnych anestetyków z w aparacie, monitorze lub module dedykowanym do monitora pacjenta |  |
| - Prezentacja graficzna mierzonych parametrów |  |  |
|  | Prezentacja na kolorowym ekranie aparatu TFT, parametrów znieczulenia, krzywej ciśnienia w drogach oddechowych |  |
| - Monitorowane parametry |  |  |
|  | Monitor kompaktowy z możliwością podłączania dodatkowych modułów pomiarowych |  |
|  | System monitorowania zapewniający nieprzerwane i pełne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku i w czasie transportu (z wyjątkiem gazów anestetycznych, CO2 i N2O) |  |
|  | Ekran monitora, na którym będą wyświetlane mierzone parametry min. 10” |  |
|  | Typ ekranu kolorowy LCD TFT |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim |  |
|  | Zasilanie monitora 230/50Hz oraz akumulatorowe na minimum 40 minut pracy |  |
|  | Prezentacja minimum 4 krzywych jednocześnie |  |
| - EKG |  |  |
|  | Monitorowanie minimum 5 odprowadzeń rzeczywistych |  |
|  | Filtr zakłóceń elektrochirurgicznych |  |
|  | Analiza częstości akcji serca i arytmii. |  |
|  | Analiza odcinka ST |  |
|  | W komplecie min po 2 przewody EKG do podłączenia 3 elektrod oraz przewód do podłączenia 5 elektrod |  |
| - Saturacja (SpO2) |  |  |
|  | W komplecie przewód połączeniowy i min 2 standardowe czujniki na palec, oraz czujnik na ucho |  |
| - Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |
|  | W komplecie min 2 przewody i trzy mankiety dla dorosłych i jeden dla dzieci |  |
| - Pomiar temperatury |  |  |
|  | Pomiar wartości temperatury |  |
|  | Czujniki temperatury: powierzchniowy min 2 szt. |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury ± 0,2 ° C lub lepsza |  |
| - Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |
|  | Przynajmniej dwa tory pomiarowe z możliwością rozbudowy o kolejne tory pomiarowe |  |
|  | Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień |  |
| - Pomiar głębokości uśpienia – możliwość rozbudowy |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia BIS |  |
| - Pomiar zwiotczenia mięśni |  |  |
|  | Moduł pomiaru zwiotczenia mięśni NMT |  |
| - Alarmy |  |  |
|  | Alarm na minimum 2 poziomach ważności parametrów mierzonych. |  |
| - Trendy |  |  |
|  | 24 – godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów |  |
|  | Rozdzielczość trendów graficznych i tabelarycznych 1 minuta lub lepsza |  |
| - Praca w sieci |  |  |
|  | Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych |  |
|  | Powyższa współpraca wykorzystuje sieci zgodne ze standardem komputerowym Ethernet , bez konieczności stosowania dodatkowych elementów. |  |
| - Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce |  |
|  | Certyfikaty CE, deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski wymagane obowiązującymi przepisami prawa (dokumenty potwierdzające, iż przedmiot dostawy jest wyrobem medycznym, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku), (proszę opisać dokumenty) |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (dostawa wraz z aparatem ) |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia potwierdzone wystawieniem imiennych certyfikatów dla min. 3 osób |  |
|  | Szkolenie dla pracownika Sekcji Aparatury i Sprzętu Medycznego w zakresie przeglądu i prostych napraw urządzenia potwierdzone wydaniem imiennego certyfikatu |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty zakupu |  |
|  | Możliwość maksymalnie 2 awarii o tych samych objawach w przypadku wystąpienia trzeciej awarii wymiana aparatu/modułu na nowy |  |
|  | W okresie gwarancji wykonawca w ramach zawartej umowy będzie wykonywał przeglądy gwarancyjne z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu |  |
|  | Wykonawca przedstawi wykaz serwisów, które posiadają autoryzacje producenta do wykonywania przeglądów i napraw a wskazany serwis autoryzowany przedstawi dokument o posiadaniu autoryzacji. |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |
|  | Katalog lub folder z zaznaczeniem stron na potwierdzenie parametrów technicznych sprzętu |  |
|  | Wykaz dokumentów dotyczących zaleceń producenta co do wykonywania przeglądu okresowego sprzętu oraz wykaz czynności i materiałów koniecznych do wymiany podczas przeglądu |  |

- POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w

dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do

występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.