Załącznik nr 1A.3 do SIWZ

Zadanie nr  3:Opis parametrów wymaganych dla respiratora stacjonarnego.

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Respirator stacjonarny | 1 |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz nr strony z katalogu |
| - Respirator stacjonarny |  |  |
|  | Respirator stacjonarny nowy nie używany rok produkcji nie starszy niż 2016 |  |
|  | Respirator do długotrwałej wentylacji pacjentów z niewydolnością oddechową rożnego pochodzenia powietrzem z otoczenia oraz z dodatkiem tlenu. |  |
|  | Respirator do inwazyjnej i nieinwazyjnej wentylacji kontrolowanej i wspomaganej |  |
|  | Respirator na podstawie jezdnej wyposażonej w koła. min. 2 koła z blokadą |  |
|  | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50 Hz i akumulatorowe |  |
|  | Awaryjne zasilanie akumulatorowe na min 20 min |  |
|  | Możliwość zasilania tlenem z sieci szpitalnej lub koncentratora tlenu lub butli tlenowej z reduktorem |  |
| - Typy i tryby wentylacji |  |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona z oddechami wymuszonymi objętościowo kontrolowanymi |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP / CPAP |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia |  |
|  | Wentylacja objętościowo kontrolowana |  |
|  | Wentylacja przy bezdechu uruchamiana automatycznie |  |
| - Nastawy respiratora |  |  |
|  | Częstość oddechów w zakresie min. 8- 30 oddechów /min |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu przy wentylacji objętościowo kontrolowanej w zakresie min 200 - 1200 ml |  |
|  | Ciśnienie wdechu zakresie min. 10 - 40 mbar |  |
|  | Ciśnienie PEEP / CPAP w zakresie min. 5 - 20 mbar |  |
|  | Czas wdechu w zakresie min. 0,5 –2,5 sek. |  |
|  | Regulacja podawanego stężenia tlenu w zakresie 21-100% |  |
|  | Zabezpieczenie ustawionych parametrów przed przypadkową zmianą przez pacjenta |  |
| - Parametry monitorowane |  |  |
|  | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji |  |
|  | Rzeczywista całkowita częstość oddechów |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu |  |
|  | Całkowita wentylacja minutowa |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe |  |
|  | Średnie ciśnienie cyklu oddechowego |  |
|  | Ciśnienie PEEP |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |
|  | Prezentacja na zintegrowanym ekranie wartości parametrów monitorowanych przez respirator oraz krzywych oddechowych |  |
| - Alarmy |  |  |
|  | Zbyt niskiej objętości minutowej |  |
|  | Zbyt wysokiej częstości oddechów |  |
|  | Bezdechu z regulowanym czasem bezdechu |  |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu |  |
|  | Niskiego ciśnienia lub rozłączenia układu oddechowego |  |
|  | Regulowana głośność alarmów |  |
| - Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Trzy kompletne układy oddechowe dla dorosłych wielokrotnego użytku lub równoważnie 30 kompletnych układów jednorazowego użytku |  |
|  | Hałas w czasie pracy nie większy niż 60 dBA ) |  |
|  | Waga respiratora (jednostki podstawowej) ułatwiająca przenoszenie – maksymalnie12 kg |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce |  |
|  | Certyfikaty CE, deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski wymagane obowiązującymi przepisami prawa (dokumenty potwierdzające, iż przedmiot dostawy jest wyrobem medycznym, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku), (proszę opisać dokumenty) |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (dostawa wraz z aparatem ) |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia potwierdzone wystawieniem imiennych certyfikatów dla min. 3 osób oraz szkolenia przypominające po 4 m-cach od daty instalacji sprzętu. |  |
|  | Szkolenie dla pracownika Sekcji Aparatury i Sprzętu Medycznego w zakresie przeglądu i prostych napraw urządzenia potwierdzone wydaniem imiennego certyfikatu |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zakupu. |  |
|  | Możliwość maksymalnie 2 awarii o tych samych objawach w przypadku wystąpienia trzeciej awarii wymiana aparatu/modułu na nowy |  |
|  | W okresie gwarancji wykonawca w ramach zawartej umowy będzie wykonywał przeglądy gwarancyjne z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu |  |
|  | Wykonawca przedstawi wykaz serwisów, które posiadają autoryzacje producenta do wykonywania przeglądów i napraw a wskazany serwis autoryzowany przedstawi dokument o posiadaniu autoryzacji. |  |
|  | Respirator wyposażony w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |
|  | Wykaz dokumentów dotyczących zaleceń producenta co do wykonywania przeglądu okresowego sprzętu oraz wykaz czynności i materiałów koniecznych do wymiany podczas przeglądu |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w

dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do

występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.