- Załącznik nr 1A.12 do SIWZ

- Zadanie nr  12 - Opis parametrów wymaganych dla aparatu do znieczulenia ogólnego  stacjonarny .

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat do znieczulenia ogólnego stacjonarny | 1 |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz nr strony z katalogu |
| - Aparat do znieczulenia |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 V50 Hz, |  |
|  | Wbudowany blat/półka do pisania |  |
|  | Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej |  |
|  | Min. 3 szuflady na drobne akcesoria |  |
|  | Mobilny aparat, 4 koła jezdne ,blokada wszystkich kół aparatu |  |
|  | Fabryczny uchwyt 10l. butli rezerwowych zgodnych z PN , tlenowej i podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu |  |
|  | Min.4 dodatkowe gniazda elektryczne 230V na tylnej ścianie aparatu umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej, wtyki typu AGA |  |
|  | Awaryjne zasilanie gazowe z butli (N2O, O2) , reduktory bez butli w komplecie |  |
|  | Manometry dotyczące ciśnienia z sieci centralnej oraz osobne dla butli rezerwowych na panelu przednim |  |
| - \ | Zasilanie awaryjne aparatu na minimum 30 minut , akumulator doładowywany w czasie pracy, wskaźnik poziomu naładowanie na ekranie respiratora |  |
|  | Szyna na dodatkowe akcesoria z boku aparatu |  |
|  | Uchwytu 2 parowników mocowane jednocześnie - system |  |
|  | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż 2 środków wziewnych jednocześnie |  |
| - System dystrybucji gazów |  |  |
|  | Precyzyjne przepływomierze mechaniczne lub elektroniczne dla tlenu , podtlenku azotu , powietrza . Zakres min. Tlen , powietrze : 0-15l/min .i N2O 0-10l/min. |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 21%, |  |
|  | Dostosowanie do znieczulenia z niskimi przepływami |  |
| - Układ oddechowy |  |  |
|  | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych . |  |
|  | Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany |  |
|  | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych osobne wyjście bez konieczności rozłączania układu okrężnego |  |
|  | Obejście tlenowe (bypass tlenowy ) o wydajności min.50l/min |  |
|  | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe , zakres 0-15l/min. |  |
|  | # Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa |  |
|  | # Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min.1,5l. Możliwość wymiany pochłaniacza bez rozszczelnienia układu. |  |
|  | # Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym , możliwość demontażu do czyszczenie i sterylizacji |  |
|  | # Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną |  |
|  | # Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie lub elektrycznie , sterowany mikroprocesorowo |  |
| - Tryby wentylacji |  |  |
|  | Tryb ręczny wentylacji |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością VCV |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV |  |
|  | Wentylacja w trybie SIMV (VCV,PCV) |  |
|  | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu |  |
| - Regulacje |  |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) min. 4 do 30 cmH2O |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min. 1:8 do 4:1 |  |
|  | Reg. Częstości oddechu (podać zakres) min. 4do 30 oddechów/min |  |
|  | Reg. ciśnienia wdechowego od min. 6 do 50 cmH2O |  |
|  | Reg. objętości oddechowej ( podać zakres) min. 20 do 1500 ml |  |
|  | Reg. pauzy wdechowej w zakres min. 5 do 60 % |  |
|  | Reg. czułości wyzwalania przepływowego w zakresie min. 0,5- 15 l/min. |  |
|  | Reg. czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie min. 1-15 cmH2O |  |
| - Alarmy |  |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego |  |
|  | Alarm braku zasilanie w energie elektryczną |  |
|  | Alarm Apnea |  |
|  | Alarm minimalnego I maksymalnego steżenia tlenu |  |
|  | Automatyczny zapis z możlowoscią łatwego odczytu min. 100 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach |  |
| - Pomiary i obrazowanie |  |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej TV |  |
|  | Pomiar objętości minutowej MV |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej f |  |
|  | Ciśnienia szczytowego |  |
|  | Ciśnienia plateau ( wartosc cyfrowa) |  |
|  | Ciśnienia średniego |  |
|  | Ciśnienia PEEP (wartosc cyfrowa) |  |
|  | Stężenia tlenu wdechowego |  |
|  | Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i recznej |  |
|  | Możliwość wyświetlenia pętli oddechowych: ciśnienie/objetosc, przeplyw/ objetosc i przepływ/ ciśnienie .,Możliwość zapamiętania pętli referencyjnych |  |
|  | ekran respiratora , wbudowany w korpus aparatu |  |
|  | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego |  |
|  | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych w trakcje pracy |  |
|  | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy. |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla TVe, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, f, CO2. |  |
|  | Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu. |  |
| - Kapnografia z analiz ą gazów anestetycznych i pomiarem st ężenia tlenu (moduł aparatu lub monitora) |  |  |
|  | Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe). |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych. |  |
|  | Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka). |  |
|  | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej |  |
|  | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC. |  |
|  | Min. 2 szt. pochłaniacza skroplin /pułapka wodna. |  |
| - INNE |  |  |
|  | Jeden ssak inżektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami (tlen lub powietrze) z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 I. |  |
|  | Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim. |  |
| - MONITOR PACJENTA |  |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet |  |
|  | Modułowa budowa systemu umożliwiająca późniejszą rozbudowę o inne parametry - moduły parametrowe wymienialne przez użytkownika bez udziału serwisu. Nie dopuszcza się monitora kompaktowego. |  |
|  | Ilość kanałów dynamicznych — co najmniej 8. |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. |  |
|  | Przyciski szybkiego dostępu do menu obsługi poszczególnych mierzonych parametrów na obudowach ich modułów pomiarowych. |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym |  |
|  | Zapamiętywanie odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi. |  |
|  | Funkcja obliczeń hemodynamicznych. |  |
|  | Funkcja obliczeń parametrów nerkowych, hemodynamicznych. |  |
|  | Zasilanie monitora 230V/50Hz. |  |
|  | Wbudowane zasilanie akumulatorowe pozwalające na co najmniej 30 minut pracy. |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o moduły: inwazyjny pomiar ciśnienia (do 4 wejść), inwazyjny pomiar rzutu minutowego, nieinwazyjny ciągły rzut minutowy serca, BIS, NMT. |  |
| - Pomiar EKG/ST/Resp |  |  |
|  | 7-odprowadzeniowe EKG — moduł wyposażony w przewód EKG z 5. końcówkami EKG. |  |
|  | Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej 20 do 250 B/min. |  |
|  | Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej od 6 od 120 R/min. |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST. |  |
|  | Analiza arytmii - ilość wykrywanych kategorii zaburzeń rytmu. |  |
| - Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego |  |
|  | Tryb pracy ręczny |  |
|  | Tryb pracy automatyczny — odstępy pomiarowe co najmniej od 3 do 360 minut. |  |
|  | Mankiety duży, średni i mały dla dorosłych. Przewód łączący mankiet z modułem. |  |
|  | Pomiar saturacji i pletyzmografia |  |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu. |  |
|  | Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce zależnej od wartości saturacji. |  |
|  | Czujnik pomiarowy dla dzieci i dorosłych na palec |  |
| - Pomiar temperatury (dwa kanały) |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości temperatur w dwóch punktach ciała. |  |
|  | Wyświetlanie wartości temperatury różnicowej. |  |
|  | Czujnik temperatury powierzchniowy i centralny. |  |
| - Pomiar ciśnienia inwazyjnego ( dwa kanały) |  |  |
|  | Wyświetlanie krzywej ci śnienia |  |
|  | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego, średniego. |  |
|  | W ofercie z modułem 2 przewody połączeniowe do przetworników ci śnienia. |  |
| - GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce |  |
|  | Czas naprawy 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii |  |
|  | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy 5 dnia od momentu zgłoszenia awarii |  |
|  | Instrukcje i dokumentacje w języku polskim |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2017 |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi urządzeń i osprzętu po instalacji i uruchomieniu sprzętu dla min. trzech osób |  |
|  | Wykonanie przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta potwierdzone dokumentem stwierdzającym sprawność sprzętu |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty sprzedaży Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności opłacania usługi serwisowej |  |
|  | W przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 5 dni roboczych wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w okresie 7 dni od daty zgłoszenia awarii |  |
|  | Wykonawca przedstawi wykaz serwisów, które posiadają autoryzacje producenta do wykonywania przeglądów i napraw a wskazany serwis autoryzowany przedstawi dokument o posiadaniu autoryzacji. |  |
|  | Certyfikaty CE, Deklaracje zgodności i inne dokument dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski wymagane obowiązującymi przepisami prawa( dokumenty potwierdzające, iż przedmiot dostawy jest wyrobem medycznym, zgodnie z Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku), proszę opisać dokumenty |  |

- POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w

dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do

występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.