Załącznik nr 1A  do SIWZ

Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 1

PAKIET DO STENTOWANIA ZMIAN W OSTRYCH ZESPOŁACH WIEŃCOWYCH

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK/NIE* |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 poz. 1 Pakiet do stentowania zmian w ostrych zespołach wieńcowych - stent wieńcowy |  |  |
| 1 | Zamontowany fabrycznie na cewniku balonowym wysokociśnieniowym z RBP  16 atm. |  |
| 2 | Cechy cewnika balonowego zapobiegające tworzenie się dyssekcji na brzegach stentu |  |
| 3 | Różne średnice stentu minimum w zakresie 2,25 - 4,0 mm |  |
| 4 | Różne długości co najmniej od 8 mm do 30 mm – minimum 7 |  |
| 5 | Profil przejścia stentu 3.0 mm  0,041” |  |
| 6 | Wystawanie cewnika balonowego poza stent < 0,5 mm |  |
| 7 | Grubość ściany stentu ≤ 0,036” |  |
| 8 | Szaft proksymalny ≤ 2,1F, szaft dystalny ≤ 2,7F dla stentu o średnicy 3.0 mm |  |
| 9 | Maksymalne skrócenie stentu po rozprężeniu ≤ 0,5% |  |
| 10 | Markery na końcach stentu lub na balonie |  |
| 11 | Implantacja stentu przy zastosowaniu cewnika prowadzącego o średnicy 5F dla wszystkich rozmiarów stentu |  |
| 12 | Budowa stentu umożliwiająca dobry dostęp do bocznic (opis) |  |
| 13 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 1 poz. 2 Pakiet do stentowania zmian w ostrych zespołach wieńcowych - cewnik balonowy do predilatacji |  |  |
| 1 | Profil wejścia ≤ 0,017” dla cewnika balonowego o średnicy 3,0 mm |  |
| 2 | Profil przejścia  0.024” dla cewnika balonowego o średnicy 3,0 mm |  |
| 3 | Cewnik balonowy o ciśnieniu nominalnym ≥ 8 atm. |  |
| 4 | Cewnik balonowy o ciśnieniu RBP  14 atm. |  |
| 5 | Trwałość kształtu, powłoka hydrofilna |  |
| 6 | Różne średnice w zakresie przynajmniej od 1,5 do 4,0 mm (co 0,25 mm w przedziale 2,0 -4,0 mm) |  |
| 7 | Różne długości w zakresie co najmniej od 6 do 30 mm |  |
| 8 | Średnica zewnętrzna cewnika: szaft proksymalny ≤ 2,1F, szaft dystalny ≤ 2,5 F dla cewnika balonowego o średnicy 3.0 mm |  |
| 9 | Odporność na urazy mechaniczne |  |
| 10 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 1 poz. 3 Pakiet do stentowania zmian w ostrych zespołach wieńcowych - stent antyproliferacyjny |  |  |
| 1 | Zamontowany na cewniku balonowym o ciśnieniu nominalnym ≥ 9 atm. |  |
| 2 | Zamontowany na cewniku balonowym wysokociśnieniowym z RBP ≥ 16 atm. |  |
| 3 | Skrócenie stentu przy implantacji ≤ 0,5% przy RBP, dla stentu 3.0 mm |  |
| 4 | Grubość ściany stentu ≤ 0,0036” |  |
| 5 | Profil przejścia dla stentu o średnicy 3.0 mm ≤ 0,041” |  |
| 6 | Substancja cytostatyczna którą pokryty jest stent o udowodnionym działaniu hamującym proliferacje komórek mięśni gładkich i zapobiegająca restenozie |  |
| 7 | Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 2.25 - 4.5 mm |  |
| 8 | Szaft proksymalny  2,1 F, szaft dystalny  2,7 F dla stentu o średnicy 3.0 mm |  |
| 9 | Biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw: hydrofilnej i hydrofobowej kontrolujący uwalnianie leku |  |
| 10 | Architektura stentu umożliwiająca dostęp do bocznic, powierzchnia otwarta nie mniej niż 83% |  |
| 11 | Średnice stentu co najmniej w zakresie od 2.00 mm do 4.0 mm |  |
| 12 | Długości stentu co najmniej w zakresie od 8 mm do 48 mm |  |
| 13 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 1 poz. 4 Pakiet do stentowania zmian w ostrych zespołach wieńcowych - prowadnik do PTCA |  |  |
| 1 | W skopii RTG dobra widoczność wyłącznie dystalnego odcinka, odcinek proksymalny niewidoczny |  |
| 2 | Prowadnik pokryty materiałem zmniejszającym tarcie |  |
| 3 | Różne długości prowadników – minimum w zakresie od 190 cm do 300 cm |  |
| 4 | Możliwość wyboru prowadników pokrytych substancją hydrofilną lub hydrofobową |  |
| 5 | Różna sztywność części proksymalnej oraz środkowej |  |
| 6 | Różnego rodzaju sztywność części dystalnej, dobierana do charakterystyki zwężenia |  |
| 7 | Maksymalna średnica 0,014” |  |
| 8 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 2

PAKIET DO ZABIEGÓW NA NACZYNIACH ZWAPNIAŁYCH I DO RESTENOZY

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 2 poz. 1 Pakiet do zabiegów na naczyniach zwapniałych i do restenozy - stent wieńcowy |  |  |
| 1 | Zamontowany na cewniku balonowym o ciśnieniu nominalnym ≥ 8 atm. |  |
|  | Zamontowany na cewniku balonowym wysokociśnieniowym z RBP ≥ 16 atm. |  |
| 2 | Cechy balonu zapobiegające tworzenie się dyssekcji na brzegach stentu |  |
| 3 | Różne średnice stentu minimum w zakresie 2,25 mm – 5,0 mm – minimum 7 |  |
| 4 | Profil przejścia ≤ 0,040” dla stentu o średnicy 3.0 mm |  |
| 5 | Wystawanie balonu poza stent < 0,5 mm |  |
| 6 | Grubość ściany stentu ≤ 0,036” |  |
| 7 | Różne długości stentu co najmniej od 8 mm do  32 mm – minimum 6 |  |
| 8 | Maksymalne skrócenie stentu po rozprężeniu < 1,0% |  |
| 9 | Markery na końcach stentu |  |
| 10 | Implantacja stentu przy zastosowaniu cewnika prowadzącego o średnicy 5F przy stencie zamontowanym na cewniku balonowym o średnicy 4.0 mm |  |
| 11 | Budowa stentu umożliwiająca dobry dostęp do bocznic (opis) |  |
| 12 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 2 poz. 2 Pakiet do zabiegów na naczyniach zwapniałych i do restenozy - cewnik balonowy do predilatacji |  |  |
| 1 | Profil wejścia cewnika balonowego ≤ 0,016” |  |
| 2 | Profil przejścia  0.023” dla cewnika balonowego 3,0 mm |  |
| 3 | Cewnik balonowy o ciśnieniu nominalnym ≥ 8 atm. |  |
| 4 | Cewnik balonowy z RBP ≥ 14 atm. |  |
| 5 | Trwałość kształtu i budowa balonu zapewniająca utrzymanie niskiego profilu po deflacji |  |
| 6 | Różne średnice przynajmniej od 1,5 do 4,0 mm - co 0,25 mm w przedziale 1,5 -4,0 mm |  |
| 7 | Różne długości w zakresie co najmniej od 9 do 30 mm – minimum 5 |  |
| 8 | Odporność na urazy mechaniczne przy przechodzeniu przez zwapniałe ciasne zmiany |  |
| 8 | Średnica zewnętrzna cewnika: Szaft proksymalny  2,1F, szaft dystalny  2,5F |  |
| 10 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 2 poz. 3 Pakiet do zabiegów na naczyniach zwapniałych i do restenozy - cewnik balonowy wysokociśnieniowy |  |  |
| 1 | Średnica zewnętrzna cewnika: szaft proksymalny ≤ 2,3F, szaft dystalny  2.7 F |  |
| 2 | Pokrycie balonu materiałem hydrofilnym |  |
| 3 | Profil przejścia  0.030” dla cewnika balonowego 3,0 mm |  |
| 4 | Ciśnienie nominalne ≥ 10 atm. cewnik balonowy wytrzymujący ciśnienie RBP  18 atm. |  |
| 5 | Trwałość kształtu |  |
| 6 | Różne średnice przynajmniej od 2,0 do 5,0 mm - co 0,25 mm w przedziale 2,0 -4,0 mm |  |
| 7 | Różne długości cewnika balonowego w zakresie co najmniej od 10 do 30 mm |  |
| 8 | Odporność na urazy mechaniczne |  |
| 9 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie 2 poz. 4 Pakiet do zabiegów na naczyniach zwapniałych i do restenozy - prowadnik do angioplastyki balonowej |  |  |
| 1 | W skopii RTG dobra widoczność wyłącznie dystalnego odcinka, odcinek proksymalny niewidoczny |  |
| 2 | Prowadnik pokryty materiałem zmniejszającym tarcie, rdzeń z nitinolu |  |
| 3 | Różne długości prowadników – w zakresie minimum od 190 do 300 cm |  |
| 4 | Prowadniki pokryte substancją hydrofilną w części dystalnej |  |
| 5 | Duży wybór prowadników o różnych rodzajach końcówek roboczych i różnym stopniu twardości dostosowanych do charakteru zmiany |  |
| 6 | Różna sztywność części proksymalnej oraz środkowej |  |
| 7 | Różnego rodzaju sztywność części dystalnej dobierana do charakterystyki zwężenia |  |
| 8 | Maksymalna średnica 0,014” |  |
| 9 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 3 poz. 5 Pakiet do zabiegów na naczyniach zwapniałych i do restenozy - stent antyproliferacyjny |  |  |
| 1 | Stent zamontowany na balonie wysokociśnieniowym z RBP ≥18 atm. |  |
| 2 | Ciśnienie nominalne ≥ 10 atm. |  |
| 3 | Skrócenie stentu przy implantacji ≤ 0,5% |  |
| 4 | Grubość ściany ≤ 0,0035” |  |
| 5 | Profil przejścia dla stentu o średnicy 3.0 nie większy niż 0,040” |  |
| 6 | Substancja cytostatyczna którą pokryty jest stent o udowodnionym działaniu hamującym proliferacje komórek mięśni gładkich i zapobiegająca restenozie |  |
| 7 | Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F dla wszystkich średnic stentu |  |
| 8 | Szaft proksymalny  2,2 F, szaft dystalny  2,7 F (dla stentu o średnicy 4,0 mm) |  |
| 9 | Architektura stentu umożliwiająca dostęp do bocznic, powierzchnia otwarta nie mniej niż 80% |  |
| 10 | Średnice i długości stentu: średnice co najmniej od 2.25 do 4.0 mm, długości co najmniej w zakresie 8 mm - 48 mm |  |
| 11 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-3 do SIWZ

(do zadania nr 3)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 3

PAKIET DO STENTOWANIA ZMIAN WIELONACZYNIOWYCH I BIFURKACJI

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 3 poz. 1 Pakiet do stentowania zmian wielonaczyniowych i bifurkacji - stent antyproliferacyjny |  |  |
| 1 | Zamontowany na cewniku balonowym wysokociśnieniowym z RBP  14 atm. |  |
| 2 | Cechy cewnika balonowego zapobiegające tworzenie się dyssekcji na brzegach stentu |  |
| 3 | Różne średnice stentu minimum w zakresie od 2,0 mm do 4,5 mm |  |
| 4 | Profil przejścia  0,035” dla stentu o średnicy 3,0 mm |  |
| 5 | Różne długość stentu w zakresie co najmniej od 8 mm do  40 mm - minimum 6 |  |
| 6 | Implantacja stentu przy zastosowaniu cewnika prowadzącego o średnicy 5F dla stentu o średnicy 4.0 mm |  |
| 7 | Budowa stentu umożliwiająca dobry dostęp do bocznic (opis) |  |
| 8 | Stent pokryty biodegradowalnym polimerem z lekiem antyproliferacyjnym |  |
| 9 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 3 poz. 2 Pakiet do stentowania zmian wielonaczyniowych i bifurkacji - stent wieńcowy do stentowania bocznic |  |  |
| 1 | Zamontowany na cewniku balonowym wysokociśnieniowym z RBP  14 atm. |  |
| 2 | Cechy cewnika balonowego zapobiegające tworzenie się dyssekcji na brzegach stentu |  |
| 3 | Różne średnice stentu minimum w zakresie od 2,5 mm do 3,50 mm |  |
| 4 | Profil przejścia stentu < 0,041” |  |
| 5 | Szaft proksymalny  2,0F, szaft dystalny  2,7F |  |
| 6 | Stent o dwóch średnicach przy jednym ciśnieniu nominalnym |  |
| 7 | Dostępne długości stentu minimum 3 w zakresie co najmniej od 15mm do 23 mm |  |
| 8 | Trzy markery znakujące początek i koniec stentu oraz bocznicę |  |
| 9 | Stent pokryty lekiem antyproliferacyjnym |  |
| 10 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 3 poz. 3 Pakiet do stentowania zmian wielonaczyniowych i bifurkacji - cewnik balonowy do PTCA o niskim profilu |  |  |
| 1 | Niski profil wejścia  0,016” |  |
| 2 | Długości cewnika balonowego w zakresie co najmniej od 10 mm do 40 mm |  |
| 3 | Średnica cewnika balonowego w zakresie od 0,75 - 1,25 mm |  |
| 4 | Cewnik balonowy o ciśnieniu RBP  18 atm. oraz ciśnieniu nominalnym ≥ 8 atm. |  |
| 5 | Pokrycie hydrofilne |  |
| 6 | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F |  |
| 7 | Odporność na urazy mechaniczne |  |
| 8 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,14” |  |
| 9 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-4 do SIWZ

(do zadania nr 4)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 4

STENT WIEŃCOWY NA BALONIE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 4 poz. 1 Stent wieńcowy na balonie |  |  |
| 1 | Zamontowany na cewniku balonowym o ciśnieniem nominalnym ≥. 8 atm. |  |
| 2 | Zamontowany na cewniku balonowym wysokociśnieniowym z RBP  14 atm. |  |
| 3 | Cechy balonu zapobiegające tworzenie się dyssekcji na brzegach stentu |  |
| 4 | Różne średnice stentu minimum w zakresie 2,5-4,0 mm |  |
| 5 | Profil przejścia ≤ 0,041” dla stentu o średnicy 3,0 mm |  |
| 6 | Wystawanie balonu poza stent maksimum 0,6 mm |  |
| 7 | Grubość ściany stentu ≤ 0,038” |  |
| 8 | Różne długości stentu co najmniej od 10 mm do  38 mm – minimum 7 |  |
| 9 | Maksymalne skrócenie stentu po rozprężeniu  0,5 % |  |
| 10 | Markery na końcach stentu lub na balonie |  |
| 11 | Implantacja stentu przy zastosowaniu cewnika prowadzącego o średnicy 5F przy stencie zamontowanym na cewniku balonowym o średnicy 4.0 mm |  |
| 12 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 4 poz. 2 System protekcji |  |  |
| 1 | Możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 2,5 mm do 7 mm |  |
| 2 | Długość systemu powyżej 190 cm |  |
| 3 | Pory filtra o wielkości 120 µm |  |
| 4 | Prowadnik ruchomy niezależny od systemu, posiadający minimum stopni sztywności. |  |
| 5 | Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 5 do 7 mm |  |
| 6 | System kompatybilny z koszulką 5F i cewnikiem prowadzącym 6F |  |
| 7 | System o właściwościach umożliwiających bezpieczne usunięcie filtra z naczynia po implantacji stentu bez utraty materiału zatorowego z filtra |  |
| 8 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 4 poz. 3 Stent antyproliferacyjny |  |  |
| 1 | Zamontowany na cewniku balonowym o ciśnieniu nominalnym ≥ 8 atm. |  |
| 2 | Zamontowany na cewniku balonowym wysokociśnieniowym z RBP ≥ 16 atm. |  |
| 3 | Siła radialna stentu – co najmniej 25 PSI |  |
| 4 | Skrócenie stentu przy implantacji < 0,5% przy RBP |  |
| 5 | Grubość ściany stentu < 0,0033” |  |
| 6 | Profil przejścia ≤ 0,043” dla stentu o średnicy 3,0 mm |  |
| 7 | Substancja cytostatyczna którą pokryty jest stent o udowodnionym działaniu hamującym proliferacje komórek mięśni gładkich i zapobiegająca restenozie |  |
| 8 | Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 2.0 -3.5 mm |  |
| 9 | Szaft proksymalny ≤ 2,7 F, szaft dystalny ≤ 2,2 F dla stentu o średnicy 4,0 mm |  |
| 10 | Architektura stentu umożliwiająca dostęp do bocznic, powierzchnia otwarta nie mniej niż 80% |  |
| 11 | Średnice i długości stentu: średnice co najmniej od 2.00 mm – do 4.0 mm, długości co najmniej w zakresie 8 mm - 48 mm |  |
| 12 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 4 poz.4 Stent bioresorbowalny |  |  |
| 1 | Rusztowanie naczyniowe bioresorbowalne zbudowane z polimeru kwasu mlekowego |  |
| 2 | Rusztowanie powlekane lekiem antyproliferacyjnym |  |
| 3 | Średnice rusztowania w zakresie minimum 2,5 mm – 3.5 mm |  |
| 4 | Długości rusztowania w zakresie minimum 8 mm - 28 mm |  |
| 5 | RBP co najmniej 16 atm. |  |
| 6 | Widoczność w skopii rtg |  |
| 7 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 4 poz. 5 Prowadnik angioplastyczny |  |  |
| 1 | W skopii RTG dobra widoczność wyłącznie dystalnego odcinka, odcinek proksymalny niewidoczny |  |
| 2 | Prowadnik pokryty materiałem zmniejszającym tarcie |  |
| 3 | Różne długości prowadników – minimum 190 cm i 300 cm |  |
| 4 | Możliwość wyboru prowadników pokrytych substancją hydrofilną lub hydrofobową |  |
| 5 | Duży wybór prowadników o różnych rodzajach końcówek roboczych i różnym stopniu twardości dostosowanych do charakteru zmiany – minimum 35 rodzajów prowadników |  |
| 6 | Różna sztywność części proksymalnej oraz środkowej |  |
| 7 | Różnego rodzaju sztywność części dystalnej, dobierana do charakterystyki zwężenia |  |
| 8 | Możliwość wymiany cewnika typu rapid exchange na over the wire |  |
| 9 | Maksymalna średnica 0,014” |  |
| 10 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-5 do SIWZ

(do zadania nr 5)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE  NR 5

STENT WIEŃCOWY DO STENTOWANIA ZMIAN PROSTYCH

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 5 poz. 1 Stent wieńcowy do stentowania zmian prostych |  |  |
| 1 | Zamontowany fabrycznie na cewniku balonowym wysokociśnieniowym z RBP  14 atm. i ciśnieniu nominalnym ≥ 8 atm. |  |
| 2 | Cechy balonu zapobiegające tworzenie się dyssekcji na brzegach stentu |  |
| 3 | Różne średnice stentu minimum w zakresie 2,5 mm do 4,0 mm |  |
| 4 | Profil przejścia ≤ 0,041” dla stentu 3.0 mm |  |
| 5 | Wystawanie balonu poza stent ≤ 0,6 mm |  |
| 6 | Grubość ściany stentu ≤ 0,0038” |  |
| 7 | Różne długość od 8 mm do  38 mm – minimum 6 |  |
| 8 | Maksymalne skrócenie stentu po rozprężeniu < 1,0% |  |
| 9 | Markery na końcach stentu lub na balonie |  |
| 10 | Implantacja stentu przy zastosowaniu cewnika prowadzącego o średnicy 5F |  |
| 11 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie 5 poz. 2 Stent antyproliferacyjny |  |  |
| 1 | Stent zamontowany na balonie wysokociśnieniowym - umożliwiającym ciśnienie doprężenia min.16 atm. ciśnienie nominalne min. 8 atm. |  |
| 2 | Średnice i długości stentu: średnice co najmniej od 2.5-do 4,0 mm, długości co najmniej w zakresie 8- 38 mm |  |
| 3 | Dostateczna siła radialna stentu ≥ 25PSI . |  |
| 4 | Skrócenie stentu przy implantacji < 1.5 % |  |
| 5 | Grubość ściany  0,0038” |  |
| 6 | Profil przejścia dla stentu o średnicy 3.0 nie większy niż 0,042” |  |
| 7 | Substancja, którą pokryty jest stent o udowodnionym działaniu hamującym proliferacje komórek mięśni gładkich i zapobiegająca restenozie |  |
| 8 | Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 6F przy średnicy stentu ≥ 4,0 mm |  |
| 9 | Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F |  |
| 10 | Szaft proksymalny  2,2 F, szaft dystalny  2,7 F dla stentu o średnicy 3mm |  |
| 11 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| 12 | Architektura stentu umożliwiająca dostęp do bocznic, powierzchnia otwarta nie mniej niż 83 % |  |
| 13 | Pewne i mocne zamocowanie stentów na balonie, |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-6 do SIWZ

(do zadania nr 6)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 6

STENTY WIEŃCOWE MONTOWANE NA BALONIE DO POKRYWANIA PERFORACJI TĘTNICY WIEŃCOWEJ

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zamontowane fabrycznie na cewniku balonowym wysokociśnieniowym z RBP 14 atm. oraz ciśnieniu nominalnym min. 8 atm. |  |
| 2 | Materiał którym pokryty jest stent o właściwościach obojętnych biologicznie |  |
| 3 | Różne średnice stentu minimum w zakresie 2,5-5,0 mm |  |
| 4 | Profil przejścia ≤ 0,047” dla stentu o średnicy 3,0 mm |  |
| 5 | Różne długość stentu od 10 mm do  25 mm – minimum 3 |  |
| 6 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-7 do SIWZ

(do zadania nr 7)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 7

CEWNIK BALONOWY DO PTCA O NISKIM PROFILU DO REKANALIZACJI

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Niski profil wejścia  0,016” |  |
| 2 | Długości cewnika balonowego w zakresie minimum od 10 mm do 30 mm |  |
| 3 | Średnice cewnika balonowego w zakresie minimum od 0,75 do 1,25 mm |  |
| 4 | Cewnik balonowy o ciśnieniu RBP  18 atm. |  |
| 5 | Cewnik balonowy o ciśnieniu nominalnym ≥ 8 atm. |  |
| 6 | Pokrycie hydrofilne |  |
| 7 | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F |  |
| 8 | Odporność na urazy mechaniczne |  |
| 9 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,14” |  |
| 10 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-8 do SIWZ

(do zadania nr 8)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 8

STENT ANTYPROLIFERACYJNY

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ciśnienie nominalne min. 8 atm. |  |
| 2 | Siła radialna stentu – co najmniej 25 PSI . |  |
| 3 | Skrócenie stentu przy implantacji  0,5% przy RBP, dla stentu 3.0 mm |  |
| 4 | Grubość ściany stentu < 0,0033” |  |
| 5 | Profil przejścia dla stentu o średnicy 3.0 nie większy niż 0,042” |  |
| 6 | Substancja cytostatyczna którą pokryty jest stent o udowodnionym działaniu hamującym proliferację komórek mięśni gładkich i zapobiegająca restenozie |  |
| 7 | Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu w zakresie 2.0 mm - 4.0 mm |  |
| 8 | Szaft proksymalny  2,1 F, szaft dystalny  2,7 F |  |
| 9 | RBP co najmniej 16 atm. |  |
| 10 | Architektura stentu umożliwiająca dostęp do bocznic, powierzchnia otwarta nie mniej niż 83% |  |
| 11 | Budowa umożliwiająca łatwy dostęp do bocznic |  |
| 12 | Średnice stentu co najmniej w zakresie od 2.00 do 4.0mm |  |
| 13 | Długości stentu co najmniej w zakresie 8-48 mm |  |
| 14 | Stent zbudowany ze stopu kobaltowo-chromowego |  |
| 15 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-9 do SIWZ

(do zadania nr 12)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 9

CEWNIK BALONOWY WYSOKOCIŚNIENIOWY NIEPODATNY

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ciśnienie nominalne ≥ 10 atm. cewnik balonowy wytrzymujący ciśnienie RBP  18 atm. |  |
| 2 | Średnica zewnętrzna cewnika: szaft proksymalny ≤ 2,3 F, szaft dystalny  2.7 F |  |
| 3 | Profil przejścia dla cewnika balonowego 3.0 mm  0.027” |  |
| 4 | Trwałość kształtu, pokrycie cewnika balonowego materiałem hydrofilnym |  |
| 5 | Różne średnice cewnika balonowego co najmniej od 1,5 mm do 5,0 mm - co 0,25 mm w przedziale 2,0 -4,0 mm |  |
| 6 | Różne długości cewnika balonowego w zakresie co najmniej od 8 do 33 mm |  |
| 7 | Odporność na urazy mechaniczne |  |
| 8 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-10 do SIWZ

(do zadania nr 10)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 10

CEWNIK BALONOWY DO PTCA O NISKIM PROFILU - PÓŁPODATNY

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Niski profil wejścia  0,016” |  |
| 2 | Niski profil przejścia cewnika balonowego < 0,024” dla cewnika balonowego 3,0 mm |  |
| 3 | Szaft proksymalny ≤ 2,1 F, szaft dystalny ≤ 2,5 F |  |
| 4 | Średnice cewnika balonowego w zakresie co najmniej od 1,5 do 4,0 mm - od 2,0 do 4,0 mm co 0,25 mm Długości cewnika balonowego w zakresie co najmniej 10 - 30 mm |  |
| 5 | Cewnik balonowy o RBP 14 atm. i ciśnieniu nominalnym minimum 8 atm. |  |
| 6 | Pokrycie hydrofilne |  |
| 7 | Cechy balonu umożliwiające przejście przez bardzo kręte, zwapniałe i wąskie naczynia |  |
| 8 | Odporność na urazy mechaniczne |  |
| 9 | Możliwość wykonania angioplastyki metodą „kissing ballon” przy cewniku prowadzącym 6F |  |
| 10 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-11 do SIWZ

(do zadania nr 11)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR  11

PROWADNIK DLA ANGIOPLASTYKI BALONOWEJ ORAZ STENTOWANIA

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 11 poz. 1 Prowadnik do angioplastyki balonowej oraz stentowania |  |  |
| 1 | W skopii RTG dobra widoczność wyłącznie dystalnego odcinka, odcinek proksymalny niewidoczny |  |
| 2 | Prowadnik pokryty materiałem zmniejszającym tarcie |  |
| 3 | Różne długości prowadników – minimum 190 cm i 300 cm |  |
| 4 | Możliwość wyboru prowadników pokrytych substancją hydrofilną lub hydrofobową |  |
| 5 | Duży wybór prowadników o różnych rodzajach końcówek roboczych i różnym stopniu twardości dostosowanych do charakteru zmiany – minimum 35 rodzajów prowadników |  |
| 6 | Różna sztywność części proksymalnej oraz środkowej |  |
| 7 | Różnego rodzaju sztywność części dystalnej (do 6 cm), dobierana do charakterystyki zwężenia |  |
| 8 | Możliwość wymiany cewnika typu rapid exchange na over the wire |  |
| 9 | Maksymalna średnica 0,014” |  |
| 10 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 11 poz. 2 Prowadnik angioplastyczny do rekanalizacji całkowicie zamkniętych naczyń |  |  |
| 1 | Prowadnik zaprojektowany dla rekanalizacji całkowicie zamkniętego naczynia |  |
| 2 | W skopii RTG dobra widoczność wyłącznie dystalnego odcinka, odcinek proksymalny niewidoczny |  |
| 3 | Prowadnik pokryty materiałem hydrofilnym na całej długości |  |
| 4 | Końcówka robocza wykonana z tworzywa sztucznego |  |
| 5 | Różne stopnie twardości prowadnika – minimum 6 |  |
| 6 | Odpowiednia sztywność za wyjątkiem części dystalnej |  |
| 7 | Maksymalna średnica 0,014” |  |
| 8 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-12 do SIWZ

(do zadania nr 12)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 12

Y- ADAPTOR

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica prześwitu zastawki umożliwiająca przeprowadzenie cewnika o średnicy co najmniej do 8F |  |
| 2 | Wyposażony w trójstopniowy mechanizm zapadkowy zastawki hemostatycznej typu „klik” bez elementów przykręcanych |  |
| 3 | Zastawka zapewniająca szczelność zamknięcia, i utrzymująca swoje własności również w trakcie zabiegu wymagającego wielokrotnego wprowadzania cewników balonowych i stentów |  |
| 4 | Przezroczysty, ergonomiczny i łatwy w obsłudze jedną ręką |  |
| 5 | Dodatkowo z adapterem introduktor umożliwiający atraumatyczne przeprowadzenie prowadnika angioplastycznego przez zastawkę hemostatyczną |  |
| 6 | System zapobiegający wstecznemu wypływowi kontrastu przez zastawkę hemostatyczną |  |
| 7 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-13 do SIWZ

(do zadania nr 13)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 13

ŁĄCZNIK Y

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica prześwitu zastawki umożliwiająca przepuszczenie cewnika 9F |  |
| 2 | Zawór hemostatyczny obrotowy (nie listkowy) |  |
| 3 | Zastawka zapewniająca szczelność zamknięcia |  |
| 4 | Wykonany z przezroczystego materiału |  |
| 5 | Dostępny również z podwójną zastawką hemostatyczną |  |
| 6 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-14 do SIWZ

(do zadania nr 14)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 14

RAMPY  2 I 3 KRANIKOWE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Duża średnica wewnętrzna umożliwiająca wysoki przepływ |  |
| 2 | Szczelność poszczególnych kraników / czytelność powyżej kranów |  |
| 3 | Łatwość zmiany pozycji kranów |  |
| 4 | Odporność materiału na urządzenia mechaniczne |  |
| 5 | Przezroczysta obudowa umożliwiająca kontrolę wizualną |  |
| 6 | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-15 do SIWZ

(do zadania nr 15)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 15

INTRODUKTORY NACZYNIOWE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 15 poz. 1 Introduktor naczyniowy do tętnicy udowej ,,krótki” 11-12 cm |  |  |
| 1 | Odporny na złamania i zagięcia |  |
| 2 | Różne średnice wewnętrzne co najmniej w zakresie od 5F do 10 F |  |
| 3 | Niezmienność światła na całej długości |  |
| 4 | Budowa atraumatyczna |  |
| 5 | W zestawie prowadnik, dołączony dodatkowy obturator |  |
| 6 | Dla średnicy 5F prowadnik 0,035” |  |
| 7 | Zastawka hemostatyczna i boczny odpływ z kranikiem |  |
| 8 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 15 poz. 2 Introduktor naczyniowy transradialny |  |  |
| 1 | Odporny na złamania i zagięcia |  |
| 2 | Różne średnice wewnętrzne (od 5F do 7F), różne długości w zakresie co najmniej 11-23 cm |  |
| 3 | Niezmienność światła na całej długości |  |
| 4 | Budowa atraumatyczna |  |
| 5 | W zestawie prowadnik, igła 21G |  |
| 6 | Prowadnik 0,018” z miękką końcówką J pod kątem 45 stopni lub prosta – do wyboru przez zamawiającego |  |
| 7 | Zastawka hemostatyczna i boczny odpływ z kranikiem |  |
| 8 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 15 poz. 3 Introduktor naczyniowy do tętnicy udowej „długi” 23 cm |  |  |
| 1 | Odporny na złamania i zagięcia |  |
| 2 | Różne średnice wewnętrzne w zakresie minimum od 5F do 10F |  |
| 3 | Teleskopowy układ rozszerzający dla długich i o średnicy  7F |  |
| 4 | Budowa atraumatyczna: gładkie atraumatyczne przejście pomiędzy prowadnikiem a rozszerzaczem, oraz pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, atraumatyczna końcówka, dodatkowy obturator |  |
| 5 | Zachowuje niezmienne światło na całej długości |  |
| 6 | Zastawka hemostatyczna i boczny odpływ z kranikiem |  |
| 7 | Dający dobre podparcie dla cewnika prowadzącego przy krętym przebiegu tętnic biodrowych |  |
| 8 | Termin ważności co najmniej12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 15 poz. 4 Introduktor naczyniowy krótki do zabiegów obwodowych |  |  |
| 1 | Odporny na złamania i zagięcia |  |
| 2. | Różne średnice wewnętrzne w zakresie co najmniej od 5F do 12F |  |
| 3. | Niezmienność światła na całej długości |  |
| 4. | Budowa atraumatyczna |  |
| 5. | W zestawie igła, koszulka i rozszerzacz |  |
| 6. | Zastawka hemostatyczna i boczny odpływ z kranikiem |  |
| 7. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-16 do SIWZ

(do zadania nr 16)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE  NR  16

PROWADNIK  ANGIOGRAFICZNY

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odporny na zagięcia, dobrze widoczny w skopii |  |
| 2 | Różne rodzaje końcówek – proste lub „J” o różnych stopniach twardości |  |
| 3 | Różne rozmiary krzywizn „J” minimum 1,5; 3; 6; 15 mm |  |
| 4 | Dostępne prowadniki o powłoce teflonowej |  |
| 5 | Różne rodzaje średnic minimum 4 w zakresie 0,25” – 0,38” |  |
| 6 | Różne długości co najmniej 3 w zakresie minimum 145 – 260 cm |  |
| 7 | Ciągłość materiału prowadnika zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu |  |
| 8 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-17 do SIWZ

(do zadania nr 17)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 17

STRZYKAWKA Z MANOMETREM DO PTCA

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Łatwość obsługi |  |
| 2 | Możliwość stosowania wysokich ciśnień – ciśnienie maksymalne  30 atm. |  |
| 3 | Pojemność strzykawki minimum 20 ml |  |
| 4 | Zabezpieczenie przed niekontrolowaną deflacją |  |
| 5 | Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji |  |
| 6 | Dobrze widoczna tarcza manometru pokryta substancją luminescencyjną w przyciemnionym pomieszczeniu |  |
| 7 | Inflator wykonany z przeźroczystego materiału |  |
| 8 | Precyzyjne zwiększanie ciśnienia w cewniku balonowym – pomiar z dokładnością do 3% w pełnym zakresie wartości |  |
| 9 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-18 do SIWZ

(do zadania nr 18)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 18

PROWADNIK HYDROFILNY MIĘKKI

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU |  | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 18 poz. 1 Prowadnik hydrofilny krótki - miękki |  |  |  |
| 1 | Prowadnik hydrofilny o końcówce prostej i zagiętej 45 stopni i „J” 1.5, 2.0, 3.0 |  |  |
| 2 | Długość prowadnika w zakresie 50cm -180 cm minimum 4 długości |  |  |
| 3 | Różne długości ściętej końcówki rdzenia – short, regular, long |  |  |
| 4 | Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, odporność na złamania struktury podłużnej, rdzeń wykonany z jednego kawałka, kontrola trakcji 1:1 |  |  |
| 5 | Średnice w zakresie 0.018 - 0.038 cala minimum 5 średnic |  |  |
| 6 | W poliuretan zatopione nitki wolframowe |  |  |
| 7 | Atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia, z pamięcią kształtu |  |  |
| 8 | Trwała powłoka hydrofilna |  |  |
| 9 | Dostępny w wersji z kształtowaną końcówką |  |  |
| 10 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy. |  |  |
| Zadanie nr 18 poz. 2 Prowadnik hydrofilny długi – miękki |  |  |  |
| 1 | Prowadnik hydrofilny o końcówce prostej i zagiętej 45 stopni i „J” 1.5, 2.0, 3.0 |  |  |
| 2 | Długość prowadnika w zakresie 220 cm - 300 cm minimum 3 długości |  |  |
| 3 | Różne długości ściętej końcówki rdzenia – short, regular, long |  |  |
| 4 | Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, odporność na złamania struktury podłużnej, rdzeń wykonany z jednego kawałka, kontrola trakcji 1:1 |  |  |
| 5 | Średnice w zakresie 0.018 - 0.038” minimum 5 średnic |  |  |
| 6 | W poliuretan zatopione nitki wolframowe |  |  |
| 7 | Atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia, z pamięcią kształtu |  |  |
| 8 | Trwała powłoka hydrofilna |  |  |
| 9 | Dostępny w wersji z kształtowaną końcówką |  |  |
| 10 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy. |  |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-19 do SIWZ

(do zadania nr 19)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 19

PROWADNIK HYDROFILNY STIFF

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 19 poz.1 prowadniki hydrofilne krótkie - STIFF |  |  |
| 1 | Prowadnik hydrofilny o końcówce prostej i zagiętej |  |
| 2 | Długość prowadnika 150cm, 180cm, |  |
| 3 | Długość ściętej końcówki rdzenia – short =1cm, regular=3cm, long=8cm |  |
| 4 | Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, odporność na złamania struktury podłużnej, rdzeń wykonany z jednego kawałka, kontrola trakcji 1:1 |  |
| 5 | Średnice 0.020, 0.025, 0.035 i 0.038 cala |  |
| 6 | W poliuretan zatopione nitki wolframowe |  |
| 7 | Atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia, z pamięcią kształtu |  |
| 8 | Trwała powłoka hydrofilna |  |
| 9 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy. |  |
| Zadanie nr 19 poz. 2 prowadniki hydrofilne długie - STIFF |  |  |
| 1 | Prowadnik hydrofilny o końcówce prostej i zagiętej |  |
| 2 | Długość prowadnika 260cm i 300 cm |  |
| 3 | Długość ściętej końcówki rdzenia – short =1cm, regular=3cm, long=8cm |  |
| 4 | Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, odporność na złamania struktury podłużnej, rdzeń wykonany z jednego kawałka, kontrola trakcji 1:1 |  |
| 5 | Średnice 0.020, 0.025, 0.035 i 0.038 cala |  |
| 6 | W poliuretan zatopione nitki wolframowe |  |
| 7 | Atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia, z pamięcią kształtu |  |
| 8 | Trwała powłoka hydrofilna |  |
| 9 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy. |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-20 do SIWZ

(do zadania nr 20)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 20

SYSTEM DO UCISKANIA NAKŁUTEJ TĘTNICY PROMIENIOWEJ U CHORYCH Z WYSOKIM RYZYKIEM POWIKŁAŃ KRWOTOCZNYCH

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Łatwość i pewność mocowania ucisku |  |
| 2 | Możliwość obserwacji miejsca nakłucia tętnicy bez zdejmowania ucisku |  |
| 3 | Przystosowany do ucisku prawej i lewej tętnicy promieniowej |  |
| 4 | Możliwość precyzyjnej kontroli siły ucisku na tętnicę promieniową |  |
| 5 | Umożliwiający wczesne uruchomienie pacjenta po zabiegu |  |
| 7 | Możliwość zamówienia opaski o różnych rozmiarach – co najmniej 3 |  |
| 6 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-21 do SIWZ

(do zadania nr 21)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 21

ZESTAW TRANSRADIALNY

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 21 poz. 1 Cewnik prowadzący dedykowany do dostępu promieniowego |  |  |
| 1 | Długość cewnika minimum 100 cm |  |
| 2 | Oferowane średnice w zakresie 5F- 6F |  |
| 3 | Wysoka “pamięć materiałowa”- niezmienność kształtu w temperaturze 37 C w trakcie całego zabiegu |  |
| 4 | Pełna gama krzywizn w każdej średnicy umożliwiająca dostęp z nakłucia promieniowej z przynajmniej 5 różnymi wielkościami/rozmiarami krzywizn |  |
| 5 | Obecność zbrojenia wewnątrz cewnika zapewniająca niezmienność światła na całej długości cewnika |  |
| 6 | Miękka atraumatyczna końcówka z dobrą widocznością w skopii |  |
| 7 | Pokrycie cewnika hydrofilne |  |
| 8 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 21 poz. 2 Prowadnik hydrofilny - miękkie |  |  |
| 1 | Prowadnik hydrofilny o końcówce prostej i zagiętej 45 stopni i „J”, krzywizna Bolia |  |
| 2 | Długość prowadnika 50 cm, 80cm, 120cm, 150cm, 180 cm, 220 cm, 260cm i 300 cm |  |
| 3 | Długość ściętej końcówki rdzenia – short=1cm, regular=3cm, long=5cm |  |
| 4 | Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, odporność na złamania struktury podłużnej, rdzeń wykonany z jednego kawałka, kontrola trakcji 1:1 |  |
| 5 | Średnice 0.018, 0,020, 0.025, 0.032, 0.035, 0,038” |  |
| 6 | W poliuretan zatopione nitki wolframowe |  |
| 7 | Atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia, z pamięcią kształtu |  |
| 8 | Trwała powłoka hydrofilna |  |
| 9 | Dostępny w wersji z kształtowaną końcówką |  |
| 10 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy. |  |
| Zadanie nr 21 poz.3 Koszulka hydrofilna o średnicy 5F o średnicy wewnętrznej 6F |  |  |
| 1 | Koszulka o długości w zakresie 10-16 cm |  |
| 2 | W zestawie prowadnik 45 cm lub 80 cm o średnicy 0,021” lub 0,025” |  |
| 3 | W zestawie igła 20G lub 21G |  |
| 4 | Średnica zewnętrzna koszulki 5F |  |
| 5 | Średnica wewnętrzna koszulki 6F |  |
| 6 | Grubość ścianki koszulki ≤ 0,12 mm |  |
| 7 | Atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia |  |
| 8 | Trwała powłoka hydrofilna |  |
| 9 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy. |  |
| Zadanie nr 21 poz. 4 Introduktor naczyniowy transradialny |  |  |
| 1 | Odporny na złamania i zagięcia |  |
| 2 | Różne średnice wewnętrzne co najmniej od 4F do 6F, |  |
| 3 | Różne długości w zakresie co najmniej 7 -10 cm |  |
| 4 | Niezmienność światła na całej długości |  |
| 5 | Budowa atraumatyczna |  |
| 6 | W zestawie prowadnik, igła 20, lub 21 lub 22 G, |  |
| 7 | Prowadnik 0,018” lub 0,021” lub 0,025” z miękką końcówką |  |
| 8 | Zastawka hemostatyczna i boczny odpływ z kranikiem |  |
| 9 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 21 poz. 5 Cewnik balonowy do PTCA półpodatny |  |  |
| 1 | Niski profil wejścia  0,016” |  |
| 2 | Niski profil przejścia cewnika balonowego < 0,023” przy średnicy cewnika 3,0 mm |  |
| 3 | Szaft proksymalny 2,0 ≤ F, szaft dystalny 2,4 ≤ F |  |
| 4 | Średnice cewnika balonowego co najmniej w zakresie od 1,25 do 4,0 mm - od 2,0 do 4,0 mm co 0,25 mm |  |
| 5 | Cewnik balonowy z ciśnieniem RBP 14 atm. i ciśnieniem nominalnym ≥ 6 atm. |  |
| 6 | Pokrycie hydrofilne |  |
| 7 | Długości w zakresie co najmniej od 10 mm do 40 mm |  |
| 8 | Odporność na urazy mechaniczne |  |
| 9 | Możliwość wykonania angioplastyki metodą „kissing ballon” przy cewniku prowadzącym 6F |  |
| 10 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-22 do SIWZ

(do zadania nr 22)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 22

KRANIK NISKOCIŚNIENIOWY

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków* TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość podczas koronarografii |  |
| 2 | Łatwość zmiany pozycji kranów |  |
| 3 | Kraniki jedno – i trójdrożne |  |
| 4 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-23 do SIWZ

(do zadania nr 23)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 23

KRANIKI WYSOKOCIŚNIENIOWE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość do 1200 PSI |  |
| 2 | Łatwość zmiany pozycji kranów |  |
| 3 | Kraniki jedno i trójdrożne |  |
| 4 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-24do SIWZ

(do zadania nr 24)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 24

IGŁY ANGIOGRAFICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Różne średnice wewnętrzne w tym dla dojścia promieniowego |  |
| 2 | Różne długości co najmniej 50, 70 mm |  |
| 3 | Przeźroczysta końcówka |  |
| 4 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-25 do SIWZ

(do zadania nr 25)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 25

PRZEDŁUŻACZ DO PROWADNIKÓW ANGIOPLASTYCZNYCH

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dostępny w 4 rozmiarach 5,5F, 6F, 7F, 8F, |  |
| 2 | Odporność na załamania I zagięcia, wysoka elastyczność |  |
| 3 | Światło wewnętrzne dla 5,5F – min.0,051” 6F –min. 0,056” 7F –min. 0,062” 8F –min. 0,071” |  |
| 4 | Długość min. 150 cm |  |
| 5 | Markery pozycjonujące dobrze widoczne w skopii |  |
| 6 | Budowa o konstrukcji „half-pipe” |  |
| 7 | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-26 do SIWZ

(do zadania nr 26)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE  NR 26

MIKROCEWNIK DO ANGIOPLASTYKI WIEŃCOWEJ

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dystalna średnica zewnętrzna mikrocewnika ≤ 1,8F Dystalna średnica wewnętrzna mikrocewnika ≥ 0,018” Proksymalna średnica zewnętrzna mikrocewnika ≤ 2,8F Proksymalna średnica wewnętrzna mikrocewnika ≥ 0,021” |  |
| 2 | Obecność markera widocznego w skopii rtg znakującego koniec cewnika |  |
| 3 | Dostępne długości w zakresie co najmniej 130-150 cm |  |
| 4 | Pokrycie hydrofilne cewnika, dystalne 13 cm elastyczne |  |
| 5 | Obecność zbrojenia metalowego wewnątrz cewnika na całej długości cewnika |  |
| 6 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-27 do SIWZ

(do zadania nr 27)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 27

CEWNIK PROWADZĄCY DO ANGIOPLASTYKI Z DOSTĘPU PROMIENIOWEGO

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Duże wewnętrzne średnice dla 6F- 0.072” |  |
| 2 | Oferowane średnice w zakresie 5F-6F |  |
| 3 | Wysoka “pamięć materiałowa”- niezmienność kształtu w temperaturze 37 C w trakcie całego zabiegu |  |
| 4 | Pełna gama krzywizn w każdej średnicy umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy promieniowej, ramiennej, jak również dojście do bypassów jak i innych nietypowych odejść naczyń – minimum 30 |  |
| 5 | Obecność zbrojenia wewnątrz cewnika zapewniająca niezmienność światła na całej długości cewnika |  |
| 6 | Dostępne różne długości cewników minimum 3 różne długości |  |
| 7 | Miękka atraumatyczna końcówka z markerem widocznym w skopii |  |
| 8 | Możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i krótkimi i długimi końcówkami |  |
| 9 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-28 do SIWZ

(do zadania nr 28)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 28

TORKERY

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 39 poz. 1,2 |  |  |
| 1 | Torker wykonany tylko z elementów z tworzyw sztucznych |  |
| 2 | Przeznaczony do stosowania z prowadnikami 0,035 cala lub 0,018 cala |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-29 do SIWZ

(do zadania nr 29)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 29

DŁUGIE INTRODUKTORY NACZYNIOWE ZBROJONE DO ZABIEGÓW MET. CROSS-OVER W ZAKRESIE TĘTNIC BIODROWYCH ORAZ W OBRĘBIE TĘTNIC TRZEWNYCH

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków* TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Końcówka prosta i zagięta lub zagięty poszerzacz |  |
| 2 | Średnica 5F |  |
| 3 | Długość 45 cm |  |
| 4 | Zbrojenie żebrowaniem stalowym cewnika zapobiegające załamaniom w krętych naczyniach |  |
| 5 | Dobrze widoczny w skopii rtg marker w pobliżu końca dystalnego |  |
| 6 | Boczny odpływ z kranikiem trójdrożnym |  |
| 7 | Zastawka hemostatyczna na końcu proksymalnym |  |
| 8 | Pokrycie hydrofilne |  |
| 9 | Atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką, a rozszerzaczem |  |
| 10 | Kompatybilne z prowadnikiem 0,018’' i 0,038’' |  |
| 11 | Poszerzacz w zestawie |  |

* UWAGA!

- Należy podać WSZYSTKIE oferowane numery katalogowe. Numery mają być pełne i przypisane dla konkretnych rozmiarów, długości, średnic itd.: np. 6F - nr kat. ABC, 7F nr kat. CDE itd. Z karty katalogowej MUSI jasno wynikać, które numery katalogowe są zaoferowane.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-30 do SIWZ

(do zadania nr 30)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 30

DŁUGIE INTRODUKTORY ZBROJONE PRZEZNACZONE DO ZABIEGÓW PTA TĘTNIC SZYJNYCH - 90 CM.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków* TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | W zestawie z poszerzaczem kompatybilnym z prowadnikiem 0,018 - 0,035 cala |  |
| 2 | Średnica 5 F |  |
| 3 | Długości 90 cm |  |
| 4 | Zbrojenie żebrowaniem stalowym cewnika zapobiegające załamaniom w krętych naczyniach |  |
| 5 | Dobrze widoczny w skopii rtg marker w obrębie końcówki |  |
| 6 | Boczny odpływ z kranikiem trójdrożnym. |  |
| 7 | Zastawka hemostatyczna odczepialna z Y-konektorem wyposażonym w zastawkę obrotową lub z zamontowanym zaworem obrotowym |  |
| 8 | Pokrycie hydrofilne dystalne conajmniej długości 15 cm |  |
| 9 | Atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką, a rozszerzaczem |  |
| 10 | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

*UWAGA!

- Należy podać WSZYSTKIE oferowane numery katalogowe. Numery mają być pełne i przypisane dla konkretnych rozmiarów, długości, średnic itd.: np. 6F - nr kat. ABC, 7F nr kat. CDE itd. Z karty katalogowej MUSI jasno wynikać, które numery katalogowe są zaoferowane.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-31 do SIWZ

(do zadania nr 31)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 31

CEWNIKI  DIAGNOSTYCZNE  DO  NACZYŃ  OBWODOWYCH.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków* TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik zapewniający dobre manewrowanie i obrót z przeniesieniem obrotu z końca dystalnego na proksymalny w stosunku 1:1 |  |
| 2 | Różne długości cewnika w zakresie conajmniej od 70 do 135 cm |  |
| 3 | Kompatybilne z prowadnikiami 0,35 – 0,38” |  |
| 4 | Średnice conajmniej od 4 do 5 F |  |
| 5 | Miękka końcówka atraumatyczna typu RB dobrze widoczna w promieniach rtg |  |
| 6 | Dostępny duży wybór kształtów w ramach umowy - co najmniej: prosty wielootworowy, pigteil wielootworowy, typu Simmonds I, II i III, typu cobra, do cewnikowania tętnicy piersiowej wewnętrznej (np. IM), do cewnikowania tętnic nerkowych, do cewnikowania tętnic szyjnych i kręgowych (typu headhunter i vertebral) |  |

* UWAGA!

- Należy podać WSZYSTKIE oferowane numery katalogowe. Numery mają być pełne i przypisane dla konkretnych rozmiarów, długości, średnic itd.: np. 6F - nr kat. ABC, 7F nr kat. CDE itd. Z karty katalogowej MUSI jasno wynikać, które numery katalogowe są zaoferowane.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-32 do SIWZ

(do zadania nr 32)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 32

CEWNIKI BALONOWE WYSOKOCIŚNIENIOWE DO PTA KOMPATYBILNY Z PROWADNIKIEM 0.018’’

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,018” |  |
| 2 | Długość balonu min od 20 do 100 mm |  |
| 3 | Średnica balonu min. 2,0 - 5,0 mm |  |
| 4 | Shaft proksymalny - 3,6F, shaft dystalny 3,4F |  |
| 5 | Długość układu dostarczającego min. od 90 do 150 cm |  |
| 6 | Kompatybilny z koszulką 5-6 F |  |
| 7 | RBP min. 20 atm |  |
| 8 | Termin ważności co najmniej 1 lata od daty dostawy. |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-33 do SIWZ

(do zadania nr 33)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 33

CEWNIKI BALONOWE WYSOKOCIŚNIENIOWE DO PTA KOMPATYBILNY Z PROWADNIKIEM 0.035’’

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,035” |  |
| 2 | Długość balonu 2 - 8 mm |  |
| 3 | Średnica balonu 5 - 12 mm |  |
| 4 | Balon niepodatny |  |
| 5 | Długość układu dostarczającego conajmniej 50 cm, 75 cm i 120 cm |  |
| 6 | Kompatybilny z koszulką 6-8 F |  |
| 7 | RBP min. 20-30 atm |  |
| 8 | Ciśnienie nominalne 8 atm |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-34 do SIWZ

(do zadania nr 34)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 34

STENTY OBWODOWE MONTOWANE NA BALONIE DO TĘTNIC UDOWYCH, PODOBOJCZYKOWYCH, NERKOWYCH

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stent stalowy typu sloted tube. |  |
| 2 | Zamontowany fabrycznie na cewniku z balonikiem wysokociśnieniowym - RBP 12-14 atm. w sposób uniemożliwiający jego zsunięcie w czasie manipulacji | * podać RBP |
| 3 | Maksymalna szerokość introduktora, przez który wprowadza się stent – 6 F |  |
| 4 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,035’' i 0,018’’ |  |
| 5 | Cechy balonu zapobiegające tworzeniu się rozwarstwień na brzegach stentu |  |
| 6 | Różne długości stentu conajmniej w zakresie od 19 mm do 59 mm |  |
| 7 | Różne szerokości stentu conajmniej od 3,0mm do 8,0mm |  |
| 8 | Długość układu wprowadzającego 135 cm |  |
| 9 | Markery na końcach stentu lub balonie |  |
| 10 | Dobra widoczność stentu w skopii RTG |  |
| 11 | Termin ważności co najmniej 1 roku od daty dostawy. | ** |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (**) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-35 do SIWZ

(do zadania nr 35)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 35

STENTY O DUŻEJ SILE RADIALNEJ DO ZMIAN NIEPODATNYCH.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stent samorozprężalny pleciony |  |
| 2 | Kompatybilny z zastawką 6F |  |
| 3 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,035'' |  |
| 4 | Średnice stentu conajmniej od 5 do 8 mm |  |
| 5 | Długości stentu conajmniej od 30 do 100 mm |  |
| 6 | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-36 do SIWZ

(do zadania nr 36)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 36

ZESTAW NISKOPROFILOWY DO ANGIOPLASTYKI TĘTNIC UDOWYCH I PODKOLANOWYCH

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 36 poz. 1 Prowadnik hydrofilny 0,018'' |  |  |
| 1 | Średnica 0,018'' |  |
| 2 | Długość prowadnika w zakresie 190 - 300 cm |  |
| 3 | Co najmniej 2 rodzaje sztywności końcówki prowadnika - medium i stiff |  |
| 4 | Pokrycie proksymalne PTFE, dystalne 13,5 cm substancją hydrofilną |  |
| 5 | 2-3 cm końcówka prosta widoczna w promieniowaniu rtg |  |
| 6 | Konstrukcja oparta na stalowym rdzeniu |  |
| 7 | Termin ważności co najmniej 2 lata od daty dostawy. |  |
| Zadanie nr 36 poz. 2 Cewnik balonowy do PTA współpracujący z prowadnikiem 0,018'' |  |  |
| 1 | Średnice balonów w zakresie 2.0 - 7.0 mm. |  |
| 2 | Długości balonów w zakresie 20 - 200 mm. |  |
| 3 | Kompatybilne z zastawką 4F |  |
| 4 | Długości systemów dostarczania 90 cm oraz 150 cm (tylko dla średnicy 2.0 mm) – over the wire |  |
| 5 | Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu |  |
| 6 | Ciśnienie nominalne: 6-8 atm |  |
| 7 | RBP 12-15 atm |  |
| 8 | Termin ważności co najmniej 2 lata od daty dostawy. |  |
| Zadanie nr 36 poz. 3 Stenty obwodowe samorozprężalne z systemem wprowadzającym współpracujące z prowadnikiem 0,018'' |  |  |
| 1 | Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu |  |
| 2 | Długości 20,30,40,60,80 mm |  |
| 3 | Średnice 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. |  |
| 4 | Dłługości systemów dostarczania 70 – 75 cm. oraz 120 – 135 cm. |  |
| 5 | Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia |  |
| 7 | Skracalność poniżej 2% |  |
| 8 | Kompatybilne z zastawką 4F dla wszystkich średnic |  |
| 9 | Markery widoczne w skopi rtg na końcach stentu |  |
| 10 | Termin ważności co najmniej 2 lata od daty dostawy. |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-37 do SIWZ

(do zadania nr 37)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 37

PAKIET DO ANGIOPLASTYKI W ZAKRESIE PODUDZIA

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 37 poz. 1 Prowadniki specjalistyczne do udrażniania tętnic podudzi średnicy 0,014'' |  |  |
| 1 | Średnica 0,014'' |  |
| 2 | Długość prowadnika conajmniej w zakresie 190 cm - 300 cm |  |
| 3 | Co najmniej 2 rodzaje sztywności końcówki prowadnika |  |
| 4 | Hydrofilne pokrycie końcówki roboczej polimerem (ok. 30 cm) |  |
| 5 | 3 cm końcówka widoczna w promieniowaniu rtg |  |
| 6 | Termin ważności co najmniej 2 lata od daty dostawy. |  |
| Zadanie nr 37 poz. 2 Cewniki balonowe do interwencji poniżej kolana na prowadnik 0,014'' |  |  |
| 1 | System kompatybilny z introduktorem 4 Fr dla wszystkich rozmiarów |  |
| 2 | Długość układu wprowadzającego 90 i 150 cm |  |
| 3 | Balonik wytrzymujący ciśnienie (RBP) minimum 14 atm. |  |
| 4 | Ciśnienie nominalne balonu – 8 atm |  |
| 5 | Kompatybilne z prowadnikiem 0,014” w systemie OTW |  |
| 6 | Dostępne średnice od 1.5 do 4 mm |  |
| 7 | Dostępne długości balonów 20 - 200 mm, (dla średnicy balonu 1,5 mm dostępne co najmniej 4 długości balonu) |  |
| 8 | Pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach |  |
| 9 | Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany |  |
| 10 | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. |  |
| Zadanie nr 37 poz. 3 Cewniki balonowe wysokociśnieniwe obwodowe do PTA tętnic podudzi na prowadnik 0.018'' |  |  |
| 1 | Średnica układu wprowadzającego maks. proximal shaft – 3.6 Fr i distal shaft 3.4Fr |  |
| 2 | Długość układu wprowadzającego conajmniej 90 i 135-150 cm |  |
| 3 | Balonik wytrzymujący ciśnienie (RBP) minimum 20 atm. |  |
| 4 | Kompatybilne z prowadnikiem 0,018” |  |
| 5 | Dostępne średnice od 2 do 4 mm i 5 mm dla długości 20-60 mm |  |
| 6 | Dostępne długości balonów 20-120 mm |  |
| 7 | Pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach |  |
| 8 | Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany |  |
| 9 | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. |  |
| Zadanie nr 37 poz. 4 STENTY OBWODOWE SAMOSPRĘŻALNE DO TĘTNIC PODUDZIA |  |  |
| 1 | Stent nitynolowy z termiczną pamięcią kształtu |  |
| 2 | Końcówka stentów ze znacznikami |  |
| 3 | Możliwość zastosowania introduktora 4F dla wszystkich rozmiarów |  |
| 4 | Kompatybilne z prowadnikiem 0,018'' |  |
| 5 | Różne długości stentu / od 20 mm do 600 mm / |  |
| 6 | Różne szerokości stentu /od 3,0mm do 8,0mm/ |  |
| 7 | Długość systemu wprowadzającego 80-90 cm i 120-135 cm |  |
| 8 | Dobra widoczność stentu w skopii RTG |  |
| 9 | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| 10 |  |  |
| Zadanie nr 37 poz. 5 STENTY OBWODOWE POKRYTE LEKIEM ANTYPROLIFERACYJNYM |  |  |
| 1 | Stent kobaltowo-chromowy |  |
| 2 | Końcówka stentów ze znacznikami |  |
| 3 | Możliwość zastosowania introduktora 4F |  |
| 4 | Kompatybilne z prowadnikiem 0,018'' |  |
| 5 | Różne długości stentu / od 8 mm do 38 mm / |  |
| 7 | Różne średnice stentu /od 2.25,0mm do 4,0mm/ |  |
| 8 | Długość systemu wprowadzającego 135 cm |  |
| 9 | Dobra widoczność stentu w skopii RTG |  |
| 10 | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-38 do SIWZ

(do zadania nr 38)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 38

URZĄDZENIE DO ZAMYKANIA MIEJSC NAKŁUCIA TĘTNICY UDOWEJ

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie służy do zamykania dostępu naczyniowego conajmniej w zakresie 5-8 F |  |
| 2 | Wprowadzane po prowadniku 0,035 cala |  |
| 3 | Zamknięcie dostępu naczyniowego z dwóch stron: kotwicą z bioabsorbowalnego polimeru od strony światła naczynia oraz korkiem kolagenowym od strony zewnętrznej |  |
| 4 | Zestaw zawiera urządzenie zamykające, koszulkę naczyniową i prowadnik |  |
| 5 | Termin ważności co najmniej 1 lata od daty dostawy. |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-39 do SIWZ

(do zadania nr 39)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 39

SPIRALE EMBOLIZACYJNE OBWODOWE POKRYTE WŁOSKAMI

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spirale o różnym kształcie po zwinięciu (np. spiralnej, stożkowej, diamentowej) |  |
| 2 | Kompatybilne z cewnikiem o średnicy wewnętrznej 0,018'' lub 0,035'' |  |
| 3 | Różne rodzaje sztywności spiral (conajmniej 3) |  |
| 4 | Kompatybilne z rezonansem magnetycznym do 3T |  |
| 5 | Pokrycie „włoskami” |  |
| 6 | Zakres średnic zwiniętych spiral po wprowadzeniu do naczynia conajmniej od 2 mm do 12 mm kompatybilne z cewnikiem 0,018’’ i od 4 mm do 20 mm kompatybilne z cewnikiem o średnicy 0,035’’ |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-40 do SIWZ

(do zadania nr 40)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 40

PAKIET DO EMBOLIZACJI OBWODOWEJ I CHEMOEMBOLIZACJI

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK/NIE* |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 40 poz. 1 Cewniki prowadzące dla mikrocewnika do selektwynej diagnostyki. |  |  |
| 1 | Średnice 4 - 5F |  |
| 2 | Różne długości cewnika w zakresie od 90 do 150 cm |  |
| 3 | Cewniki kompatybilny z prowadnikiami 0,35 - 0,38” |  |
| 4 | Duża średnica wewnętrzna – dla 4Fr≥1,00mm i dla 5F≥1,10mm |  |
| 5 | Dystalna część pokryta trwałą warstwą hydrofilną na długości 15-40 cm |  |
| 6 | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 40 poz. 2 Mikrocewnik infuzyjny do embolizacji obwodowej |  |  |
| 1 | Średnica zewnętrzna w zakresie 2.4-3.0 Fr |  |
| 2 | Długości cewnika w zakresie od 110 do 150 cm |  |
| 3 | Cewniki kompatybilny z prowadnikami 0,018” |  |
| 4 | Duża średnica wewnętrzna min. 0,022'' na całej długości |  |
| 5 | Miękka końcówka zakończona markerem lub widoczna we fluoroskopii |  |
| 6 | Pokrycie hydrofilne – co najmniej 40cm w części dystalnej |  |
| 7 | Wytrzymałość ciśnieniowa do 750 psi |  |
| 8 | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 40 poz. 3 Mikroprowadniki o średnicach 0,010'' – 0,018'' |  |  |
| 1 | Różne rodzaje sztywności |  |
| 2 | Różne rodzaje końcówek – co najmniej proste i z końcówką „J” |  |
| 3 | Elastyczna, atraumatyczna końcówka o różnych jej długościach od 10 do 80 mm |  |
| 4 | Różne rodzaje średnic w zakresie 0,010” – 0,018” |  |
| 5 | Różne długości w zakresie minimum 150 – 300 cm |  |
| 6 | Ciągłość materiału prowadnika zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu |  |
| 7 | Dystalna część cieniująca |  |
| 8 | Trwałe pokrycie hydrofilne obejmujące co najmniej odcinek końcowy |  |
| 9 | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-41 do SIWZ

(do zadania nr 41)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 41

WKŁAD DO WSTRZYKIWACZA MEDRAD STELLANT CT 200 ML

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wkład do wstrzykiwacza ( dwutłokowy )- zestaw składający się z dwóch wkładów, każdy o pojemności 200ml |  |
| 2 | Zestaw zawierający złącze dł. 180 cm. wytrzymałość do 325 PSI typu ,,Y,, z dwoma zastawkami bezzwrotnymi , zawierający ostrze typu ,, Spike,, (objętość napełniania: 6,9 ml i średnicy wewnętrznej : 2,0 mm Dwóch wentylowanych ostrzy do napełnienia wkładów o objętości napełnienia 0,4 ml |  |
| 3 | Jednorazowy , sterylny, nietoksyczny, przezroczysty. |  |
| 4 | Wkłady posiadające aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu i użytkownika RP ( deklaracja zgodności , certyfikat CE, zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych Produktów Biobójczych ). |  |
| 5 | Wkład musi być kompatybilny z eksploatowanym przez Zamawiającego automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu MEDRAD STELLANT CT |  |
| 6 | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-42 do SIWZ

(do zadania nr 42)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 42

WKŁAD DO WSTRZYKIWACZA ACCUTRON CT-D MEDTRON AG

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wkład do wstrzykiwacza ( dwutłokowy ) zestaw składający się z dwóch wkładów o pojemności 200 ml. |  |
| 2 | Zestaw zawierający złącze pojedyncze ,,Y,, o dł. 180 cm. z dwoma zastawkami bezzwrotnymi, ostrze typu ,, Spike,, ( objętość napełniania: 6,9 ml , średnicy wewnętrznej: 2,0 mm . Dwóch wentylowanych ostrzy do napełniania wkładów o objętości napełnienia 0,4 ml |  |
| 3 | Jednorazowy, sterylny, nietoksyczny, przezroczysty o wytrzymałości 325 PSI |  |
| 4 | Wkłady posiadające aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu i użytkownika RP |  |
| 5 | Wkład musi być kompatybilny z eksploatowanym przez Zamawiającego automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu ACCUTRON CT- D MEDTRON AG. |  |
| 6 | Termin ważności minimum12 miesięcy od daty dostawy. |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-43 do SIWZ

(do zadania nr 43)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 43

WKŁAD DO WSTRZYKIWACZA VISTRON CT 200 ML

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wkład do wstrzykiwacza ( jednotłokowy ) o pojemności 200ml. , zawierający łącznik ciśnieniowy o wytrzymałości 300 PSI , oraz przyrząd do szybkiego typu ,, spike,, |  |
| 2 | Wkłady posiadające aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu i użytkownika RP ( deklaracja zgodności , certyfikat CE, zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Biobójczych ). |  |
| 3 | Jednorazowy, sterylny, nietoksyczny, przezroczysty |  |
| 4 | Wkład musi być kompatybilny z eksploatowanym przez Zamawiającego automatycznym wstrzykiwaczem MEDRAD VISTRON CT |  |
| 5 | Termin ważności minimum12 miesięcy od daty dostawy. |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-44 do SIWZ

(do zadania nr 44)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 44

ELEKTRODY DO EKG DO MR

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody do EKG - CONMED samoprzylepne, jednorazowe |  |
| 2 | Dedykowane do procedury rezonansu magnetycznego |  |
| 3 | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- *Uwaga!

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej  tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),

- Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących  przedmiot  zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w  języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu,

………..………………………………………………..…………………………………………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu