| # SPIS TREŚCI | # Strona |
| --- | --- |
| # I. OPIS TECHNICZNY |  |
| # 1. Przedmiot i zakres opracowania | # 3 |
| # 2. Opis pracowni rtg | # 3 |
| # II. OBLICZENIA OSŁON STAŁYCH I WYTYCZNE # OCHRONY PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM |  |
| # 1. Dane wyjściowe do obliczeń | # 4 |
| # 2. Dane dotyczące istniejących i projektowanych osłon | # 4 |
| # 3. Obliczenia osłon stałych | # 4 |
| # 4. Zestawienie osłon stałych | # 18 |
| # 5. Analiza przeprowadzonych obliczeń | # 19 |
| # 6. Wytyczne do prac adaptacyjnych | # 19 |

# OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem pierwszej części opracowania jest opis projektowanej pracowni rtg Centralnej Diagnostyki Obrazowej zlokalizowanej przy ul. A. Sokołowskiego 11 w  Szczecinie. W projektowanej pracowni rtg będzie zainstalowany ogólnodiagnostyczny aparat rtg do zdjęć kostnych i płucnych Bucky Diagnost firmy Philips. Druga część projektu obejmuje obliczenia osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym oraz zakres niezbędnych prac adaptacyjnych w celu spełnienia wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180 poz. 1325 z 2006r.).

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie 
ul. Arkońska 4

- Opis pracowni rtg

Aparat rtg do zdjęć kostnych i płucnych Bucky Diagnost będzie eksploatowany w wyznaczonym gabinecie rtg na parterze budynku przy ul. Sokołowskiego 11 w Szczecinie. Aparat jest obecnie eksploatowany w innym miejscu i zostanie przeniesiony do pomieszczenia po byłym bloku operacyjnym.

Powierzchnia gabinetu rtg wynosi 29,92 m2, wysokość 3,05 m w świetle. Projektowany gabinet rtg przylega bezpośrednio do: klatki schodowej, sterowni, aneksu socjalnego, pokoju opisów, kabiny pacjentów, korytarza, gabinetu lekarskiego. Nad pracownią nie ma żadnych pomieszczeń (dach). Pod gabinetem znajduje się pomieszczenie techniczne (wentylatornia). Wentylatornia nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi.

Ekspozycje będą wykonywane z sterowni. Pacjent będzie widoczny poprzez okienko kontrolne.

Gabinet rtg będzie wyposażony w wentylację zapewniającą co najmniej 1,5 krotną wymianę powietrza na godzinę.

Pacjenci będą mieli do dyspozycji kabinę do przygotowania do wykonania zdjęcia.

Aparat rtg będzie wyposażony w cyfrowy detektor obrazu w związku z tym nie przewiduje się osobnego pomieszczenia na ciemnię (odczyt kaset za pomocą skanera).

Ponieważ drzwi do sterowni nie będą dźwiękoszczelne, łączność głosowa z pacjentem będzie zachowana.

- OBLICZENIA OSŁON STAŁYCH I WYTYCZNE OCHRONY PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM

- Dane wyjściowe do obliczeń

Obliczenia wykonano na podstawie PN-86/J-80001 „Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X i gamma Obliczanie osłon stałych”, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. Nr 20 poz. 168 z 2005r.)  oraz wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180 poz. 1325 z 2006r.).

Jako dawkę graniczną do obliczeń dla ścian AB, BC (aneks socjalny, pokój opisów), CD, DE, EF, FA,  stropów, przyjęto 0,5 mSv na rok, co odpowiada dawce 9,5 μGy na tydzień.

Jako dawkę graniczną do obliczeń dla ściany BC (sterownia) przyjęto 3 mSv na rok, co odpowiada dawce 57 μGy na tydzień.

- Dane dotyczące istniejących i projektowanych osłon

Ściana AB  – wykonana z cegły pełnej grubości 48 cm

Ściana BC  – wykonana z cegły pełnej grubości 42 cm  (w ścianie BC znajduje się przejście do sterowni, w którym będą osadzone drzwi d1 i okienko kontrolne)

Ściana CD  – projektowana

Ściana DE  – projektowana

Ściana EF  – wykonana z cegły pełnej grubości 36 cm

Ściana FA  – wykonana z cegły pełnej grubości 48 cm

Strop górny, dolny – stropy żelbetowe pełne grubości 16 cm

Okna O1, O2 znajdują się na wysokości 2,30 m nad poziomem gruntu.

Wysokość parapetu w gabinecie 90 cm nad poziomem podłogi.

- Obliczenia osłon stałych

Czas narażenia na promieniowanie w ciągu tygodnia należy obliczyć wg wzoru:

t=T⋅U⋅t1

w którym:

T – współczynnik określający prawdopodobieństwo przebywania ludzi w osłanianym

miejscu

U – współczynnik określający prawdopodobieństwo skierowania użytecznej wiązki promieniowania w kierunku obliczonej osłony

t1 – maksymalny czas pracy źródła promieniowania w ciagu tygodnia na jednej

zmianie, h

W przypadku wiązki pierwotnej promieniowania  należy policzyć krotność osłabiania promieniowania przez osłonę.

k=D1⋅IA⋅tD⋅l2⋅y

D1 – moc dawki w odległości 1m od ogniska lampy przeliczona dla prądu anodowego

1 mA,  cGy · min-1 · m2 · mA-1

IA - nominalne natężenie prądu anodowego lampy rentgenowskiej, mA

t – czas narażenia w ciągu tygodnia osób przebywających w miejscu osłanianym, min

D – dawka tygodniowa dopuszczalna, cGy

l – najmniejsza odległość ogniska lampy od miejsca osłanianego w ustalonych

warunkach pracy, m

y – współczynnik osłabienia w tkance

W przypadku promieniowania rozproszonego przez pacjenta należy obliczyć zredukowaną moc dawki wg wzoru:

C1=D' ⋅ l2t ⋅ IAμGy⋅h-1⋅m2⋅mA−1

w którym:

D’ – dawka tygodniowa dopuszczalna promieniowania, μGy

l – najmniejsza odległość przedmiotu rozpraszającego promieniowanie od miejsca

osłanianego w ustalonych warunkach pracy, m

t – czas narażenia w ciągu tygodnia na promieniowanie rozproszone, h

IA – nominalne natężenie prądu anodowego lampy rentgenowskiej, mA

W przypadku promieniowania rozproszonego przez ścianę lub osłonę należy obliczyć zredukowaną moc dawki wg wzoru:

C2=D' ⋅ l2f2t ⋅ IA⋅s⋅yμGy⋅h-1⋅m2⋅mA−1

f – odległość przedmiotu rozpraszającego promieniowanie od ogniska lampy rentgenowskiej, m

s – rzut powierzchni przedmiotu rozpraszającego na którą pada promieniowanie, na płaszczyznę prostopadłą do kierunku wiązki pierwotnej promieniowania w odległości f, m2

Założenia  projektowe  dla  aparatu rtg

W gabinecie zostanie zainstalowany aparat rtg Bucky Diagnost firmy Philips.

W gabinecie będą wykonywane zdjęcia kostne i płucne. Zdjęcia będą wykonywane pacjentom na stole jak również przywożonym na łóżku. Gabinet będzie wyposażony w ściankę do zdjęć płucnych jak i w ściankę do zdjęć kości długich.

Kolumna aparatu wraz z lampą będzie się przesuwać wzdłuż szyn zamontowanych pod sufitem.

Do obliczeń przyjęto najkrótsze odległości do poszczególnych osłon z uwzględnieniem ekspozycji wykonywanych przy łóżku z pacjentem.

Do obliczeń założono czas pojedynczej ekspozycji 0,5 sek. Jest to czas znacznie dłuższy od czasów rzeczywistych stosowanych podczas zdjęć np. płuc, kręgosłupa czy kończyn. Stosowane w szpitalu napięcia na lampie nie przekraczają 125 kV.

Przewidywana liczba ekspozycji:

150 ekspozycji dziennie.

Na podstawie analizy wykonywanych do tej pory zdjęć w szpitalu przyjęto następujące dane techniczne aparatu rtg:

| prąd anodowy | IA = 200 mA |
| --- | --- |
| napięcie anodowe | UA = 125 kV |
| filtracja całkowita | 2,5 mmAl |
| czas ekspozycji | t0 = 0,5 sek. |
| ilość ekspozycji dziennie | n = `150 (75 ekspozycji na stół, 75 ekspozycji na ściankę do zdjęć płucnych w tym 4 ekspozycje na ściankę do zdjęć kości długich) |

Wiązka pierwotna promieniowania będzie skierowana w kierunku stropu dolnego (zdjęcia na stół) lub ściany AB (zdjęcia płucne i zdjęcia kości długich).

Do obliczeń przyjęto po 75 ekspozycji dziennie wykonywanych w kierunku stołu i 75 ekspozycji dziennie w kierunku ścianki do zdjęć płucnych w tym 4 ekspozycje dziennie na ściankę do zdjęć kości długich.

Zdjęcia płuc są wykonywane z odległości 150 cm od ogniska lampy.

Zdjęcia kości długich z odległości 230 cm od ogniska lampy.

W przypadku promieniowania rozproszonego założono narażenie osłon od 75 ekspozycji dziennie w kierunku stołu i 75 ekspozycji dziennie w kierunku ścianki do zdjęć płucnych. Ponieważ promieniowanie rozproszone dociera do osłon bez względu czy rozproszenie jest od pacjenta przy stole czy przy ściance, do obliczeń przyjęto po połowie dawki granicznej tygodniowej dla ekspozycji przy stole i ściance.

Czas narażenia od promieniowania pierwotnego:

Dla osłon :  AB  (ściana zewnętrzna), strop dolny (wentylatornia)

T=0,05  i  U=1

t1 = 75 x 0,5 sek. x 7 dni w tygodniu = 262,5 sek. = 4,38 min/tydzień

t = 0,05 x 1 x 4,38 min/tydzień = 0,219 min/tydzień

Czas narażenia od promieniowania rozproszonego przy ekspozycjach na stół:

Dla osłon :  BC, EF (pokój lekarski),  drzwi d1

T=1  i  U=1

t1 = 75 x 0,5 sek. x 7 dni w tygodniu = 262,5 sek. = 0,0729 h/tydzień

t = 1 x 1 x 0,0729 h/tydzień = 0,0729 h/tydzień

Dla osłon : AB (klatka schodowa), CD, DE, EF (korytarz), drzwi d2, d3

T=0,25  i  U=1

t1 = 75 x 0,5 sek. x 7 dni w tygodniu = 262,5 sek. = 0,0729 h/tydzień

t = 0,25 x 1 x 0,0729 h/tydzień = 0,0182 h/tydzień

Dla osłon :  AB  (ściana zewnętrzna), FA (ściana zewnętrzna), strop górny, dolny

T=0,05  i  U=1

t1 = 75 x 0,5 sek. x 7 dni w tygodniu = 262,5 sek. = 0,0729 h/tydzień

t = 0,05 x 1 x 0,0729 h/tydzień = 0,00365 h/tydzień

Analogicznie czas narażenia od promieniowania rozproszonego przy ekspozycjach na ściankę do zdjęć płucnych:

Dla osłon :  BC, EF (pokój lekarski),  drzwi d1

T=1  i  U=1

t1 = 75 x 0,5 sek. x 7 dni w tygodniu = 262,5 sek. = 0,0729 h/tydzień

t = 1 x 1 x 0,0729 h/tydzień = 0,0729 h/tydzień

Dla osłon : AB (klatka schodowa), CD, DE, EF (korytarz), drzwi d2, d3

T=0,25  i  U=1

t1 = 75 x 0,5 sek. x 7 dni w tygodniu = 262,5 sek. = 0,0729 h/tydzień

t = 0,25 x 1 x 0,0729 h/tydzień = 0,0182 h/tydzień

Dla osłon :  AB  (ściana zewnętrzna), FA (ściana zewnętrzna), strop górny, dolny

T=0,05  i  U=1

t1 = 75 x 0,5 sek. x 7 dni w tygodniu = 262,5 sek. = 0,0729 h/tydzień

t = 0,05 x 1 x 0,0729 h/tydzień = 0,00365 h/tydzień

##### Obliczenia dla ekspozycji wykonywanych w kierunku stołu:

##### Strop dolny   (pomieszczenie wentylatornii)

Dla promieniowania pierwotnego:

D1 = 0,95  cGy · min-1 · m2 · mA-1

IA = 200 mA

T=0,05 , U=1

t1 = 4,38 min

t = 0,219 min

D = 0,00095 cGy

y = 0,21

lsd =  1,85 m

ksd = 2688

wymagana osłona 1,9 mmPb

## Dla promieniowania rozproszonego przez ciało pacjenta:

D’ = 4,75 μGy,  T=0,05,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,00365 h/tydzień,

IA = 200 mA

lsd =  0,9 m

C1sd= 5,3

Wymagana osłona 1,5 mmPb

## Dla promieniowania rozproszonego przez ścianę AB:

D’ = 4,75 μGy,  T=0,05,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,00365 h/tydzień,

IA = 200 mA

lsd = 0,9 m,        f = 2,10 m        s = 0,295 m2    y = 0,21

C2sd =  375

Wymagana osłona 0,5 mm Pb

##### Osłona AB  (ściana zewnętrzna)

## Dla promieniowania rozproszonego przez ciało pacjenta:

D’ = 4,75 μGy,  T=0,05,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,00365 h/tydzień,

IA = 200 mA

lAB =  2,60 m

C1AB=  44

Wymagana osłona 0,7 mmPb

## Dla promieniowania rozproszonego przez podłogę:

D’ = 4,75 μGy,  T=0,05,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,00365 h/tydzień,

IA = 200 mA

lAB = 2,60 m,        f = 1,6 m        s = 0,3853 m2    y = 0,21

C2AB =  1392

Wymagana osłona poniżej 0,1 mm Pb

##### Osłona AB  (klatka schodowa)

## Dla promieniowania rozproszonego przez ciało pacjenta:

D’ = 4,75 μGy,  T=0,25,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,0182 h/tydzień,

IA = 200 mA

lAB =  2,60 m

C1AB=  8,8

Wymagana osłona 1,1 mmPb

## Dla promieniowania rozproszonego przez podłogę:

D’ = 4,75 μGy,  T=0,25,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,0182 h/tydzień,

IA = 200 mA

lAB = 2,60 m,        f = 1,6 m        s = 0,3853 m2    y = 0,21

C2AB =  279

Wymagana osłona 0,5 mm Pb

##### Osłona BC i drzwi d1 (sterownia)

## Dla promieniowania rozproszonego przez ciało pacjenta:

D’ = 28,5 μGy,  T=1,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,0729 h/tydzień,

IA = 200 mA

lBC =  1,40 m

C1BC= 3,8

Wymagana osłona 1,5 mmPb

## Dla promieniowania rozproszonego przez podłogę:

D’ = 28,5 μGy,  T=1,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,0729 h/tydzień,

IA = 200 mA

lBC = 1,40 m,        f = 1,6 m        s = 0,3853 m2    y = 0,21

C2BC = 121

Wymagana osłona 0,8 mm Pb

##### Osłona BC (aneks socjalny, pokój opisów)

## Dla promieniowania rozproszonego przez ciało pacjenta:

D’ = 4,75 μGy,  T=1,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,0729 h/tydzień,

IA = 200 mA

lBC =  1,40 m

C1BC= 0,64

Wymagana osłona 2,5 mmPb

## Dla promieniowania rozproszonego przez podłogę:

D’ = 4,75 μGy,  T=1,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,0729 h/tydzień,

IA = 200 mA

lBC = 1,40 m,        f = 1,6 m        s = 0,3853 m2    y = 0,21

C2BC = 20

Wymagana osłona 1,4 mm Pb

##### Osłona CD, DE, drzwi d2 (kabina pacjentów)

## Dla promieniowania rozproszonego przez ciało pacjenta:

D’ = 4,75 μGy,  T=0,25,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,0182 h/tydzień,

IA = 200 mA

lCD,DE =  1,50 m

C1CD,DE= 2,9

Wymagana osłona 1,5 mmPb

## Dla promieniowania rozproszonego przez podłogę:

D’ = 4,75 μGy,  T=0,25,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,0182 h/tydzień,

IA = 200 mA

lCD, DE = 1,5 m,        f = 1,6 m        s = 0,3853 m2    y = 0,21

C2CD,DE = 93

Wymagana osłona 0,9 mm Pb

##### Osłona EF, drzwi d3 (korytarz)

## Dla promieniowania rozproszonego przez ciało pacjenta:

D’ = 4,75 μGy,  T=0,25,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,0182 h/tydzień,

IA = 200 mA

lEF =  3,70 m

C1EF= 18

Wymagana osłona 0,8 mmPb

## Dla promieniowania rozproszonego przez podłogę:

D’ = 4,75 μGy,  T=0,25,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,0182 h/tydzień,

IA = 200 mA

lEF = 3,70 m,        f = 1,6 m        s = 0,3853 m2    y = 0,21

C2EF = 565

Wymagana osłona 0,2 mm Pb

##### Osłona EF (pokój lekarski)

## Dla promieniowania rozproszonego przez ciało pacjenta:

D’ = 4,75 μGy,  T=1,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,0729 h/tydzień,

IA = 200 mA

lEF =  4,10 m

C1EF= 5,5

Wymagana osłona 1,5 mmPb

## Dla promieniowania rozproszonego przez podłogę:

D’ = 4,75 μGy,  T=1,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,0729 h/tydzień,

IA = 200 mA

lEF = 4,10 m,        f = 1,6 m        s = 0,3853 m2    y = 0,21

C2EF = 173

Wymagana osłona 0,6 mm Pb

##### Osłona FA  (ściana zewnętrzna)

## Dla promieniowania rozproszonego przez ciało pacjenta:

D’ = 4,75 μGy,  T=0,05,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,00365 h/tydzień,

IA = 200 mA

lFA =  1,90 m

C1FA=  23

Wymagana osłona 0,7 mmPb

## Dla promieniowania rozproszonego przez podłogę:

D’ = 4,75 μGy,  T=0,05,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,00365 h/tydzień,

IA = 200 mA

lFA = 1,90 m,        f = 1,6 m        s = 0,3853 m2    y = 0,21

C2FA =  743

Wymagana osłona 0,2 mm Pb

Strop górny (dach)

## Dla promieniowania rozproszonego przez ciało pacjenta:

D’ = 4,75 μGy,  T=0,05,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,00365 h/tydzień,

IA = 200 mA

lsg =  2,40 m

C1sg= 37,5

Wymagana osłona 0,7 mmPb

## Dla promieniowania rozproszonego przez podłogę:

D’ = 4,75 μGy,  T=0,05,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,00365 h/tydzień,

IA = 200 mA

lsg = 2,40 m,        f = 1,6 m        s = 0,3853 m2    y = 0,21

C2sg = 1186

Wymagana osłona poniżej 0,1 mm Pb

##### Obliczenia dla ekspozycji wykonywanych w kierunku ścianki do zdjęć płucnych:

##### Strop dolny   (pomieszczenie wentylatornii)

## Dla promieniowania rozproszonego przez ciało pacjenta:

D’ = 4,75 μGy,  T=0,05,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,00365 h/tydzień,

IA = 200 mA

lsd =  1,2 m

C1sd= 9,4

Wymagana osłona 1,1 mmPb

## Dla promieniowania rozproszonego przez ścianę :

D’ = 4,75 μGy,  T=0,05,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,00365 h/tydzień,

IA = 200 mA

lsd = 1,2 m,        f = 2,10 m        s = 0,295 m2    y = 0,21

C2sd =  667

Wymagana osłona 0,2 mm Pb

##### Osłona AB  (ściana zewnętrzna)

Dla promieniowania pierwotnego:

D1 = 0,95  cGy · min-1 · m2 · mA-1

IA = 200 mA

T=0,05 , U=1

t1 = 4,38 min

t = 0,219 min

D = 0,00095 cGy

y = 0,21

lAB =  2,60 m

kAB = 1361

wymagana osłona 1,7 mmPb

## Dla promieniowania rozproszonego przez ciało pacjenta:

D’ = 4,75 μGy,  T=0,05,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,00365 h/tydzień,

IA = 200 mA

lAB =  1,0 m

C1AB=  6,5

Wymagana osłona 1,3 mmPb

## Dla promieniowania rozproszonego przez podłogę:

D’ = 4,75 μGy,  T=0,05,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,00365 h/tydzień,

IA = 200 mA

lAB = 2,60 m,        f = 1,6 m        s = 0,3853 m2    y = 0,21

C2AB =  1392

Wymagana osłona poniżej 0,1 mm Pb

##### Osłona AB  (klatka schodowa)

## Dla promieniowania rozproszonego przez ciało pacjenta:

D’ = 4,75 μGy,  T=0,25,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,0182 h/tydzień,

IA = 200 mA

lAB =  1,0 m

C1AB=  1,3

Wymagana osłona 2,0 mmPb

## Dla promieniowania rozproszonego przez podłogę:

D’ = 4,75 μGy,  T=0,25,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,0182 h/tydzień,

IA = 200 mA

lAB = 2,60 m,        f = 1,6 m        s = 0,3853 m2    y = 0,21

C2AB =  279

Wymagana osłona poniżej 0,5 mm Pb

##### Osłona BC i drzwi d1 (sterownia)

## Dla promieniowania rozproszonego przez ciało pacjenta:

D’ = 28,5 μGy,  T=1,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,0729 h/tydzień,

IA = 200 mA

lBC =  2,60 m

C1BC= 13

Wymagana osłona 0,85 mmPb

## Dla promieniowania rozproszonego przez ścianę:

D’ = 28,5 μGy,  T=1,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,0729 h/tydzień,

IA = 200 mA

lBC = 2,60 m,        f = 2,10 m        s = 0,295 m2    y = 0,21

C2BC = 941

Wymagana osłona 0,1 mm Pb

##### Osłona BC (aneks socjalny, pokój opisów)

## Dla promieniowania rozproszonego przez ciało pacjenta:

D’ = 4,75 μGy,  T=1,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,0729 h/tydzień,

IA = 200 mA

lBC =  4,0 m

C1BC= 5,2

Wymagana osłona 1,5 mmPb

## Dla promieniowania rozproszonego przez ścianę:

D’ = 4,75 μGy,  T=1,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,0729 h/tydzień,

IA = 200 mA

lBC = 4,0 m,        f = 2,10 m        s = 0,295 m2    y = 0,21

C2BC = 371

Wymagana osłona 0,45 mm Pb

##### Osłona CD, DE, drzwi d2 (kabina pacjentów)

## Dla promieniowania rozproszonego przez ciało pacjenta:

D’ = 4,75 μGy,  T=0,25,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,0182 h/tydzień,

IA = 200 mA

lCD,DE =  5,0 m

C1CD,DE= 33

Wymagana osłona 0,7 mmPb

## Dla promieniowania rozproszonego przez ścianę:

D’ = 4,75 μGy,  T=0,25,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,0182 h/tydzień,

IA = 200 mA

lCD, DE = 5,0 m,        f = 2,10 m        s = 0,295 m2    y = 0,21

C2CD,DE = 2322

Wymagana osłona poniżej 0,1 mm Pb

##### Osłona EF, drzwi d3 (korytarz)

## Dla promieniowania rozproszonego przez ciało pacjenta:

D’ = 4,75 μGy,  T=0,25,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,0182 h/tydzień,

IA = 200 mA

lEF =  6,80 m

C1EF= 60

Wymagana osłona 0,5 mmPb

## Dla promieniowania rozproszonego przez ścianę:

D’ = 4,75 μGy,  T=0,25,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,0182 h/tydzień,

IA = 200 mA

lEF = 6,80 m,        f = 2,10 m        s = 0,295 m2    y = 0,21

C2EF = 4295

Wymagana osłona poniżej 0,1 mm Pb

##### Osłona EF (pokój lekarski)

## Dla promieniowania rozproszonego przez ciało pacjenta:

D’ = 4,75 μGy,  T=1,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,0729 h/tydzień,

IA = 200 mA

lEF =  7,30 m

C1EF= 17

Wymagana osłona 0,85 mmPb

## Dla promieniowania rozproszonego przez ścianę:

D’ = 4,75 μGy,  T=1,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,0729 h/tydzień,

IA = 200 mA

lEF = 7,30 m,        f = 2,10 m        s = 0,295 m2    y = 0,21

C2EF = 1236

Wymagana osłona poniżej 0,1 mm Pb

##### Osłona FA  (ściana zewnętrzna)

## Dla promieniowania rozproszonego przez ciało pacjenta:

D’ = 4,75 μGy,  T=0,05,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,00365 h/tydzień,

IA = 200 mA

lFA =  1,90 m

C1FA=  23

Wymagana osłona 0,7 mmPb

## Dla promieniowania rozproszonego przez ścianę:

D’ = 4,75 μGy,  T=0,05,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,00365 h/tydzień,

IA = 200 mA

lFA = 1,90 m,        f = 2,10 m        s = 0,295 m2    y = 0,21

C2FA =  1672

Wymagana osłona poniżej  0,1 mm Pb

Strop górny (dach)

## Dla promieniowania rozproszonego przez ciało pacjenta:

D’ = 4,75 μGy,  T=0,05,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,00365 h/tydzień,

IA = 200 mA

lsg =  1,5 m

C1sg= 15

Wymagana osłona 0,9 mmPb

## Dla promieniowania rozproszonego przez ścianę:

D’ = 4,75 μGy,  T=0,05,  U=1,   t1 = 0,0729 h/tydzień,   t = 0,00365 h/tydzień,

IA = 200 mA

lsg = 1,5 m,        f = 2,10 m        s = 0,295 m2    y = 0,21

C2sg = 1042

Wymagana osłona poniżej 0,1 mm Pb

W przypadku zdjęć w kierunku ścianki do zdjęć kości długich obliczenia ograniczono do wiązki pierwotnej. Promieniowanie rozproszone zostało już uwzględnione w obliczeniach powyżej.

4 ekspoz. x 7 dni x 0,5 sek. = 14 sek. = 0,233 min/tydzień

Osłona AB (ściana zewnętrzna)

Dla promieniowania pierwotnego:

D1 = 0,95  cGy · min-1 · m2 · mA-1

IA = 200 mA

T=0,05 , U=1

t1 = 0,233 min

t = 0,012 min

D = 0,00095 cGy

y = 0,21

lAB =  3,30 m

kAB = 46

wymagana osłona 0,6 mmPb

- Zestawienie osłon stałych

| osłona | wymagana | istniejąca | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| ### AB | 1,7 mm Pb | > 4,0 mm Pb | - |
| ### AB ### (klatka schodowa) | 2,0 mm Pb | > 4,0 mm Pb | - |
| BC (sterownia) | 1,5 mm Pb | > 3,0 mm Pb | ściankę w sterowni, w której będą osadzone okienko kontrolne i drzwi d1 wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi |
| BC (aneks socjalny, pokój opisów) | 2,5 mm Pb | > 3,0 mm Pb | - |
| #### CD | 1,5 mm Pb | projektowana | wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi |
| #### DE | 1,5 mm Pb | projektowana | wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi |
| #### EF #### (korytarz) | 0,8 mm Pb | > 3,0 mm Pb | - |
| #### EF #### (pokój lekarski) | 1,5 mm Pb | > 3,0 mm Pb | - |
| #### FA | 0,7 mm Pb | > 4,0 mm Pb | - |
| #### drzwi d1 | 1,5 mm Pb | projektowane | zainstalować drzwi min. 1,5 mm Pb |
| #### drzwi d2 | 1,5 mm Pb | projektowane | zainstalować drzwi min. 1,5 mm Pb |
| #### drzwi d3 | 0,8 mm Pb | projektowane | zainstalować drzwi min. 1,0 mm Pb |
| #### okienko kontrolne (sterownia) | 1,5 mm Pb | projektowane | zainstalować okienko min. 1,5 mm Pb |
| strop górny | 0,9 mm Pb | > 2,0 mm Pb | - |
| strop dolny | 1,9 mm Pb | > 2,0 mm Pb | - |

Równoważniki ołowiu dla istniejących osłon zostały wyznaczone (kolumna trzecia w tabelach) na podstawie  PN-86/J-80001 „Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X i gamma Obliczanie osłon stałych” oraz DIN/6812 „Medyczne urządzenia rentgenowskie do 300 kV Zasady ochrony radiologicznej”.

- Analiza przeprowadzonych obliczeń

Z obliczeń wynika, iż istniejące ściany z cegły pełnej oraz strop górny i dolny nie będą wymagać dodatkowego zabezpieczenia.

Pozostałe osłony należy wykonać lub zabezpieczyć zgodnie z poniższymi wytycznymi.

- Wytyczne do prac adaptacyjnych

- Ścianę CD i DE należy wykonać z płyt gipsowo-kartonowych z warstwą ołowiu minimum 1,5 mm. Alternatywnie cegła pełna lub silka pełna grubości 18 cm  (gęstość min. 1,6 g/cm3).

- Drzwi d1, d2 powinny być wykonane z materiału o równoważniku min. 1,5 mm Pb.

- Drzwi d3 powinny być wykonane z materiału o równoważniku min. 1,0 mm Pb.

- Zapewnić okienko kontrolne w sterowni o równoważniku min. 1,5 mm Pb.

- Ściankę w sterowni, w której będą osadzone okienko kontrolne i drzwi d1 wykonać z materiału o równoważniku min. 1,5 mm Pb (cegła pełna lub silka pełna grubości 18 cm  (gęstość min. 1,6 g/cm3) lub płyta gipsowo-kartonowa z warstwą ołowiu grubości 1,5 mm). Zabezpieczenie do pełnej wysokości.

- Okna należy zabezpieczyć osłoną min. 0,7 mm Pb. Zabezpieczenie okien do wysokości  180 cm nad powierzchnią posadzki.

- Zapewnić łączność głosową pomiędzy personelem medycznym przebywającym w sterowni, a pacjentem w gabinecie rtg.

- Zapewnić ostrzegawczą sygnalizację świetlną umieszczoną nad drzwiami do gabinetu włączaną równocześnie z zasilaniem generatora.

- Zapewnić aby odległość źródła promieniowania (ogniska lampy) od najbliższej ściany wynosiła co najmniej 1,5 m przy pionowym kierunku wiązki promieniowania