Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(dla zadania nr 1)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków technicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stentgraft aorty brzusznej fiksacja nadnerkowa: - stentgraft o budowie modułowej składający się z dwóch podstawowych elementów: stentgraftu podstawowego i dodatkowej odnogi bocznej, - stentgraft wykonany z nitinolu z powłoką poliestrową, - odkryty stent z haczykami na bliższym zakończeniu pozwalający na umiejscowienie stentgraftu jeszcze powyżej odejścia tętnic nerkowych, - znacznik widoczny w promieniach rentgenowskich, - możliwość rozbudowy stentgraftu o moduł tzw. Iliac branch, - ekstensje aortalne o średnicach od 26-38mm, - system wprowadzający stentgraftu podstawowego nie większy niż 20F, - długości całkowite stentgraftu podstawowego: od 130mm do 170mm - długość nogi kontralateralnej: od 50mm do 105mm bez strefy nakładania się – przynajmniej 4 długości, - średnice proksymalne stentgraftu podstawowego: 23-36mm, - średnice: dystalna stentgraftu podstawowego: 10-19mm, odnoga krótka: 13mm, - współpraca z prowadnikiem sztywnym 0,035 cala, - stentgraft nie powoduje przeciwwskazań do wykonania badania MRI, - w zestawie – ilość części potrzebna do zaopatrzenia jednego tętniaka w odcinku brzusznym, dwa prowadniki sztywne oraz balon niskociśnieniowy do doprężenia stentgraftów |  |
| 2. | Stentgraft do tętnic obwodowych montowany na balonie: - stentgraft do naczyń obwodowych /t. biodrowych i t. nerkowych/, - montowany na balonie, - stentgraft wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego, pokrycie z PTFE, - długość zestawu wprowadzającego: 75cm lub 120cm, - długość: 18, 22, 28, 38 i 58mm dla średnic: 5, 6mm, - długość: 27, 37 i 57mm dla średnic: 7, 8, 9, 10mm - średnica zestawu wprowadzającego: 6F dla średnicy 5 i 6mm; 7F dla średnic: 7, 8, 9, 10mm, - system kompatybilny z prowadnikiem 0,035 |  |
| 3. | Termin ważności: co najmniej 18 miesięcy |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku technicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(dla zadania nr 2)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków technicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stentgraft naczyniowy z powłoką heparynową do naczyń obwodowych: - stentgraft obwodowy wykonany z drutu nitinolowego, pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE, - powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową, - długość zestawu wprowadzającego: 75cm lub 120cm, - średnica zestawu wprowadzającego: 6-12F, - prowadnik: 0,014”; 0,018”; 0,035”, - cieniujące markery na systemie dostarczania, - możliwość łączenia kilku protez w sposób teleskopowy, - elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych, - szeroki zakres długości i średnic: - długość: 5cm, średnica: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13mm, - długość: 10cm, średnica: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13mm, - długość: 15cm, średnica: 5, 6, 7, 8, 9, 10mm |  |
| 2. | Termin ważności: co najmniej 18 miesięcy |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku technicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-3 do SIWZ

(dla zadania nr 3)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków technicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Balon do zabiegów wewnątrznaczyniowych: przeznaczony do rozszerzania samorozprężających się stentgraftów, stosowanych w leczeniu tętniaków aorty brzusznej oraz tętniaków aorty piersiowej; posiadający dwa radiocieniujące znaczniki; balon z poliuretanu; długość użytkowa: 100cm; średnica shaftu: 8F; średnica balonu: 10-50mm (w zależności od wypełnienia); kompatybilny z prowadnikiem 0,035'; minimalna średnica cewnika: 12F |  |
| 2. | Prowadniki sztywne: w części proksymalnej z trzonu ze specjalnej stali powleczonej PTFE oraz bardzo giętkiej końcówki dystalnej; średnica: 0,035'; długość robocza prowadnika: 190 i 300cm; długość całkowita: 180-300mm; długość elastycznej końcówki: 3-10cm |  |
| 3. | Termin ważności: co najmniej 18 miesięcy |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku technicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-4 do SIWZ

(dla zadania nr 4)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków technicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadniki diagnostyczne z pokryciem hydrofilnym: średnica: 0,018", 0,035'; długość: 145, 150, 180, 260cm; giętka atraumatyczna końcówka o długości 3cm; odporny na załamania struktury podłużnej, elastyczny rdzeń nitilinowy pokryty poliuretanem; prowadnik pokryty substancją hydrofilną; końcówka prosta lub w kształcie litery J; dostępny w wersji sztywnej, półsztywnej i standardowej; dodatkowo przyrząd ułatwiający manewrowanie prowadnikiem podczas użycia |  |
| 2. | Prowadnik extra sztywny typu Lunderquist: wykonany ze stali nierdzewnej z miękką, sprężynową końcówką umożliwiającą nadawanie pożądanego kształtu; prowadnik pokrywany teflonem; średnica: 0,035'; długość: 90, 145, 180 i 260cm; giętka końcówka o długości 4 i 7cm; końcówka prowadnika prosta lub w kształcie J o promieniu 3mm |  |
| 3. | Cewniki diagnostyczne o różnych końcówkach (VTK, H1, H3, C1, C2, C3, SIM1, SIM2, JB1, JB2, JB3, VAL, DAV, MAN, VERT, RIM, VS, VS1, VS2, VS3, BMC, KMP, MPA, PED, PIG i inne): akceptujące prowadnik 0,035', 0,038'; średnica: 4,5F; długość: 65, 70, 90, 100, 125cm |  |
| 4. | Cewniki do manipulacji typu Van Schie: używane do cewnikowania rozwidlonych, wewnątrznaczyniowych stentgraftów tętniaka aorty brzusznej; końcówka cewnika cieniodajna; akceptujące prowadnik 0,035'; rozmiar: 5F; długość: 40, 65cm |  |
| 5. | Cewnik kalibrowany: wykonany z nylonu, zbrojony na całej długości; wielootworowy; dwie krzywizny - prosty i pigtail; akceptujący prowadnik 0,035'; średnica: 5 i 6F; długość: 90-110cm; znaczniki na skali co 1cm |  |
| 6. | Cewniki balonowe: przeznaczone do czasowego zamknięcia dużych naczyń lub do rozprężania protez wewnątrznaczyniowych; średnica cewnika: 10F; długość cewnika: 120cm; akceptujący prowadnik 0,035'; średnica maksymalnie wypełnionego balonu: 32, 40mm |  |
| 7. | Koszulki wprowadzające interwencyjne: długość: od 35cm do 55cm; miękka atraumatyczna końcówka; dobra widoczność w promieniach rtg; w rozmiarze 5-7F; proste i o krzywiźnie typu ANL - do tt. nerkowych |  |
| 8. | Koszulki wprowadzające: zbrojone spiralnym oplotem stalowym; z pokryciem hydrofilnym; do t. udowej; średnice: 4-8F; akceptujące prowadnik 0,035' |  |
| 9. | Koszulki wprowadzające używane do wprowadzania dużych urządzeń do zabiegów naczyniowych: kompatybilne z prowadnikami oraz cewnikami angiograficznymi 0,035'; hemostatyczny zawór uszczelniający: od 0-24F; z hydrofilną powłoką; średnica: 16-24F; długość: 20cm lub 30cm |  |
| 10. | Termin ważności: co najmniej 18 miesięcy |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku technicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-5 do SIWZ

(dla zadania nr 5)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków technicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadniki diagnostyczne z pokryciem hydrofilnym: zbudowane z rdzenia nitinolowego, pokrycie hydrofilne (M polimer); średnice: 0,018", 0,035"; długości: 260, 300cm; sztywność: standardowa - miękkie, sztywne i półsztywne; stożkowata miękka końcówka o długości 10, 30, 50, 80mm, prosta i zagięta 45º, zagięcie J 1,5mm, zagięcie J 3mm, podwójnie zagięta |  |
| 2. | Prowadniki specjalistyczne: budowa hybrydowa z usztywnionego nitinolu, całość prowadnika składająca się z dwóch połączonych rdzeni o różnej sztywności; końcówka 25cm miękka z zakończeniem zagiętym 45º, reszta prowadnika bardzo sztywna pokryta spiralnym PTFE z tungstenem, całość pokryta hydrofilnie (M Coat); długość: 180, 260 i 300cm; średnice: 0,014', 0,018', 0,035' |  |
| 3. | Cewnik wspierający do trudnych przejść: kompatybilny z prowadnikiem 0,035' i koszulką 4F; długości: 65, 90, 135 i 150cm; trwała powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40cm; shaft wzmocniony podwójnym oplotem stalowym odporny na załamanie struktury podłużnej; końcówka dystalna taperowana na 12mm (wyprofilowana, zwężająca się), do wyboru zagięta lub prosta; trzy markery: zatopiony marker 1mm od końcówki widoczny pod skopią oraz dwa markery umieszczone 40 i 60mm od końcówki dystalnej widoczne gołym okiem i pod skopią; kształt prosty lub zagięty pod kątem 30º |  |
| 4. | Termin ważności: co najmniej 18 miesięcy |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku technicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-6 do SIWZ

(dla zadania nr 6)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane parametry/warunki techniczne | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/ warunków technicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Igły do arteriografii: wykonane z plastiku, przystosowane do współpracy z prowadnikiem hydrofilnym; średnicy wewnętrznej 0,035' i 0,038'; z systemem kontroli znalezienia światła naczynia |  |
| 2. | Zestawy uniwersalne do usuwania ciał obcych: pętle o średnicy od 2mm do 30mm; dwupłaszczyznowe; rozmiar cewnika: 3-6F; możliwość chwytania bocznego; możliwość obrotu o 360º |  |
| 3. | Torquer: z możliwością stosowania również w prowadnikach hydrofilnych; jednoręczna obsługa przy pomocy mechanizmu z przyciskiem; brak elementów metalowych mogących uszkodzić powłokę hydrofilną; karbowany uchwyt ułatwiający sterowanie i obrót; kompatybilny z prowadnikami 0,018'-0,035" |  |
| 4. | Spirale do embolizacji: wykonane z platyny średnicy pierwotnej: 0,018" i 0,035"; pokryte "włoskami' z dakronu przyspieszającego embolizację; kompatybilne z cewnikiem o minimalnym świetle wewnętrznym 0,038" oraz 0,021" w zależności od średnicy pierwotnej zwoju; kompatybilne z prowadnikiem 0,035" i 0,018"; różne kształty i wielkości |  |
| 5. | Termin ważności: co najmniej 18 miesięcy |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku technicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)